## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"
PACIENTO KŪNO TEMPERATŪROS KONTROLĖS PRIETAISAI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | PACIENTO ŠILDYTUVAS - ŠALDYTUVAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė (pavadinimas ir puslapio Nr.)
1. | Paciento šildytuvas - šaldytuvas
1.1. | Paciento šildytuvas - šaldytuvas | 1 | vnt
1.1.1. | Paskirtis – paciento temperatūros kontrolė bei hipotermijos, normotermijos ir hipertermijos užtikrinimas.
1.1.2. | Įrenginio konstrukcija: Mobilus, su ratukais; Dėtuve/stalčius dokumentams ir priemonėms integruotas prietaiso priekinėje pusėje; Vandens rezervuaro talpa – ne mažiau kaip 7.5 l; Ekranas / ekranai temperatūrų atvaizdavimui.
1.1.3. | Šildymo-šaldymo apklotai ir priedai: Galimi įvairių dydžių vienkartiniai šildymo–šaldymo apklotai suaugusiems, vaikams ir naujagimiams; Maksimalus prijungtų apklotų skaičius vienu metu – ne mažiau kaip 3 vnt.; Prietaisas suderinamas su stempliniais šildymo–šaldymo zondais.
1.1.4. | Vandens tėkmė: Ne mažiau kaip 2.2 l/min
1.1.5. | Paciento temperatūros matavimo paklaida: Ne daugiau kaip ± 0.3 °C
1.1.6. | Paciento temperatūros nustatymo ribos: Ne siauriau kaip 30.0 °C – 40.0 °C
1.1.7. | Vandens temperatūros nustatymo ribos: Ne siauriau kaip 4.0 °C – 42.0 °C
1.1.8. | Temperatūros kontrolės režimai: Ne mažiau kaip rankinis, automatinis, gradientas
1.1.9. | Saugumas: Garsiniai ir vizualiniai aliarmai; Ne mažiau kaip trijų lygių apsauga nuo per aukštos temperatūros; Ne mažiau kaip dviejų lygių apsauga nuo per žemos temperatūros.
1.1.10. | Komplektacija: . Vienkartinis rektalinis/stemplinis temperatūros daviklis – 20 vnt.; Temperatūros daviklio prijungimo kabelis – 1 vnt.; Apkloto prijungimo žarnos – 3 kompl. vienkartinis apklotas suaugusiems – 10 vnt.
1.1.11. | Elektros energijos šaltinis, tinkamas aparato maitinimui: 230V, 50Hz ±10%
1.1.12. | Garantija: Ne mažiau 24 mėn.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | PACIENTO ŠILDYTUVAS - ŠALDYTUVAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė (pavadinimas ir puslapio Nr.)
2. | Paciento šildytuvas - šaldytuvas
2.1. | Paciento šildytuvas - šaldytuvas | 1 | vnt
2.1.1. | Paskirtis – paciento temperatūros kontrolė bei hipotermijos, normotermijos ir hipertermijos užtikrinimas.
2.1.2. | Įrenginio konstrukcija: Mobilus, su ratukais; Dėtuve/stalčius dokumentams ir priemonėms integruotas prietaiso priekinėje pusėje; Vandens rezervuaro talpa – ne mažiau kaip 7.5 l; Ekranas / ekranai temperatūrų atvaizdavimui.
2.1.3. | Šildymo-šaldymo apklotai ir priedai: Galimi įvairių dydžių vienkartiniai šildymo–šaldymo apklotai suaugusiems, vaikams ir naujagimiams; Maksimalus prijungtų apklotų skaičius vienu metu – ne mažiau kaip 3 vnt.; Prietaisas suderinamas su stempliniais šildymo–šaldymo zondais.
2.1.4. | Vandens tėkmė: Ne mažiau kaip 2.2 l/min
2.1.5. | Paciento temperatūros matavimo paklaida: Ne daugiau kaip ± 0.3 °C
2.1.6. | Paciento temperatūros nustatymo ribos: Ne siauriau kaip 30.0 °C – 40.0 °C
2.1.7. | Vandens temperatūros nustatymo ribos: Ne siauriau kaip 4.0 °C – 42.0 °C
2.1.8. | Temperatūros kontrolės režimai: Ne mažiau kaip rankinis, automatinis, gradientas
2.1.9. | Saugumas: Garsiniai ir vizualiniai aliarmai; Ne mažiau kaip trijų lygių apsauga nuo per aukštos temperatūros; Ne mažiau kaip dviejų lygių apsauga nuo per žemos temperatūros.
2.1.10. | Komplektacija: . Vienkartinis rektalinis/stemplinis temperatūros daviklis – 20 vnt.; Temperatūros daviklio prijungimo kabelis – 1 vnt.; Apkloto prijungimo žarnos – 3 kompl. vienkartinis apklotas suaugusiems – 10 vnt.
2.1.11. | Elektros energijos šaltinis, tinkamas aparato maitinimui: 230V, 50Hz ±10%
2.1.12. | Garantija: Ne mažiau 24 mėn.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
2541-2540 2025-11-11 12:49:49