Pirkimo specialiųjų sąlygų 2.3 priedas „Techninė specifikacija|“

VAIZDO ENDOSKOPINĖS SISTEMOS SU PRIEDAIS CHIRURGAMS – 2 kompl.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Tiekėjas įsipareigoja, kad prekes instaliuos ir atliks serviso/aptarnavimo darbus prekių gamintojo apmokytas ir/ar įgaliotas specialistas.

2. Tiekėjas turi būti siūlomų prekių gamintojas arba oficialus siūlomų prekių gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šiomis prekėmis. Su pasiūlymu pateikiamas tai patvirtinantis dokumentas (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija).

3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti detalūs siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymai (prekių katalogai, ar jų dalys, instrukcija, vartotojo vadovas ar kiti lygiaverčiai gamintojo parengti dokumentai, kuriuose aprašomos siūlomos prekės) anglų kalba arba lietuvių kalba, įrodantys, kad siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti eilės numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. Kiekvienai pirkimo objekto daliai dokumentai turi būti pateikiami atskirame aiškiai užvadintame faile.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai | Tiekėjo siūlomos parametrų reikšmės | Nuoroda į techninę dokumentaciją anglų arba lietuvių kalba, puslapio Nr., kuriame nurodytas parametras (techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ultra aukštos raiškos (4K) monitorius, 2 vnt. | - Su LED ar lygiaverčiu foniniu pašvietimu; - Maksimalus stebėjimo kampas ≥ 178 °; - Apšviestumas ≥ 650 cd/m2; - Ekrano įstrižainė ≥ 31 colio; - Raiška ≥ (3 840 x 2 160) taškų; - Signalų įvestys (užtikrinančios 4K raišką): - ≥ 1 x DisplayPort arba HDMI arba lygiavertė, - ≥ 1 x 12G-SDI arba lygiavertė; - Signalų išvestys: - ≥ 1 x 12G-SDI arba lygiavertė; - Skirtas naudoti medicinoje; |  |  |
|  | Videokameros galva, 1 vnt. | - Raiška ≥ (3840 x 2160) taškų baltos šviesos standartiniame ir ICG fluorescenciniame režimuose; - Laisvai programuojami kameros galvos mygtukai ≥ 3 funkcijos; - Galimybė kameros mygtukų pagalba valdyti šviesos šaltinį; - Su galimybe pasirinkti specialius vizualizacijos režimus vaizdų optimizavimui: - Režimas padidinantis spalvų kontrastą, struktūrų ir audinių diferenciacijai pagerinti; - ≥ 2 vizualizacijos režimai, skirti pagerinti audinių, kraujagyslių ar gleivinių struktūrų išryškinimą, nepriklausomai nuo jų veikimo principo (optinis ar elektroninis), ir įskaitant bent 1 siauro/susiaurinto spektro pagrindu veikiantį režimą (išfiltruojant raudoną spalvą ir pakeičiant ją kitomis šviesos spektro spalvomis); - ICG fluorescenciniai režimai: - Kombinuotas baltos šviesos ir ICG fluorescencinis vaizdavimas vienu metu (angl. overlay); - Monochromatinis NIR/ICG vaizdavimas. |  |  |
|  | Vaizdo apdorojimo įrenginys, 1 vnt. | - Maksimali raiška ≥ (3 840 x 2 160) taškų; - Privalo būti galimybė prijungti ir naudoti šiuos įrenginius: - 4K (3 840 x 2 160 taškų) standarto kamerų galvutes; - 4K (3 840 x 2 160 taškų) standarto kamerų galvutes su indociano žaliojo fluorescencijos funkcija (angl. Indocyanine green – ICG); - Lanksčius daugkartinius video (skaitmeninius) endoskopus; - Skaitmeninis didinimas ≥ 1,5 karto; - Signalų išvestys (užtikrinančios 4K raišką): - ≥ 1 x 3G-SDI arba HDMI arba lygiavertė; - ≥ 1 x 12G-SDI arba DisplayPort arba HDMI arba lygiavertė; - Nuotraukų ir video vaizdų įrašymas į USB ar lygiaverčio tipo laikmenas arba atskiras įrenginys: - Video vaizdų raiška ≥ Full HD; - Nuotraukų raiška ≥ 4K; |  |  |
|  | Šviesos šaltinis, 1 vnt. | - LED tipo arba lygiavertis šviesos šaltinis; - Standartinei baltos šviesos ir ICG fluorescencinei diagnostikai; - Reguliuojamas šviesos intensyvumas. |  |  |
|  | CO2 dujų insufliatorius, 1 vnt. | - Maksimalus dujų padavimo greitis ≥ 40 l/min; - Maksimalus pasiekiamas slėgis ≥ 25 mmHg; - Esamų ir siekiamų dujų padavimo greičio ir slėgio verčių vaizdavimas; - Bendro sunaudoto dujų kiekio vaizdavimas; - Su moduliu dujų pašildymui arba žarnelės su dujų pašildymu; - Komplekte: - Sterilizuojamas žarnelių rinkinys insufliacijai su dujų pašildymu – 5 vnt.; - Žarna insufliatoriaus pajungimui į dujų tiekimo šaltinį – 1 vnt.; - CO2 dujų filtrai ≥ 25 vnt. |  |  |
|  | Plovimo įrenginys, 1 vnt. | - Ratukinio tipo arba lygiavertė; - Valdymas lietimui jautriu ekranu; - Skaitinis parametrų reikšmių vaizdavimas ekrane; - Su programinės įrangos paketu bei užprogramuotais darbo režimais laparoskopijai; - Galimybė dirbti su vienkartiniais ir daugkartiniais žarnelių rinkiniais; - Komplekte: - Daugkartinių žarnelių rinkinys laparoskopijai ≥ 1 vnt. arba vienkartinių žarnelių rinkinys laparoskopijai ≥ 10 vnt. |  |  |
|  | Elektrochirurginis įrenginys 1 vnt. | - Universalus: laparoskopinėms, atviroms ir bipolinės rezektoskopijos operacijoms; - ≥5 skirtingi bipolinio pjovimo režimai, iš kurių bent vieno maksimali galia ne mažiau 300 W; - ≥5 skirtingi bipolinio koaguliavimo režimai, iš kurių bent vieno maksimali galia ne mažiau 200 W; - ≥5 skirtingi monopolinio pjovimo režimai, iš kurių bent vieno maksimali galia ne mažiau 300 W; - ≥ 6 skirtingi monopolinio koaguliavimo režimai, iš kurių bent vieno maksimali galia ne mažiau 150 W; - Bipolinė koaguliacija su start/stop funkcija; - Bipolinės rezektoskopijos NaCl tirpale režimas; - Komplekte: - Paciento elektrodo kabelis, 1 vnt.; - Paciento elektrodai, padalinti, vienkartiniai, 50 vnt.; - Dvigubas kojinis jungiklis. |  |  |
|  | Lubinis laikiklis monitoriui, 2 vnt. | - Tvirtinamas prie lubų; - Dviejų alkūnių sistema; - Bendras alkūnių ilgis ≥190 cm; - Skirtas 31“ skersmens monitoriui pakabini; - Monitoriams, kurių svoris 10 kg; - Didžiausias alkūnių sukimosi aplink savo ašį kampas 330˚; - Su specialiu vidiniu kanalu laidams pravesti; - Į kainą įskaičiuoti: patalpų planavimo, monitorių prijungimo, lubinių laikiklių tvirtinimo, medžiagų, dalių ir priedų, reikalingų darbus atlikti darbai. |  |  |
|  | Optika, 5 vnt. | - Matymo kryptis 30˚; - Suderinama su 4K raiškos video sistema; - Skersmuo 10±0,2 mm; - Ilgis 32±2 cm; - Autoklavuojama; - Su konteineriu sterilizavimui bei laikymui. |  |  |
|  | Šviesolaidis, 5 vnt. | - Fibrooptinis; - Skersmuo 4,5±0,5 mm; - Ilgis 300±50 cm; - Su tiesia jungtimi; - Autoklavuojamas. |  |  |
|  | Garantinis aptarnavimas | Ne mažiau kaip 36 mėn. |  | Patvirtinančio dokumento nereikalaujama |