Pirkimo specialiųjų sąlygų 2.2 priedas „Techninė specifikacija|“

VAIZDO ENDOSKOPINIŲ SISTEMŲ SU PRIEDAIS GINEKOLOGIJAI – 1 kompl.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Tiekėjas įsipareigoja, kad prekes instaliuos ir atliks serviso/aptarnavimo darbus prekių gamintojo apmokytas ir/ar įgaliotas specialistas.

2. Tiekėjas turi būti siūlomų prekių gamintojas arba oficialus siūlomų prekių gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šiomis prekėmis. Su pasiūlymu pateikiamas tai patvirtinantis dokumentas (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija).

3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti detalūs siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymai (prekių katalogai, ar jų dalys, instrukcija, vartotojo vadovas ar kiti lygiaverčiai gamintojo parengti dokumentai, kuriuose aprašomos siūlomos prekės) anglų kalba arba lietuvių kalba, įrodantys, kad siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti eilės numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. Kiekvienai pirkimo objekto daliai dokumentai turi būti pateikiami atskirame aiškiai užvadintame faile.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės | Nuoroda į techninę dokumentaciją anglų arba lietuvių kalba, puslapio Nr., kuriame nurodytas parametras (techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LCD ar lygiavertis monitorius – 2 vnt. | - Medicininė paskirties. - Skiriamoji geba ≥3840x2160 taškų. - LED ar lygiavertis pašvietimas. - Ekrano įstrižainė ≥ 32±0,5 coliai. - PiP ir PoP režimai. - Kontrastas ≥ 1000:1. - Video įėjimai: - HDMI arba DVI arba lygiavertė, - 6G-SDI arba 12G-SDI arba lygiavertė. |  |  |
|  | Kameros valdymo blokas – 2 vnt. | - Siūlyti vieną kameros valdymo bloką arba su reikiamais moduliais arba kelis kamerų valdymo blokus užtikrinančius šias funkcijas: 1.1. Suderintas su 4K ultra aukštos raiškos kameros galvutėmis. 1.2. Suderintas FullHD aukštos raiškos kameros galvutėmis (jeigu siūloma FullHD kamera). 1.3. skirtas NIR/ICG fluorescencinei endoskopijai. 1.4. Lanksčių daugkartinių video (skaitmeninių) endoskopų pajungimas (kameros valdymo blokas pristatoma su reikiamais priedais). 1.5. Lanksčių vienkartinių video (skaitmeninių) endoskopų pajungimas (kameros valdymo blokas pristatoma su reikiamu priedais). 1.6. Automatinis šviesos šaltinio reguliavimas. - ICG vaizdo režimai: - Standartinės (baltos) šviesos vaizdas su ICG uždengimu. - Juodai balto vaizdo su ICG uždengimu. - Integruotas nuotraukų ir video filmų įrašymas į USB ar lygiavertę laikmeną (jei siūlomas vienas kameros valdymo blokas) arba atskiras/atskiri įrenginiai kelių valdymo blokų vaizdų įrašymui į USB ar lygiavertę laikmeną. - Nuotraukų ir video įrašymo skiriamoji geba ≥1920x1080 taškų. - Paciento duomenų įrašymas. - USB ar lygiavertė jungtis priekiniame valdymo skydelyje. - Skaitmeninis didinimas. - ≥ 2 vizualizacijos režimai: kraujagyslių tinklui išryškinti ir audinių diferenciacijai arba lygiaverčiai. - Video išvestis: HDMI arba DVI, 3G-SDI arba 12G-SDI arba lygiavertė. - Komplekte turi būti: - Visi reikalingi laidai pajungimui. - Klaviatūra paciento duomenų įvedimui (fizinė ar integruota įrenginyje („Touchscreen“ ar lygiavertė)). |  |  |
|  | NIR/ICG kameros galvutė – 1 vnt. | - Skirta NIR/ICG fluorescencinei ir standartinei endoskopijai. - Suderinta su siūlomu/siūlomais kameros valdymo blokais ir moduliais. - ≥ 2 programuojami kameros mygtukai. - Kameros laidas ≥ 3 m. - Ne mažiau nei FullHD raiškos. |  |  |
|  | 4K kameros galvutė – 1 vnt. | - 4K raiškos. - Suderinta su siūlomu/siūlomais kameros valdymo blokais ir moduliais. - ≥ 2 programuojami kameros mygtukai. - Kameros laidas ≥ 3 m. |  |  |
|  | Ne mažiau kaip FullHD kameros galvutė – 1 vnt. | - Ne mažiau nei FullHD raiškos. - Suderinta su siūlomu/siūlomais kameros valdymo blokais ir moduliais. - ≥ 2 programuojami kameros mygtukai. - Kameros laidas ≥ 3 m. |  |  |
|  | NIR/ICG šviesos šaltinis – 2 vnt. | - Skirtas NIR/ICG fluorescencinei ir standartinei endoskopijai. - Automatinis šviesos šaltinio reguliavimas. Pajungti kameros valdymo bloką, kad automatiškai reguliuotų šviesos srautą. - LED ar lygiavertė lempa, kurios tarnavimo laikas ≥ 15000 val. arba su šviesos šaltiniu pristatyti 5 atsargines lempas. |  |  |
|  | CO2 dujų insufliatorius – 2 vnt. | - Maksimalus dujų padavimas ≥ 45 l/min. - Dujų pašildymas ir dūmų šalinimo/ištraukimo funkcija integruoti į įrenginį arba atskiras/atskiri moduliai - Daugkartinė CO2 žarnelė su pašildymo moduliu (sterilizuojama ≥ 100 kartų) – 4 vnt. arba vienkartinių žarnelių rinkinys irigacijai - 400 vnt. - CO2 filtrai - 10 vnt. - Aukšto slėgio CO2 žarna jungiama į konsolę ≥ 5 m ilgio - 1 vnt. - Dūmų šalinimo/ištraukimo žarnelės - 40 vnt. |  |  |
|  | Elektrochirurginis įrenginys – 2 vnt. | - Universalus: laparoskopinėms, atviroms ir bipolinės rezektoskopijos NaCl tirpale operacijoms. - ≥5 skirtingi monopolinio pjovimo režimai, iš kurių bent vieno maksimali galia ne mažiau 300 W; - ≥ 4 skirtingi monopolinio koaguliavimo režimai, iš kurių bent vieno maksimali galia ne mažiau 150 W; - ≥3 skirtingi bipolinio pjovimo režimai, iš kurių bent vieno maksimali galia ne mažiau 200 W; - ≥5 skirtingi bipolinio koaguliavimo režimai, iš kurių bent vieno maksimali galia ne mažiau 200 W; - Bipolinis pjovimo režimas (darbui NaCl tirpale): rezektoskopija, maksimali galia ≥ 250 W. - Integruotas bipolinis kraujagyslių ligavimo režimas arba atskiras modulis/įrenginys. - Dvigubas kojinis jungiklis. - Paciento elektrodo kabelis. - Paciento elektrodai, padalinti, vienkartiniai, 100 vnt. |  |  |
|  | Skysčiu padavimo-siurbimo pompa – 2 vnt. | - Skirta laparoskopinėms ir hysteroskopinėms operacijoms viename įrenginyje arba keli įrenginiai. - Ratukinio tipo irigacija ir vakuuminio tipo siurbimas. - Galimybe dirbti su vienkartiniais bei daugkartiniais žarnelių rinkiniais. - Irigacijos greitis laparoskopijai ≥1,3 L/min. - Irigacijos greitis hysteroskopijai ≥0,5 L/min - Komplekte turi būti: - Daugkartinių žarnelių rinkinys irigacijai (sterilizuojamas ≥ 20 kartų) – 10 vnt. arba vienkartinių žarnelių rinkinys irigacijai 200 vnt. Žarnelės turi tikti laparoskopinėms ir hysteroskopinėms operacijoms arba 10 vnt. daugkartinių (arba 200 vnt. vienkartinių) atskirai hysteroskopijai ir 10 vnt. daugkartinių (arba 200 vnt. vienkartinių) laparoskopijai. - Daugkartinių žarnelių rinkinys siurbimui – 4 vnt. arba vienkartinių žarnelių rinkinys siurbimui 80 vnt. |  |  |
|  | Teleskopas – 4 vnt. | - Skirtas NIR/ICG fluorescencinei ir standartinei endoskopijai. - Apžvalgos kampas 30±2°. - Darbinis ilgis 310±10 mm. - Diametras 10±1 mm. - Autoklavuojamas. - Su konteineriu sterilizavimui. |  |  |
|  | Šviesolaidis – 4 vnt. | - Skirtas NIR/ICG fluorescencinei endoskopijai. - Diametras 5,0±0,5 mm. - Ilgis ≥ 2,7 m. |  |  |
|  | Bipolinis rezektoskopas – 10 komplektų. | - Vidinis tubusas ≤ 23 Fr. - Išorinis tubusas ≤ 24 Fr. - Darbinis elementas bipolinis. - Pjovimo elektrodas kilpa (daugkartinis) – 3 vnt. arba vienkartinis 30 vnt. - Elektrodas kabliukas – 1 vnt daugkartinis arba 10 vienkartinių. - Koaguliacijos elektrodas – 1 vnt. daugkartinis arba 10 vnt. vienkartinių. - Bipolinis laidas rezektoskopui – 2 vnt. |  |  |
|  | Endoskopinis vežimėlis – 2 vnt. | - Su keturiais ratukais. - ≥3 lentynos. - Integruotas maitinimo įtampos šakotuvas ir bendras laidas. - Lankstomas, kilnojamas „Arm tipo“ laikiklis monitoriui. - Kameros galvutės laikiklis. - Integruotas ar pritvirtinamas lašelinės laikiklis. - CO2 dujų baliono laikiklis. - Stalčius. |  |  |
|  | Garantinis aptarnavimas | Ne mažiau kaip 36 mėn. |  | Patvirtinančio dokumento nereikalaujama |