Pirkimo specialiųjų sąlygų 2.1 priedas „Techninė specifikacija|“

VAIZDO ENDOSKOPINĖS SISTEMOS SU PRIEDAIS UROLOGIJAI – 1 kompl.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Tiekėjas įsipareigoja, kad prekes instaliuos ir atliks serviso/aptarnavimo darbus prekių gamintojo apmokytas ir/ar įgaliotas specialistas.

2. Tiekėjas turi būti siūlomų prekių gamintojas arba oficialus siūlomų prekių gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šiomis prekėmis. Su pasiūlymu pateikiamas tai patvirtinantis dokumentas (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija).

3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti detalūs siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymai (prekių katalogai, ar jų dalys, instrukcija, vartotojo vadovas ar kiti lygiaverčiai gamintojo parengti dokumentai, kuriuose aprašomos siūlomos prekės) anglų kalba arba lietuvių kalba, įrodantys, kad siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti eilės numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. Kiekvienai pirkimo objekto daliai dokumentai turi būti pateikiami atskirame aiškiai užvadintame faile.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės | Nuoroda į techninę dokumentaciją anglų arba lietuvių kalba, puslapio Nr., kuriame nurodytas parametras (techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ultra aukštos raiškos (4K) monitorius, 2 vnt. | - Su LED ar lygiaverčiu foniniu pašvietimu; - Maksimalus stebėjimo kampas ≥ 178 °; - Apšviestumas ≥ 650 cd/m2; - Ekrano įstrižainė ≥ 31 colio; - Raiška ≥ (3 840 x 2 160) taškų; - Signalų įvestys (užtikrinančios 4K raišką): - ≥ 1 x DisplayPort arba HDMI arba lygiavertė, - ≥ 1 x 12G-SDI arba lygiavertė; - Signalų išvestys: - ≥ 1 x 12G-SDI arba lygiavertė; - Skirtas naudoti medicinoje. |  |  |
|  | Videokameros galva, 1 vnt. | - Raiška ≥ (3840 x 2160) taškų baltos šviesos standartiniame ir ICG fluorescenciniame režimuose; - Laisvai programuojami kameros galvos mygtukai ≥ 3 funkcijos; - Galimybė kameros mygtukų pagalba valdyti šviesos šaltinį; - Su galimybe pasirinkti specialius vizualizacijos režimus vaizdų optimizavimui: - Režimas padidinantis spalvų kontrastą, struktūrų ir audinių diferenciacijai pagerinti; - ≥ 2 vizualizacijos režimai, skirti pagerinti audinių, kraujagyslių ar gleivinių struktūrų išryškinimą, nepriklausomai nuo jų veikimo principo (optinis ar elektroninis), ir įskaitant bent 1 siauro/susiaurinto spektro pagrindu veikiantį režimą (išfiltruojant raudoną spalvą ir pakeičiant ją kitomis šviesos spektro spalvomis); - ICG fluorescenciniai režimai: - Kombinuotas baltos šviesos ir ICG fluorescencinis vaizdavimas vienu metu (angl. overlay); - Monochromatinis NIR/ICG vaizdavimas. |  |  |
|  | Videokameros galva, 1 vnt. | - Raiška ≥ (1920 x 1080) taškų; - Laisvai programuojami kameros galvos mygtukai ≥ 3 funkcijos; - Švytuoklės tipo (angl. Pendulum), pritaikyta naudoti TUR operacijoms; |  |  |
|  | Vaizdo apdorojimo įrenginys, 1 vnt. | - Maksimali raiška ≥ (3 840 x 2 160) taškų; - Privalo būti galimybė prijungti ir naudoti šiuos įrenginius: - 4K (3 840 x 2 160 taškų) standarto kamerų galvutes; - 4K (3 840 x 2 160 taškų) standarto kamerų galvutes su indociano žaliojo fluorescencijos funkcija (angl. Indocyanine green – ICG); - Full HD (1 920 x 1080) standarto kamerų galvutes (netaikoma, jeigu tiekėjas siūlo 4K kamerą, kuri aprašyta 3p.); - Lanksčius daugkartinius video (skaitmeninius) endoskopus; - Skaitmeninis didinimas ≥ 1,5 karto; - Signalų išvestys (užtikrinančios 4K raišką): - ≥ 1 x 3G-SDI arba HDMI arba lygiavertė; - ≥ 1 x 12G-SDI arba DisplayPort arba HDMI arba lygiavertė; - Nuotraukų ir video vaizdų įrašymas į USB ar lygiaverčio tipo laikmenas, arba atskiras įrenginys: - Video vaizdų raiška ≥ Full HD; - Nuotraukų raiška ≥ 4K; |  |  |
|  | Šviesos šaltinis, 1 vnt. | - LED tipo arba lygiavertis šviesos šaltinis; - Standartinei baltos šviesos ir ICG fluorescencinei diagnostikai; - Reguliuojamas šviesos intensyvumas. |  |  |
|  | CO2 dujų insufliatorius, 1 vnt. | - Maksimalus dujų padavimo greitis ≥ 40 l/min; - Maksimalus pasiekiamas slėgis ≥ 25 mmHg; - Esamų ir siekiamų dujų padavimo greičio ir slėgio verčių vaizdavimas; - Bendro sunaudoto dujų kiekio vaizdavimas; - Su moduliu dujų pašildymui arba žarnelės su dujų pašildymu; - Komplekte: 6.1 Sterilizuojamas žarnelių rinkinys insufliacijai - 2 vnt.; 6.2 Sterilizuojamas žarnelių rinkinys insufliacijai su dujų pašildymu - 1 vnt.; 6.3 Žarna insufliatoriaus pajungimui į dujų tiekimo šaltinį – 1 vnt.; 6.4 CO2 dujų filtrai ≥ 25 vnt. |  |  |
|  | Elektrochirurginis įrenginys 1 vnt. | - Universalus: laparoskopinėms, atviroms ir bipolinės rezektoskopijos operacijoms; - ≥5 skirtingi bipolinio pjovimo režimai, iš kurių bent vieno maksimali galia ne mažiau 300 W; - ≥5 skirtingi bipolinio koaguliavimo režimai, iš kurių bent vieno maksimali galia ne mažiau 200 W; - ≥5 skirtingi monopolinio pjovimo režimai, iš kurių bent vieno maksimali galia ne mažiau 300 W; - ≥ 6 skirtingi monopolinio koaguliavimo režimai, iš kurių bent vieno maksimali galia ne mažiau 150 W; - Bipolinė koaguliacija su start/stop funkcija; - Bipolinės rezektoskopijos NaCl tirpale režimas; - Komplekte: - Paciento elektrodo kabelis-1 vnt.; - Paciento elektrodai, padalinti, vienkartiniai, 50 vnt.; - Dvigubas kojinis jungiklis |  |  |
|  | Plovimo įrenginys, 1 vnt. | - Ratukinio tipo arba lygiavertė; - Valdymas lietimui jautriu ekranu; - Skaitinis parametrų reikšmių vaizdavimas ekrane; - Su programinės įrangos paketu bei užprogramuotais darbo režimais laparoskopijai ir urologijai; - Galimybė dirbti su vienkartiniais ir daugkartiniais žarnelių rinkiniais; - Komplekte: 6.1 Daugkartinių žarnelių rinkinys laparoskopijai ≥ 1 vnt. arba vienkartinių žarnelių rinkinys laparoskopijai ≥ 10 vnt; 6.2 Daugkartinių žarnelių rinkinys urologijai ≥ 1 vnt. arba vienkartinių žarnelių rinkinys laparoskopijai ≥ 10 vnt. |  |  |
|  | Lubinis laikiklis monitoriui, 2 vnt. | - Tvirtinamas prie lubų; - Dviejų alkūnių sistema; - Bendras alkūnių ilgis ≥190 cm; - Skirtas 31“ skersmens monitoriui pakabini; - Monitoriams, kurių svoris 10 kg; - Didžiausias alkūnių sukimosi aplink savo ašį kampas 330˚; - Su specialiu vidiniu kanalu laidams pravesti; - Į kainą įskaičiuoti: patalpų planavimo, monitorių prijungimo, lubinių laikiklių tvirtinimo darbai, medžiagos, dalys ir priedai, reikalingi darbams atlikti. |  |  |
|  | Šviesolaidis, 4 vnt. | - Fibrooptinis; - Skersmuo 3,5 ± 0,5 mm; - Ilgis ≥ 200 cm; - Su tiesia jungtimi; - Autoklavuojamas. |  |  |
|  | Optika, 2 vnt. | - Matymo kryptis 30°; - Skersmuo 4 ± 0,1 mm; - Ilgis 31 ± 1 cm; - Autoklavuojama; - Komplekte konteineris sterilizavimui bei laikymui. |  |  |
|  | Optika, 2 vnt. | - Matymo kryptis 12°; - Skersmuo 4 ± 0,1 mm; - Ilgis 31 ± 1 cm; - Autoklavuojama; - Komplekte konteineris sterilizavimui bei laikymui. |  |  |
|  | Rezektoskopo darbinis elementas, 4 vnt. | - Bipolinis; - Ramybės būsenoje elektrodas yra išlindęs iš movos. |  |  |
|  | Rezektoskopo mova, 4 vnt. | - 26 ±1 Fr. diametro; - Su vidine rotuojama mova; - Vidinės movos distalinis galas dengtas keramika; - Movos sujungiamos bet kurioje pozicijoje; - Komplekte obturatorius. |  |  |
|  | Bipolinis laidas, 4 vnt. | - Rezektoskopui; - Laido ilgis 400 ± 50 cm. |  |  |
|  | Pjovimo kilpa, 1 kompl. | - Kampinė; - Bipolinė; - Daugkartinio naudojimo; - Pakuotėje ne mažiau 6 vnt. |  |  |
|  | Elektrodas, 1 kompl. | - Rutuliuko formos; - Bipolinis; - Daugkartinio naudojimo; - Pakuotėje ne mažiau 6 vnt. |  |  |
|  | Optika, 1 vnt. | - Matymo kryptis 30°; - Skersmuo 3,5 ± 0,1 mm; - Skirta naudoti su pailginta rezektoskopo mova (poz.20); - Autoklavuojama; - Komplekte konteineris sterilizavimui bei laikymui. |  |  |
|  | Rezektoskopo darbinis elementas, 1 vnt. | - Pailginto ilgio; - Bipolinis; - Ramybės būsenoje elektrodas yra išlindęs iš movos. |  |  |
|  | Rezektoskopo mova, 1 vnt. | 1. Pailginto ilgio; 2. Movos ilgis 26,5 ± 0,5 mm; 3. 26 ±1 Fr. diametro; 4. Su vidine rotuojama mova; 5. Vidinės movos distalinis galas dengtas keramika; 6. Komplekte obturatorius. |  |  |
|  | Bipolinis laidas, 1 vnt. | - Rezektoskopui; - Laido ilgis 400 ± 50 cm. |  |  |
|  | Pjovimo kilpa, 1 kompl. | - Kampinė; - Bipolinė; - Pailginto ilgio; - Daugkartinio naudojimo; - Pakuotėje ne mažiau 6 vnt. |  |  |
|  | Elektrodas, 1 kompl. | - Rutuliuko formos; - Bipolinis; - Pailginto ilgio; - Daugkartinio naudojimo; - Pakuotėje ne mažiau 6 vnt. |  |  |
|  | Konteineris, 5 vnt. | 1. Instrumentų sterilizavimui ir laikymui; 2. Su dangčiu ir silikoniniu ar lygiaverčiu kilimėliu; 3. Matmenys ne mažiau kaip 500x 200x 65 mm. |  |  |
|  | Videoureterorenoskopas, 1 vnt. | - Matymo kryptis: 0; - Matymo kampas: ≥ 105; - Darbinis ilgis: 70 3 cm; - Darbinio kanalo skersmuo ≥3,6 mm; - Movos skersmuo 8,5 0,5 Fr.; - Lenkimas aukštyn/žemyn: ≥ 270/270; - Integruotas LED ar lygiavertis šaltinis; - Video endoskopo mygtukais valdomos funkcijos: video vaizdų įrašymas, nuotraukų įrašymas; - Suderinamas su siūlomu vaizdo kameros įrenginiu. - Komplekte: - Slėgio suvienodinimo vožtuvas; - Sandarumo matuoklis; - Šepetėlis endoskopo valymui, vienkartinis - 50 vnt. |  |  |
|  | Nefroskopas – 1vnt. | - Mova ne daugiau 12 Fr. skersmens; - Turi būti bent vienas 7 ± 0,5 Fr. skersmens instrumentinis kanalas; - Instrumentas su kampiniu okuliaru, matymo kryptis 12 ± 30; - Instrumento ilgis 21 ± 2 cm; - Instrumentas turi būti autoklavuojamas. - Komplekte pateikiamas vielinis krepšys instrumento laikymui, plovimui ir sterilizavimui. |  |  |
|  | Instrumentinė jungtis – 1 vnt. | - Naudojama su perkamu nefroskopu. - Darbui su 6 ± 0,5 Fr. diametro instrumentais. |  |  |
|  | Mova nefroskopui – 1 vnt. | - 15/16 ± 1 Fr. diametro; - Darbinis ilgis 14 ± 2 cm; - Skirta irigacijai ir siurbimui. |  |  |
|  | Mova nefroskopui – 1 vnt. | - 16,5/17,5 ± 1 Fr. diametro; - Darbinis ilgis 14 ± 2 cm; - Skirta irigacijai ir siurbimui. |  |  |
|  | Dilatatorius – 1 vnt. | - Skirtas naudojimui su 15/16 ± 1 Fr. diametro mova nefroskopui; - Su centriniu kanalu stygai. |  |  |
|  | Dilatatorius – 1 vnt. | - Skirtas naudojimui su 16,5/17,5 ± 1 Fr. mova nefroskopui; - Su centriniu kanalu stygai. |  |  |
|  | Instrumentinė jungtis – 1 vnt. | - Naudojama su perkamu nefroskopu. - Darbui su 6 ± 0,5 Fr. diametro instrumentais. |  |  |
|  | Žnyplės – 1vnt. | - Svetimkūnių sugriebimui; - Abi judančios žiaunos; - Dydis 5 ± 1 Fr.; - Ilgis 40 ± 2 cm. |  |  |
|  | Žnyplės trinagės – 1 vnt. | - Akmenų sugriebimui; - Trinagės žiaunos; - Dydis 5 ± 1 Fr.; - Ilgis 35 ± 2 cm; - Rigidškos; - „U“ formos rankena. |  |  |
|  | Silanto aplikatorius- 1 vnt. | - Skirtas naudojimui su perkamomis movomis nefroskopui; - Sudaro mova ir pravedėjas. |  |  |
|  | Optika- 1 vnt. | - Su instrumentiniu kanalu; - Instrumentas su kampiniu okuliaru, matymo kryptis 6 ± 30; - Su 1 LUER- Lock tipo jungtimi irigacijai; - Instrumentas turi būti autoklavuojamas. - Komplekte pateikiamas vielinis krepšys instrumento laikymui, plovimui ir sterilizavimui |  |  |
|  | Mova nefroskopui – 1 vnt. | - 24 ± 1 Fr. diametro; - Darbinis ilgis 22 ± 1 cm; - Su LUER-Lock tipo kraneliu; - Skirta irigacijai ir siurbimui; - Rotuojama |  |  |
|  | Obturatorius- 1 vnt. | - Tuščiaviduris obturatorius ir fascijos plėtiklis; - Skirtas naudoti su 24 ± 1 Fr. diametro nefroskopo mova |  |  |
|  | Mova nefroskopui – 1 vnt. | - 26 ± 1 Fr. diametro; - Darbinis ilgis 22 ± 1 cm; - Su LUER-Lock tipo kraneliu; - Skirta irigacijai ir siurbimui; - Rotuojama |  |  |
|  | Obturatorius- 1 vnt. | - Tuščiaviduris obturatorius ir fascijos plėtiklis; - Skirtas naudoti su 26 ± 1 Fr. diametro nefroskopo mova |  |  |
|  | Žnyplės- 2 vnt. | - Didelių akmenų fragmentų sugriebimui; - Žiaunos dantytos; - Juda abi žiaunos; - 10,5 ± 0,5 Fr. diametro; - Su žiedine rankena; - Ilgis 38 ± 1 cm; - Perkutaninei nefroskopijai. |  |  |
|  | Adapteris- 1 vnt. | Skirtas naudoti su rezektoskopo išorine mova |  |  |
|  | Kaniulių ir plėtiklių rinkinys perkutaninei nefroskopijai- 1 vnt. | Sudarytas iš punkcinės kaniulės, pravedėjo ir dilatacinės kaniulės |  |  |
|  | Teleskopinis plėtiklių rinkinys, 1 vnt. | Sudarytas iš ne mažiau kaip 6 plėtiklių nuo 9 iki 24 Fr.dydžio, 2 standžių ir 2 kietų stygų |  |  |
|  | Dilatacinė mova, 1 vnt. | - Naudojama su teleskopinis plėtiklių rinkiniu; - 27 ±1 Fr. dydžio. |  |  |
|  | Šviesolaidis, 1 vnt. | - Skersmuo 3,5 ± 1 mm; - Ilgis 230 ± 50 cm. |  |  |
|  | Konteineriai, 2 vnt. | Instrumentų rinkinio sterilizacijai |  |  |
|  | Garantinis aptarnavimas | Ne mažiau kaip 36 mėn. |  | Patvirtinančio dokumento nereikalaujama |