TSD-1060, VPP-6003

Vienkartinių neutralių pacientų elektrodų techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Neutralūs elektrodai (orientacinis kiekis 7000 vnt) | 1. Siūlomi elektrodai turi būti techniškai suderinami su ligoninėje naudojamais gamintojo ,,BOWA“ monopoliniais elektrochirurginiais prietaisais (būtinas atitinkamas gamintojo,,Bowa“ patvirtinimas). 2. Vienkartiniai; 3. Universalaus dydžio, pacientams ≥ 5 kg svorio; 4. Padalintas, dviejų kontaktinių paviršių; 5. Elektrodai anatominės formos; 6. Laidus plotas 90 cm2 ± 5%; 7. Ypatingai plonas vandens pagrindo gelis geram kontaktui su oda, drėgmės absorbcijai ir mažam šilumos užlaikymui; 8. Atspari danga skysčiams; 9. Jungtis 25 mm; (Firmos „BOWA“ neutralus elektrodas, kataloginis kodas 816-092 arba lygiavertis) |  |
| - 2. | Neutralūs elektrodai (orientacinis kiekis 500 vnt) | 1. Siūlomi elektrodai turi būti techniškai suderinami su ligoninėje naudojamais gamintojo ,,BOWA“ monopoliniais elektrochirurginiais prietaisais (būtinas atitinkamas gamintojo,,Bowa“ patvirtinimas). 2. Vienkartiniai; 3. Skirti naujagimiams < 5 kg svorio; 4. Padalintas, dviejų kontaktinių paviršių; 5. Elektrodai anatominės formos; 6. Laidus plotas 40 cm2 ± 5%; 7. Skirti naudoti iki 100 W galios; 8. Ypatingai plonas vandens pagrindo gelis geram kontaktui su oda, drėgmės absorbcijai ir mažam šilumos užlaikymui; 9. Atspari danga skysčiams; 10. Jungtis 25 mm; (Firmos „BOWA“ neutralus elektrodas, kataloginis kodas 816-042 arba lygiavertis) |  |
| - 3. | Prekės pristatymas | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos siūlomų prekių pristatymo išlaidos. |  |
| - 4. | Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba. |  |
| - 5. | Žymėjimas CE ženklu | Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją). |  |

Papildomas reikalavimas:

1.  Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.

2.   Lentelėje nurodytas firmos pavadinimas ir kataloginis numeris (kodas) jokios komercinės reikšmės neturi,  tik nurodo perkamos prekės technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūloma nurodyto gamintojo konkrečiu katalogo numeriu įvardinta prekė arba jai lygiavertis, atitinkantis lentelėje pateiktus reikalavimus, gaminys.

3. Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita informacija su siūlomų prekių iliustracijomis/aprašymais.

4. Elektrodai gali būti tiekiami pakuotėmis (ne po vieną elektrodą), tačiau bendras siūlomas kiekis vienetais turi būti ne mažesnis už reikalaujamą.