PAGE  
2

  SPS 1 priedas 
  „Techninė specifikacija“
TĖKMĖS CITOMETRO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Tiekėjo rekvizitai___________________________________________
	Eil. Nr.
	Pirkimo objekto rodikliai
	Reikalaujama charakteristika ir techniniai parametrai

(Reikalaujama rodiklio reikšmė ne blogiau arba lygiavertė)
	Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės 
(Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai,). 
Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip“, „Ne“ arba „Atitinka“ bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų

	1
	2
	3
	4

	
	Tėkmės citometras su programine įranga

	1.
	Matavimo prietaisas
	nurodyti prietaiso pavadinimą, modelį, gamintoją -
	

	1.1
	Sužadinimo šaltinių skaičius
	Ne mažiau kaip 2 (1 mėlynas ir 1 raudonas)
	

	1.2
	Bangos ilgiai
	Bangos ilgiai: 488 nm ir 640 nm ( 5 nm
	

	1.3
	Lazerio spindulio sklaidos detektorius
	Priekinis (angl. forward) (0 ° ± 15) ir šoninis (angl. side): (90 ° ± 15)
	

	1.4
	Lazerio galia
	Mėlynas lazeris –  ne mažiau nei 20 mW,
Raudonas lazeris – ne mažiau nei 12 mW
	

	1.5
	Emisijos filtrai
	Privalo būti ne mažiau nei šie vartotojo keičiami optiniai filtrai: 530( 5 nm/30( 5 nm  (FITC/GFP detekcijai); 585( 5 nm/40( 5 nm nm (PE/PI detekcijai); LP 670 nm( 5 nm (PerCP, PerCP-Cy5.5, PE-Cy7 detekcijai); 675( 5 nm / 25( 5  nm (APC detekcijai)
	

	1.5.1
	Papildomi emisijos filtrai
	Kartu su siūloma sistema turi būti pateikti papildomi optiniai filtrai: 630( 5 nm/30( 5 nm (PI, PE-CF594 detekcijai), 510( 5 nm/15( 5 nm (GFP detekcijai) 
	

	1.6
	Tėkmės kamera
	200 µm, kvarcinis kapiliaras
	

	1.7
	Minimalus mėginio tūris
	Ne daugiau kaip 50 µl 
	

	1.8
	Iš anksto programuoti tėkmės greičiai
	Ne mažiau kaip trys skirtingi iš anksto programuoti tėkmės greičiai:

lėtas – ne daugiau nei 15 μl/min. (5 μl,
vidutinis – ne daugiau nei 35 μl/min. (5 μl,,
greitas – ne daugiau nei 65 μl/min. (5 μl
	

	1.9
	Pasirinktinis tėkmės srauto greičių diapozonas
	Ne siauresnis nei 10–100 μl/min
	

	1.10
	Nešantysis skystis
	0,2 µm filtruotas dejonizuotas vanduo su rekomenduojamu tėkmės skysčiu
	

	1.11
	Fluorescencijos detektorių jautrumas
	MESF vertės:

FITC<75;

PE<50
	

	1.12
	Fluorescencijos tikslumas
	Ne prastesnis kaip 3 % CV CEN
	

	1.13
	Maksimali duomenų rinkimo sparta
	Ne mažiau kaip 10 000 įvykių per sekundę
	

	1.14
	Skysčių sistema
	Naudojama fluidika 
	

	1.15
	Fluidikos talpos
	1. 1 vnt. talpa tėkmės skysčiui, 

2. 1 vnt. talpa atliekų surinkimui, 

3. 1 vnt. talpa valymo skysčiui,
4. 1 vnt. talpa detergentui
	

	1.16
	Generuojamo signalo konvertavimas į skaitmeninį
	Ne prastesnis kaip 24 bitų 
	

	1.17
	Elektros maitinimas
	230 ±10 VAC, 50/60Hz
	

	1.18
	Prietaiso kompiuterinė sąsaja
	USB 2.0 arba analogiška
	

	2.
	Kompiuteris darbui su tėkmės citometru
	kompiuterio parametrai turi būti pakankami norint valdyti tėkmės citometrą, ), nurodyti pavadinimą, modelį, gamintoją -
	

	2.1
	Procesorius
	Ne prastesnis nei Intel i7, taktinis dažnis ne mažiau nei 2 MHz
	

	2.2
	Kietasis diskas
	Talpa ne mažesnė nei 500 GB
	

	2.3
	RAM
	Ne mažiau nei 8 GB
	

	2.4
	Operacinė sistema
	Turi būti suderinta su programine įranga, skirta tėkmės citometro valdymui ir gautų duomenų analizei
	

	2.5
	Monitorius
	Ne mažiau nei 23 colių
	

	2.6
	USB jungtys
	Ne mažiau nei 3 USB jungtys
	

	2.7
	Įrangos išplėtimas integruojant automatizuotą mėginių padavimo priedą
	Turi būti galimybė sistemą praplėsti su automatizuotu mėginių padavimo priedu ne mažiau nei šiems formatams:

· 24 vnt. tėkmės citometriniams mėgintuvėliams,
· 96; 48 šulinėlių plokštelė
	

	3.
	Tėkmės citometro programinė įranga
	nurodyti pavadinimą, modelį, gamintoją -
	

	3.1
	Programinės įrangos suderinamumas
	Turi būti tos pačios tėkmės citometro firmos-gamintojos. Operacijų sistema turi užtikrinti automatinio mėginių padavimo įrenginio ir analizatoriaus parametrų valdymą, duomenų rinkimą ir visapusišką duomenų analizę. Suderinama su trečiųjų šalių (EN.third parties) programinėmis įrangomis: FCS Express; FlowJo
	

	3.2
	Programinė įranga turi automatizuotą kokybė kontrolės (EN. QC) funkciją
	Būtina
	

	3.3
	Absoliutus ląstelių skaičius arba mėginio koncentracija µL nustatoma be skaičiavimo rutuliukų
	Būtina
	

	4.
	Priedai
	
	

	4.1
	Visam įrangos įrengimui reikalingos priemonės ir reagentai
	Būtina
	

	4.2
	Išorinė duomenų analizės programinė įranga
	Su siūloma sistema turi būti pateikta duomenų analizės papildoma programinė įranga, 1 licencija atskiram duomenų analizės PC
	

	4.3
	Prietaiso pristatymas į darbo vietą, sumontavimas, instaliacija, paleidimas
	Būtinas
	

	4.4
	Prietaiso detalus funkcionalumo patikrinimas ir kalibracija
	Būtinas. Bus pateikiama darbų ataskaita
	

	4.5
	Personalo apmokymas
	Būtinas licenzijuoto tėkmės citometrijos specialisto apmokymas ne mažiau nei 2 vartotojams
	

	4.6
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	Ne mažiau kaip 24 mėn. Prekės garantinio laikotarpio metu garantuojamas nemokamas Prekių remontas, įskaitant, bet neapsiribojant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, techninę apžiūrą bei techninės būklės patikrinimą ir profilaktinę techninę priežiūrą (gamintojo rekomenduojamu dažnumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. 
	


Pastaba: Visiems nurodytiems konkretiems prekiniams pavadinimams, prekių ženklams, tipų bei technologijų pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
___________________________________________________________                                                                               

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)                                                 

______________________
