## Pasiūlymas
1. Siūlomi techniniai funkcionalumai (Pildo Tiekėjas):
Nr. | Siūlomas techninis funkcionalumas |  | Pasirinkti (Yra / Nėra) arba įrašyti konkrečią parametro reikšmę
T1 | Maksimali stalo apkrova ne mažesnė kaip 420 kg
T2 | Sistema su integruotu lazeriu, kuri padeda orientuoti adatas pagal suplanuotą vietą ir kampą. Sistema automatiškai sulygiuoja lazerio kryžių su suplanuotu keliu. Galimybė stebėti adatų judėjimą naudojant 2D vaizdavimą.
T3 | Motorizuotas C formos lanko sukimasis vertikalioje ašyje ≥ 260°
T4 | Sinchronizuotas kolimatorius – gaunami tiesūs vaizdai, kolimatorius rotuojamas kartu su detektoriumi
T5 | Jonizuojančiosios spinduliuotės mažinimo technologija papildoma standartiškai gamintojų naudojamoms, tokioms kaip „CARE+CLEAR“, „DoseWise“, „DoseRite“ leidžianti mažinti dozę ne mažiau kaip 50% lyginant su sistema be jos ir išsaugant lygiavertę vaizdo diagnostinę kokybę. Efektyvumas turi būti įrodytas ne mažiau kaip 3-juose nepriklausomuose klinikiniuose tyrimuose, publikuotuose ne anksčiau kaip 2015 m. Turi veikti automatiškai realiuoju laiku, leidžia šalinti vaizdo triukšmus bei artefaktus nuo judančių ir stacionarių objektų, eliminuojant atsitiktinius paciento ar stalo judesius. Dozės mažinimo sistema turi veikti nepriklausomai nuo kolimavimo, aktyvaus detektoriaus lauko, ar vamzdžio atstumo iki detektoriaus (SID)
T6 | Maksimalus anodo aušinimo pajėgumas ≥ 1.75 MHU/min
T7 | Programinės ir aparatinės įrangos paketas, leidžiantis vizualizuoti ir kiekybiškai vertinti kraujo tėkmę išsiplėtusioje aneurizmoje ir maitinančioje kraujagyslėje, įskaitant MAFA – vidutinę aneurizmos srauto amplitudę ir pokyčio apskaičiavimus.
T8 | Angiografinis paciento stalas gali judėti automatiškai į užprogramuotas pozicijas - pozicijos pasirinkimas iš standartinių pozicijų, vartotojo sukurtų ir pagal pasirinktą referentinį vaizdą
T9 | Sistemos valdymo pultas su lietimui jautriu valdymu, gali būti tvirtinamas bet kurioje stalo pusėje ir naudojamas šiai funkcijai atlikti - Paciento monitoriaus valdymas (reikalavimas susijęs su reikalavimais vartotojo sąsajai tyrimų patalpoje (operacinėje))
T10 | Reikalavimai angiografijos sistemos valdymo konsolei/kompiuteriui - Rentgenoskopijos ir rentgenografijos darbo režimų parinkimas, referentiniai ir realaus laiko vaizdai, EKG kreivės vaizdavimas, paciento demografiniai duomenys
T11 | Prie lubų tvirtinamas vartotojo sąsajos tyrimų patalpoje vaizdo monitorius ne mažiau kaip 65“ įstrižainės
2. Siūlomas garantinis laikotarpis (Pildo Tiekėjas):
Siūlomos prekės garantinis laikotarpis |  | Pasirinkti garantinį laikotarpį | Terminas
Siūlomas Sistemos garantinis laikotarpis* |  |  | metai
* Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai:
1. atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas);
2. atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą;
3. atlieka techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus/rekomendacijas (taikoma jie gamintojas numato tokius patikrinimus);
4. informuoja pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis);
5. teikia pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus;
6. gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo;

## Vertinimo sąlygos
Vertinimo sąlygos
Ekonominis pranašumas už kiekvienus papildomos garantijos metus (EpPG) | 7 | %
Minimalus garantinis laikotarpis (gamintojo garantija arba garantija pagal įstatymą) (MGL) | 3 | metai

## Vertinimo tvarka
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama kaina ir kokybė.
2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.
Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:
| 1) Kaina (K) | 60
| 2) Techniniai pranašumai (T) | 40
Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:
Vertinimo kriterijai |  |  |  |  | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
Kaina (K) |  |  |  |  | X = | 60
Techniniai pranašumai (T) |  |  |  |  | Y = | 40
Nr. | Parametrai | Formulės rūšis | Parametro lyginamasis svoris
T1 | Maksimali stalo apkrova ne mažesnė kaip 420 kg | Statinis: (yra/nėra) | L1 = | 0.05 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
T2 | Sistema su integruotu lazeriu, kuri padeda orientuoti adatas pagal suplanuotą vietą ir kampą. Sistema automatiškai sulygiuoja lazerio kryžių su suplanuotu keliu. Galimybė stebėti adatų judėjimą naudojant 2D vaizdavimą. | Statinis: (yra/nėra) | L2 = | 0.1 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
T3 | Motorizuotas C formos lanko sukimasis vertikalioje ašyje ≥ 260° | Statinis: (yra/nėra) | L3 = | 0.1 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
T4 | Sinchronizuotas kolimatorius – gaunami tiesūs vaizdai, kolimatorius rotuojamas kartu su detektoriumi | Statinis: (yra/nėra) | L4 = | 0.1 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
T5 | Jonizuojančiosios spinduliuotės mažinimo technologija papildoma standartiškai gamintojų naudojamoms, tokioms kaip „CARE+CLEAR“, „DoseWise“, „DoseRite“ leidžianti mažinti dozę ne mažiau kaip 50% lyginant su sistema be jos ir išsaugant lygiavertę vaizdo diagnostinę kokybę. Efektyvumas turi būti įrodytas ne mažiau kaip 3-juose nepriklausomuose klinikiniuose tyrimuose, publikuotuose ne anksčiau kaip 2015 m. Turi veikti automatiškai realiuoju laiku, leidžia šalinti vaizdo triukšmus bei artefaktus nuo judančių ir stacionarių objektų, eliminuojant atsitiktinius paciento ar stalo judesius. Dozės mažinimo sistema turi veikti nepriklausomai nuo kolimavimo, aktyvaus detektoriaus lauko, ar vamzdžio atstumo iki detektoriaus (SID) | Statinis: (yra/nėra) | L5 = | 0.2 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
T6 | Maksimalus anodo aušinimo pajėgumas ≥ 1.75 MHU/min | Statinis: (yra/nėra) | L6 = | 0.05 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
T7 | Programinės ir aparatinės įrangos paketas, leidžiantis vizualizuoti ir kiekybiškai vertinti kraujo tėkmę išsiplėtusioje aneurizmoje ir maitinančioje kraujagyslėje, įskaitant MAFA – vidutinę aneurizmos srauto amplitudę ir pokyčio apskaičiavimus. | Statinis: (yra/nėra) | L7 = | 0.1 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
T8 | Angiografinis paciento stalas gali judėti automatiškai į užprogramuotas pozicijas - pozicijos pasirinkimas iš standartinių pozicijų, vartotojo sukurtų ir pagal pasirinktą referentinį vaizdą | Statinis: (yra/nėra) | L8 = | 0.05 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
T9 | Sistemos valdymo pultas su lietimui jautriu valdymu, gali būti tvirtinamas bet kurioje stalo pusėje ir naudojamas šiai funkcijai atlikti - Paciento monitoriaus valdymas (reikalavimas susijęs su reikalavimais vartotojo sąsajai tyrimų patalpoje (operacinėje)) | Statinis: (yra/nėra) | L9 = | 0.1 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
T10 | Reikalavimai angiografijos sistemos valdymo konsolei/kompiuteriui - Rentgenoskopijos ir rentgenografijos darbo režimų parinkimas, referentiniai ir realaus laiko vaizdai, EKG kreivės vaizdavimas, paciento demografiniai duomenys | Statinis: (yra/nėra) | L10 = | 0.1 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
T11 | Prie lubų tvirtinamas vartotojo sąsajos tyrimų patalpoje vaizdo monitorius ne mažiau kaip 65“ įstrižainės | Statinis: (yra/nėra) | L11 = | 0.05 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:
1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių pranašumų (T) balus:
E = K + T
2. Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):
3. Kadangi siūlomo objekto T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10 ir T11 techniniai parametrai neturi skaitinių išraiškų (yra arba nėra), todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:
Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T1 = L1 = 0.05, T2 = L2 = 0.10, T3 = L3 = 0.10, T4 = L4 = 0.10, T5 = L5 = 0.20, T6 = L6 = 0.05, T7 = L7 = 0.10, T8 = L8 = 0.05, T9 = L9 = 0.10, T10 = L10 = 0.10, T11 = L11 = 0.05. Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo gauna 0 balų: T1 = L1 = 0, T2 = L2 = 0, T3 = L3 = 0, T4 = L4 = 0, T5 = L5 = 0, T6 = L6 = 0, T7 = L7 = 0, T8 = L8 = 0, T9 = L9 = 0, T10 = L10 = 0, T11 = L11 = 0.
Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):
𝑇=(∑_(𝑖=1)^11▒𝑇_𝑖 )𝑥 𝑌

## Pasiūlymų suvestinė_Bendra
| Tiekėjas 1 | Tiekėjas 2 | Tiekėjas 3
Pasiūlymo kaina (Pkn), € su PVM
Siūlomas garantinis laikotarpis (TnGL), metai
Techninis pranašumas T1 (T1n)
Techninis pranašumas T2 (T2n)
Techninis pranašumas T3 (T3n)
Techninis pranašumas T4 (T4n)
Techninis pranašumas T5 (T5n)
Techninis pranašumas T6 (T6n)
Techninis pranašumas T7 (T7n)
Techninis pranašumas T8 (T8n)
Techninis pranašumas T9 (T9n)
Techninis pranašumas T10 (T10n)
Techninis pranašumas T11 (T11n)
Žymėjimų paaiškinimai:
Pkn - Tiekėjo n siūlomos medicinos priemonės kaina (€ su PVM), nurodyta komerciniame pasiūlyme.
TnGL - Tiekėjo n siūlomos medicinos priemonės garantinis laikotarpis (metais). Minimalus garantinis laikorpis yra 3 m., tačiau kiekvienas Tiekėjas gali duoti papildomą garantiją už kurią gaus ekonominį pranašumą, t.y. už kiekvienus papildomus metus Tiekėjui bus minusuojami 7% nuo pasiūlymo kainos.
T1n - T11n - Tiekėjo n Techninis pranašumas, nurodytas "Vertinimo tvarkoje".

## Pasiūlymų suvestinė_Koreguota
| Tiekėjas 1 | Tiekėjas 2 | Tiekėjas 3
Ekonominis pranašumas už suteiktą papildomą garantiją, € su PVM (EpPGn) | 0 | 0 | 0
Koreguota pasiūlo kaina, € su PVM (KPKn) | 0 | 0 | 0
Žymėjimų paaiškinimai ir formulės:
EpPGn - Tiekėjo n gaunamas ekonominis pranašumas už suteiktą papildomą garantiją, € su PVM.
KPKn - Tiekėjo n koreguota pasiūlo kaina, € su PVM.
Formulės:
EpPGn = (TnGL - MGL) x (Pkn x (EpPG/100))
KPKn = Pkn - EpPGn

## Pasiūlymų vertinimo rezultatai
| Tiekėjas 1 | Tiekėjas 2 | Tiekėjas 3
Pasiūlymo kaina (Pkn), € su PVM | 0 | 0 | 0
Koreguota pasiūlo kaina (KPKn), € su PVM | 0 | 0 | 0
Pasiūlymo kainos balas (PkBn) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Koreguotos pasiūlymo kainos balas (KPkBn) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Ekonominių pranašumų balas (Tn) | 0 | 0 | 0
T1n | 0 | 0 | 0
T2n | 0 | 0 | 0
T3n | 0 | 0 | 0
T4n | 0 | 0 | 0
T5n | 0 | 0 | 0
T6n | 0 | 0 | 0
T7n | 0 | 0 | 0
T8n | 0 | 0 | 0
T9n | 0 | 0 | 0
T10n | 0 | 0 | 0
T11n | 0 | 0 | 0
Ekonominio naudingumo (En) balas | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Tiekėjų pasiūlymų reitingavimas* | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
* Reitingavimas vyksta automatiškai. Tuo atveju jei kelių tiekėjų Ekonominio naudingumo balas (E) sutampa, tokiu atveju PO laimėtoją pasirenka pagal pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas ir VPĮ.

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne