## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | 1. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 2. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. | Tiekėjas turi būti siūlomos sistemos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą*. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams, serveriams ir visai periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, nepertraukiamos el. srovės šaltinis ir kt.), t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomų kompiuterių, serverių ir visos periferinės įrangos gamintojas arba būti oficialus šios įrangos gamintojų įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su minėtos siūlomos įrangos įgaliotuoju atstovu dėl prekybos.
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą programinę įrangą), projekto radiacinei saugai paruošimas bei jo ekspertizė ir paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau nei 36 mėn.
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai (taikoma jie gamintojas numato tokius patikrinimus) atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą. Atlieka techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus/rekomendacijas (taikoma jie gamintojas numato tokius patikrinimus). Gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas.
8. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):
1. Mokymai ≥ 4 rentgenooperacinės slaugytojoms,
2. Mokymai ≥ 8 gydytojams radiologams / kraujagyslių chirurgams,
3. Kiekvieno specialisto mokymų trukmė: 2 dienos. Dienos trukmė: 8 akademinės valandos.
9. | Kartu su įranga turės būti pateikiami šie priedai:
1. Įvadinė elektros spinta, sukomplektuota apsauginiais el. įtampos ribotuvais (įskaitant spintos sumontavimą angiografinės sistemos instaliavimo metu),
2. Programinė įranga (integruota ir suderinta su siūloma skaitmenine angiografijos sistema), skirta pacientų apšvitos bei pagrindinių rentgeno procedūros parametrų stebėsenai / registravimui / perdavimui. Programinė įranga formuoja ataskaitas (pvz. mėnesines, metines) bei pavojaus pranešimus, esant padidintai apšvitai.
* | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383 ,,Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo”1 (toliau: Aprašas) nustato medicinos priemonių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kuriais privalo vadovautis sveikatos priežiūros įstaigos ir asmenys, naudojantys medicinos priemones, teikdami paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoms, taip pat asmenys, atliekantys medicinos priemonių priežiūrą. gydymo įstaigose. Šio įsakymo II skyriaus 6 d. nurodyta, kad Įstaigos gali pradėti naudoti tik Reglamento (ES) 2017/7452 arba In vitro diagnostikos medicinos priemonių saugos techninio reglamento (toliau: Reglamentas), kurį tvirtina sveikatos apsaugos ministras, reikalavimus atitinkančias medicinos priemones. Šio įsakymo III skyriaus 15 d. nurodyta, kad medicinos priemonę gali instaliuoti tik medicinos priemonės gamintojas arba medicinos priemonės gamintojo paskirtas asmuo. Vadovaujantis Apraše nurodytais reikalavimais, bei Reglamente nustatomos taisyklės dėl žmonėms skirtų medicinos priemonių ir šių priemonių priedų pateikimo rinkai, tiekimo rinkai ar naudojimo pradžios Sąjungoje visais atvejais pirkimo dokumentų specialiojoje dalyje privaloma nustatyti reikalavimą, kad Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą, bei turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas šiuos dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis (toliau: Reikalavimai). Šie reikalavimai galioja tik toms medicinos priemonėms, kurios yra apibrėžtos Reglamente. Pagal Reglamentą medicinos priemonė – instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė įranga, implantas, reagentas, medžiaga arba kitas gaminys, gamintojo numatytas naudoti pats vienas arba suderintas su kitomis priemonėmis ir skirtas žmogui vienu arba keliais toliau išdėstytais konkrečiais medicininiais tikslais: 1. diagnozuoti, vykdyti profilaktiką, stebėti, numatyti, prognozuoti, gydyti ar palengvinti ligą, 2. diagnozuoti, stebėti, gydyti traumą ar negalią, jas palengvinti arba kompensuoti, 3. tirti, visiškai pakeisti arba modifikuoti anatomiją arba fiziologinį ar patologinį procesą ar būklę, 4. suteikti informacijos atliekant iš žmogaus organizmo paimtų mėginių, įskaitant donorų organus, kraują ir audinius, in vitro tyrimus, 5. žmogaus organizmo iš vidaus ar išorės farmakologinėmis, imunologinėmis ar metabolinėmis priemonėmis, tačiau pastarosios gali būti naudojamos kaip pagalbinės priemonės jos veikimui užtikrinti. 6. priemonės, kuriomis kontroliuojamas apvaisinimas ar padedama apvaisinti; Vadovaujantis išdėstytais argumentais konkrečiai šiam pirkimui privaloma specialiųjų pirkimo sąlygų 4 p. nustatyti šiame pagrindime suformuluotus reikalavimus. 1 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.371838/asr 2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX%3A32017R0745

## Techninė specifikacija
Skaitmeninė angiografijos sistema
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Reikalavimai skaitmeninei angiografijos sistemai
1.1 | Pagrindiniai skenavimo režimai | 1. Skaitmeninė impulsinė rentgenoskopija,
2. Skaitmeninė impulsinė rentgenografija,
3. Skaitmeninė substrakcinė angiografija (DSA),
4. Erdvinė rotacinė DSA,
5. Tūrinė kompiuterinė tomografija (CBCT).
2 | Reikalavimai C tipo arkai
2.1 | Bendras rotacinis kampas RAO/LAO galvos padėtyje | ≥ 300º
2.2 | Pavertimo kampas CRAN/CAUD galvos padėtyje | ≥ 50º/90º
2.3 | Kampinio judėjimo greitis atliekant rotacinius ir pavertimo kampo judesius galvos padėtyje | ≥ 25 º/s
2.4 | Kampinio judėjimo greitis atliekant rotacinę angiografiją | ≥ 40 º/s
2.5 | Motorizuotas arkos pasukimas apie vertikalią ašį | ≥ 180º
2.6 | Išilginis arkos judėjimo diapazonas | ≥ 210 cm
2.7 | Arkos gylis | ≥ 89 cm
2.8 | C arkos tvirtinimo konstrukcija | Būtina, turi būti tvirtinama ant lubinės bėginės sistemos
2.9 | Automatinis arkos pozicionavimas pagal išsaugotą poziciją | Būtina
2.10 | Motorizuotas automatinis arkos pozicionavimas pagal pasirinkto išsaugoto vaizdo projekciją | Būtina
3 | Reikalavimai rentgeno spindulių detektoriui
3.1 | Detektoriaus vaizdo jutiklio scintiliatorius | CsI arba lygiaverčio tipo
3.2 | Vaizdo jutiklio įrašomo vaizdo toninis gylis | ≥ 16 bitų
3.3 | Detektoriaus aktyvios matricos įstrižinis dydis | ≥ 48 cm
3.4 | Elemento atstumo žingsnis (pitch) | ≤ 160 µm
3.5 | Maksimalus kvantinis vaizdo jutiklių efektyvumas (angl. DQE prie 0 lin/mm) | ≥ 77 %
3.6 | Skiriamoji geba | ≥ 3,25 lp/mm
3.7 | Didelės spartos rentgenografijos sekos kardiologijai | ≥ 30 kadrų/sek
3.8 | Detektoriaus gaunamų vaizdų laukų dydžiai | ≥ 6 skirtingų matmenų
4 | Reikalavimai kolimatoriui
4.1 | Diafragmų tipai | ≥ 2 tipų
4.2 | Spinduliuotės spektro filtrai | ≥ 3
4.3 | Sistema leidžianti keisti kolimavimą nenaudojant rentgeno spindulių arba Sistema, leidžianti atlikti kolimavimo pakeitimus nenaudojant rentgeno spindulių, remiantis paskutinio vaizdo išlaikymo funkcija (LIH, Last Image Hold) (galima siūlyti vieną iš nurodytų variantų) | Būtina
5 | Reikalavimai rentgeno generatoriui
5.1 | Maksimali galia | ≥ 100 kW
5.2 | Generuojamas įtampos diapazonas | ≥ (50 – 125) kV
5.3 | Belaidis ekspozicijos valdymo pedalas | Būtina
6 | Reikalavimai rentgeno vamzdžiui
6.1 | Skysčiu aušinamas, su apsauga nuo perkaitimo | Būtina
6.2 | Židinių skaičius | ≥ 2
6.3 | Anodo šiluminė talpa | ≥ 3,7 MHU
6.4 | Maksimalus anodo aušinimo pajėgumas | ≥ 0,5 MHU/min
6.5 | Maksimalus nuolatinis rentgeno vamzdžio aušinimo pajėgumas | ≥ 3500 W
6.6 | Tinklelinis (angl. grid) srovės pertraukimas skaitmeninės fluoroskopijos režimu | Būtinas
6.7 | Kontrolinė paciento apšvitos matavimo sistema | Būtina
7 | Reikalavimai angiografiniam paciento stalui
7.1 | Motorizuotas stalviršio judėjimas | Vertikalus, išilginis ir skersinis
7.2 | Stalviršio (angliškai: tabletop) matmenys (neskaičiuojant šoninių bėgelių), ilgis x plotis | ≥ 280 x 45 cm
7.3 | Išilginė stalviršio eiga | ≥ 120 cm
7.4 | Skersinė stalviršio eiga | ≥ 35 cm
7.5 | Pasukimo funkcija | ≥ 180º
7.6 | Maksimali stalo apkrova | ≥ 250 kg
7.7 | Išilginis paciento padengimas rentgeno lauku | ≥ 200 cm
7.8 | Minimalus stalviršio aukštis | ≤ 78 cm
7.9 | Paciento stalo priedai | 1. Čiužinys pacientui pagamintas iš visko elastinės arba lygiavertės medžiagos. Čiužinio storis ≥ 5 cm - 1 vnt,
2. Paciento tvirtinimo diržai - 1 komplektas,
3. Lašinės stovas - 1 vnt,
4. Silikoninė galvos pagalvėlė - 1 vnt.
7.10 | Reikalavimai reguliuojamam porankiui | 1. Kiekis - 1 vnt,
2. Tvirtinamas prie angiografinio paciento stalo,
3. Porankio konstrukcija leidžia procedūros metu fiksuoti paciento ranką reikiamoje padėtyje (galimi fiksuotos rankos rotaciniai judesiai apie išilginę ašį bei plaštakos lenkiamieji judesiai visomis kryptimis),
3. Porankis pagamintas iš anglies pluošto arba lygiavertės medžiagos.
7.11 | Stalviršis turi būti pagamintas iš anglies pluošto | Būtina
8 | Reikalavimai vartotojo sąsajai tyrimų patalpoje (operacinėje)
8.1 | Sistemos valdymo pultas su lietimui jautriu valdymu, gali būti tvirtinamas bet kurioje stalo pusėje ir naudojamas šioms funkcijoms atlikti | 1. Arkos pozicijos ir kampų keitimas,
2. Kolimavimas,
3. Procedūrų tipo parinkimas,
4. Vaizdų apdorojimas.
8.2 | Vaizdo monitorius | 1. Turi būti tvirtinamas prie lubų, ant lengvai pozicionuojamos „rankos“ arba bėginės lubinės sistemos,
2. Ekrano įstrižainė ≥ 55“,
3. Skiriamoji geba ≥ 8 mln. taškų,
4. Maksimalus rodomų vaizdų šaltinių kiekis viename monitoriuje ≥ 8,
5. Turi būti galima keisti vaizdo šaltinių langų dydį, poziciją, kiekį, naudojant sensorinio valdymo pultą operacinėje,
8.3 | Paciento gyvybinių funkcijų stebėjimo monitorius, valdomas sensoriniu sistemos valdymo pultu, tvirtinamas prie stalo ir išvedantis realaus laiko informaciją į vaizdo monitorius operacinėje ir operatoriaus patalpose | 1. EKG,
2. AKS,
3. SpO2,
4. Temperatūra,
5. Kvėpavimo dažnis,
6. Invazinis kraujospūdis.
8.4 | Reikalavimai gyvybinių funkcijų stebėjimo sistemos programinei įrangai ir funkcionalumams | 1. EKG bangų formų,
2. Širdies susitraukimų dažnio,
3. Pulsoksimetrijos (SpO2),
4. Kvėpavimo dažnio,
5. CO2 (EtCO2),
6. Temperatūros,
7. Invazinių hemodinaminių matavimų (vožtuvų gradientai ir sritys,
8. Minutinis širdies tūris,
9. Šuntai bei invazinio ir neinvazinio kraujospūdžio matavimas ir registravimas,
10. Duomenys gali būti naudojami ataskaitų sudarymui.
9 | Reikalavimai vartotojo sąsajai operatoriaus patalpoje
9.1 | Reikalavimai angiografijos sistemos valdymo konsolei/kompiuteriui | 1. Rentgenoskopijos ir rentgenografijos darbo režimų parinkimas, referentiniai ir realaus laiko vaizdai, paciento demografiniai duomenys,
2. Vaizdo apdorojimas – šviesumo ir kontrasto reguliavimas, vaizdo didinimas, kolimavimas, kiekybiniai matavimai (kampas, atstumas),
3. Būtina galimybė procedūros metu peržiūrėti papildomus paciento vaizdus iš vidinės atminties ar PACS archyvo. Galimybė priimti ir išsaugoti vaizdus, kurie yra persiunčiami iš PACS vaizdų archyvo (DICOM Storage SCP).
9.2 | Reikalavimai monitoriams valdymo patalpoje | 1. Kiekis - 2 vnt,
2. Įstrižainė ≥ 27“,
3. Skiriamoji geba ≥ 3,5 mln. taškų,
4. Maksimalus ekrano skaistis ≥ 400 cd/m2.
9.3 | DICOM formato tyrimų eksportavimas į išorines duomenų laikmenas (arba lygiaverčiai) | CD/DVD ir USB įrašymo įrenginiai
9.4 | Operatoriaus konsolės kompiuteris | 1. Kompiuteris atitinkantis gamintojo rekomentuojamus paramatrus (tiekėjas turi pateikti tik gamintojo patvirtinimą, kad Sistema bus sukomplektuota su kompiuteriu atitinkančius gamintojo rekomenduojamus parametrus programinei įrangai), (papildomas BVPŽ kodas 30211200-3 Pagrindinė techninė kompiuterio įranga ) | Nurodomas įrangos gamintojas, modelis, kilmės šalis
2. Klaviatūra - 1 vnt,
3. Pelė - 1 vnt.
10 | Reikalavimai duomenų ir vaizdo apdorojimo sistemai
10.1 | Vidinis archyvas rentgenografiniams vaizdams saugoti | ≥ 100000 vaizdų
10.2 | Jonizuojančiosios spinduliuotės mažinimo ir valdymo sistema, sudaryta iš programinės įrangos ir specializuotų algoritmų, veikiančių realiame laike, kurie gerina vaizdo kokybę ir leidžia atlikti procedūras su mažesne doze („CARE+CLEAR“, „DoseWise“, „DoseRite“ ir lygiavertės technologijos) | Būtina
10.3 | Įranga vaizdų, gautų rotacine DSA, erdvinei rekonstrukcijai | Būtina
10.4 | Programinės ir aparatinės įrangos paketas, leidžiantis atlikti skenavimą ir gauti minkštųjų audinių 3D vaizdus panašius į KT (CBCT) | Būtina
10.5 | Programinės ir aparatinės įrangos paketas, leidžiantis gauti ir vaizduoti trimačius aukštos raiškos angiografinius įvairių anatomijų (galvos, pilvo, periferinių ir kt. kraujagyslių) vaizdus | Būtina
10.6 | 3D žemėlapis „Roadmap“ su automatiniu rekonstruoto trimačio vaizdo pozicionavimu pagal realaus laiko rentgeno vaizdą, priklausomai nuo arkos pozicijos, didinimo, SID | Būtina
10.7 | Specializuota aukštos raiškos stentų, srauto nukreipėjų vaizdavimo ir kitų implantų vaizdavimo įranga, veikianti 3D skenavimo režime kartu su kontrastiniu vaizdavimu | Būtina
10.8 | Programinės įrangos paketas padedantis planuoti embolizacijos procedūras, automatiškai aptikti ir vaizduoti naviką maitinančias kraujagysles | Būtina
10.9 | Programinė įranga skirta punkcijoms, padedanti planuoti ir teisingai įvesti adatą naudojant fluoroskopijos vaizdą sulietą su KT, ar MRT vaizdais, vaizduoti virtualią adatos trajektoriją, vaizduoti galimas abliacijos zonas pagal planuojamą adatos poziciją | Būtina
10.10 | Programinės ir aparatinės įrangos paketas, leidžiantis vienu metu atvaizduoti dvi realaus laiko fluoroskopijos serijas arba programinės ir aparatinės įrangos paketas, leidžiantis atvaizduoti dvi realaus laiko fluoroskopijas viena paskui kitą (galima siūlyti vieną iš nurodytų variantų) | Būtina
10.11 | Programinės įrangos paketas leidžiantis vartotojui pasirinktą vaizdą vaizduoti kaip papildomą sluoksnį fluoroskopiniame vaizde (įskaitant realaus laiko vaizdą) arba naudoti jį kaip referuojantį vaizdą žemėlapio „roadmap“ režime. | Būtina
10.12 | Kiekybinė kraujagyslių matavimo, segmentavimo programinė įranga (QVA) | Būtina
10.13 | DICOM sąsaja (arba lygiavertės) | 1. DICOM Storage,
2. DICOM Worklist,
3. DICOM Radiation Dose Structured Report.
11 | Reikalavimai automatiniam angiografiniam švirkštui
11.1 | Paskirtis | Automatinis kontrastinio tirpalo injektorius agniografiniams tyrimams
11.2 | Dvigubos arba viengubos talpos konstrukcija | Būtina
11.3 | Automatinio angiografinio švirkšto valdymas kontrolinėje patalpoje | Būtina
11.4 | Vienkartinės priemonės | Komplektuojama su ne mažiau kaip 100 tyrimų (pacientų) skirtų vienkartinių priemonėnių (visos priemonės privalo būti originalios ir patvirtintos siūlomo automatinio kontrastinio tirpalo injektoriaus gamintojo.
11.5 | Komplektuojama su visais reikalingais priedais būtinais, kad prietaisą būtų galima naudoti pagal paskirtį. | Būtina
12 | Reikalavimai operaciniam šviestuvui tvirtinamam prie lubų arba lubinės konstrukcijos
12.1 | Apšvietimo stiprumas | ≥ 70000 lux
12.2 | Apšvietimo stiprumo reguliavimas | Būtina
13 | Reikalavimai apsaugos priemonėms
13.1 | Apsauginės širmos, užtikrinančios kūno apsaugą iki juosmens, tvirtinamos abiejose paciento stalo pusėse | Švino ekvivalentas ≥ 0,5 mm Pb ≥ 2 vnt.
13.2 | Švinuoto stiklo ekranas su prie ekrano kabinamomis užuolaidėlėmis | Švino ekvivalentas ≥ 0,5 mm Pb ≥ 1 vnt.
13.3 | Individualios apsaugos priemonės gydytojams (-joms) | 1. Komplekte su rentgeno aparatu turi būti pateikiama ne mažiau kaip 8 apsauginių priemonių komplektai, kurių kiekvienas susideda iš: liemenės, sijono ir apykaklės. Priemonių švino ekvivalentas: liemenės 0,35 - 0,50 mmPb, sijono ne mažiau kaip 0,25 mmPb, apykaklės 0,35 - 0,50 mmPb. Priemonės pagamintos iš bešvinės medžiagos pagal IIEC 61331-1:2014 / IEC 61331-3:2014 arba lygiavertį standartą. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti apsauginių priemonių katalogą, kuriame būtų nurodyti galimi užsakyti dydžiai. Priemonių dydžiai suderinami įrangos užsakymo metu,
2. Apsaugos priemonių laikymo sistema skirta laikyti visas siūlomas apsaugos priemones (išskyrus rentgeno apsauginius akinius). Laikymo sistema su ratukais (iš kurių ne mažiau kaip 2 su stabdymo mechanizmu), bei metalinėmis pakabomis skirtomis laikyti visas siūlomas apsaugos priemones (išskyrus rentgeno apsauginius akinius).
13.4 | Apsauginiai akiniai | 1. Kiekis - 3 vnt,
2. Su korekciniais arba FIT OVER tipo lęšias (arba lygiaverčiais),
3. Akinių svoris ≤ 110 g,
4. Priekinė apsauga ≥ 0,75 mmPb,
5. Šoninė apsauga ≥ 0,35 mmPb,
6. Komplektuojama su dirželiu ir saugojimo dėžute,
7. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti akinių katalogą, kuriame būtų nurodyti galimi užsakyti dydžiai.
14 | Reikalavimai nepertraukiamos el. srovės šaltiniui (UPS) (papildomas BVPŽ kodas 31154000-0 Nenutrūkstamojo maitinimo šaltiniai) | 1. Užtikrina sistemos (įskaitant stalo, vaizdo sistemos, monitorių, bei visų kitų šioje techninėje specifikacijoje aprašytų prietaisų veikimą) veikimą skaitmeninės impulsinės rentgenoskopijos režimo veikimą ≥ 10 minučių dingus elektros tiekimui, | Nurodomas įrangos gamintojas, modelis, kilmės šalis
2. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti neginčijamus įrodymus (gamintojo patvirtinimą, elektros sąnaudų skaičiavimus ar pan.), kurie patvirtintų atitiktį techninės specifikacijos 14.1 p. nustatytiems reikalavimams.
15 | Dvipusis paciento-operatoriaus akustinis ryšys | Būtina
16 | Kiti reikalavimai
16.1 | Įrangos tiekėjas (arba gamintojo atstovai), sumontavę ir suderinę įrangą, privalo atlikti arba organizuoti aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir atlieka lygiavertės dozės galios matavimus ir kitas procedūras pagal Radiacinės saugos centro direktoriaus 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymą Nr. 63 ,,Dėl darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisyklių“, nustatyta tvarka ir pateikia bandymų protokolus | Būtina, įskaičiuota į galutinę pasiūlymo kainą (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad įrangos tiekėjas (arba gamintojo atstovai), sumontavę ir suderinę įrangą, atliks rentgeno aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir pateiks bandymų protokolus ir kad visi aukščiau išvardinti darbai yra įskaičiuoti į galutinę pasiūlymo kainą)
16.2 | Atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 “Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje” nurodytiems reikalavimams | Būtina (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad siūloma įranga bei kartu su ja pateikiama dokumentacija atitiks Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 “Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje” nurodytus reikalavimus rentgeno diagnostikos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams)
16.3 | Atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ nurodytiems reikalavimams | Būtina (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad siūloma įranga bei kartu su ja pateikiama dokumentacija atitiks Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 “Pagrindinės radiacinės saugos normos” nurodytus reikalavimus medicininės radiologijos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams)
16.4 | Siūlomos angiografinės sistemos instaliavimas, montavimas, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę ir paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2008 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ radiacinės saugos reikalavimus ir Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Įranga bus instaliuojama D1.3 patalpoje (pridedamas patalpų planas) | Visi instaliavimo, montavimo, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę ir patalpų paruošimo (įkaitant lubų, apšvietimo, ventiliacijos ir kt. operacinėje esančių konstrukcinių elementų) eksploatacijai kaštai turi būti įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą. Kaštai turi apimti ir darbus, kurie bus numatyti radiacinės saugos projekte.

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne