| Eil. Nr. | Prietaiso parametrai | Reikalaujamų parametrų reikšmė | Tiekėjo siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Centrifugavimo greitis | Ne mažiau nei iki 6000 ciklų per minutę |  |
| 2. | Centrifugavimo jėga | Ne mažesnė nei 2000 x g. |  |
| 3. | Sūkimo kryptis | Prieš laikrodžio rodyklę |  |
| 4. | Rotoriai | Komplektuojama su dviem rotoriais, 1,5/2 ml mėgintuvėliams, ne mažiau 8 vnt., 0,2 ml mėgintuvėliams, ne mažiau 32 vnt. |  |
| 5. | Pagreitėjimas | Ne ilgiau nei 2 s maksimaliam greičiui pasiekti. |  |
| 6. | Stabdymas | Ne ilgiau nei 3 s iki visiško sustojimo. |  |
| 7. | Apsauga | Turi būti su apsauginiu permatomu gaubtu ir nemažiau dviejų apsauginių jungčių, išjungiančių centrifugą atidarius dangtį bei esant dideliam rotoriaus balanso skirtumui. |  |
| 8. | Valdymas | Turi būti su automatiniu valdymu pradedančiu centrifugavimą tik uždarius dangtį. |  |
| 9. | Maitinimas | 220-240 V, 50Hz |  |
| 10. | Išoriniai matmenys (plotis x gylis x aukštis) | Ne didesni nei 150 x 170 x 130 mm |  |
| 11. | Svoris su rotorium | Ne didesnis nei 1,5 kg. |  |
| 12. | Papildomi reikalavimai | Įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime. |  |
| 13. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 12 mėn. |  |

Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4.4. p. „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“.

Perkama Prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos, pakeičiamos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

Tiekėjas turi pateikti gamintojo ir (ar) tiekėjo techninius dokumentus, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinį patvirtinimą, ir (ar) tiekėjo deklaraciją (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginę produkto deklaraciją, ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašą ir dokumentus, įrodančius, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, kad prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos arba kitus lygiaverčius įrodymus.