| Eil. Nr. | Prietaiso parametrai | Reikalaujamų parametrų reikšmė | Tiekėjo siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Palaikoma temperatūra | Ne siauresnėse ribose nei nuo 10 °C žemiau kambario temperatūros iki -65 °C. Temperatūros palaikymo tikslumas ne didesnis nei ± 0.5 °C prie 37 °C. |  |
| 2. | Purtymas | Orbitinio tipo purtymas, su ne mažesne nei 3 mm eiga. Ne mažesnis purtymo nustatymo greitis nei nuo 100 iki 1150 ciklų per minutę. Greičio nustatymo tikslumas ne didesnis nei ± 2%. |  |
| 3. | Valdymas | Skaitmeninis, ekrane turi būti rodomi temperatūros, purtymo greičio ir laiko parametrai. Turi būti atskiri mygtukai kiekvieno parametro greitam keitimui, įjungimui bei išjungimui. Turi būti galima nustatyti purtymo laika ne mažiau nei 160 valandoms. |  |
| 4. | Mėginių blokai | Sistema turi būti komplektuojama su 1,5 ml mėgintuvėlių laikikliais. Vienu metu turi būti galima naudoti ne mažiau nei 40 vnt. 1,5ml mėgintuvėlių. Turi būti galima papildyti sistema šiais mėginių laikikliais: 0,5ml ne mažiau 60 vnt., 15 ml ne mažiau 24 vnt., 50ml ne mažiau 10 vnt. mikrošulinėlių ne mažiau 2 vienetų. |  |
| 5. | Maitinimas | 220-240 V, 50Hz, energijos sąnaudos ne didesnės nei 160 W. |  |
| 6. | Išoriniai matmenys (plotis x gylis x aukštis) | Ne didesni nei 260 x 420 x 280 mm |  |
| 7. | Atitiktys | Turi atitikti elektromagnetinių reikalavimų EN 61326-1 A klasės standartą, bei produkto saugumo standartus EN 61010-1, EN 61010-2-010, EN 61010-2-051. |  |
| 8. | Įrangos paskirtis | Turi būti gamintojo testuota ir tinkama darbams su ląstelių kultūromis, bakterijomis ir mielėmis bei jų suspensijomis, imunologijos metodais, PGR ir fermentinėmis reakcijomis. |  |
| 9. | Papildomi reikalavimai | - Įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime. - Tiekėjas turi būti oficialus gamintojo atstovas. |  |
| 10. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 12 mėn. |  |

Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4.4. p. „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“.

Perkama Prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos, pakeičiamos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

Tiekėjas turi pateikti gamintojo ir (ar) tiekėjo techninius dokumentus, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinį patvirtinimą, ir (ar) tiekėjo deklaraciją (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginę produkto deklaraciją, ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašą ir dokumentus, įrodančius, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, kad prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos arba kitus lygiaverčius įrodymus.