| Eil. Nr. | Prietaiso parametrai | Reikalaujamų parametrų reikšmė | Tiekėjo siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Palaikoma temperatūra | Ne siauresnėse ribose nei nuo -86 iki -50 °C |  |
| 2. | Tūris | Ne mažesnis kaip 450 L |  |
| 3. | Valdymas | Ne prasčiau nei 7 colių įstrižainės liečiamu ekranu, akių lygyje. Valdymo programinė įranga turi būti nemokama |  |
| 4. | Temperatūros registravimas | Ne mažiau nei 12 mėnesių registravimas atvaizduojamas ekrane |  |
| 5. | Išoriniai matmenys įskaitant rankeną (plotis x gylis x aukštis) | Ne didesni nei 905 x 890x 2000 mm |  |
| 6. | Vidiniai matmenys (plotis x gylis x aukštis) | Ne mažesni nei 600 x 625 x 1200 mm |  |
| 7. | Durys | Ne mažiau nei 2 vidinės durys pagamintos iš nerūdijančio plieno, ne daugiau nei 1 išorinė durys rakinamos su raktu. |  |
| 8. | Triukšmo lygis | Ne daugiau nei 55 dB |  |
| 9. | Maitinimas | 220-240 V, 50Hz, energijos sąnaudos ne didesnės nei 13 kWh/24 valandas |  |
| 10. | Jungtys | Ne prasčiau nei USB ir Ethernet |  |
| 11. | Aliarmų sistema | Ne mažiau kaip: - Atidarytų durų aliarmas; - Nukrypus nuo nustatytos temperatūros aliarmas. - Avarinio CO2 šaldymo įsijungimo aliarmas. |  |
| 12. | Šaldymas | - R-290 ir/arba R-170 arba lygiaverčiai šaldymo agentai; - Ne mažiau kaip vienas dviejų pakompų kompresorius. - Su automatiniu vakuumo nuleidimu, lengvam durų atidarymui. |  |
| 13. | Lentynos | Ne mažiau nei 3 nerūdijančio plieno lentynos, turi būti galima keisti lentynų aukštį, viena lentyna turi atlaikyti ne mažiau 90 kg. |  |
| 14. | Skyriai | Ne mažiau kaip 4 skyriai |  |
| 15. | Svoris | Ne daugiau nei 320 kg |  |
| 16. | Ratukai | Ne mažiau kaip 4 ratukai, priekiniai ratukai su stabdžiais |  |
| 17. | Vidinė komplektacija | Šaldiklio vidus užpildytas ištraukiamais stalčių aliuminiais blokais mėginių laikymui, talpinančiais ne mažiau nei 350 mėginių laikymo dėžučių, kurių išmatavimai ne mažesni nei G (gylis) 130mm x I (ilgis)130mm x A (aukštis) 50mm. |  |
| 18. | Priedai | - Būtina to paties gamintojo CO2 avarinio šaldymo (“back-up”) sistema pilnai integruota į šaldiklį, turi nepageidauti išorinių prietaisų apart CO2 baliono. - Priedėlis aliarmų siuntimui SMS ar el.paštu sutrikus šaldikliui - Įtampos stabilizatorius |  |
| 19. | Papildomi reikalavimai | 1) Tiekėjas įsipareigoja parengti mokymus pirkimo vykdytojo darbuotojams, kuriuose būtų aptarti ne tik tinkamo naudojimosi įranga bet ir įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.). Tiekėjas įsipareigoja apmokyti ne mažiau kaip 3 (tris) pirkėjo specialistus, ne trumpiau kaip 2 valandas. 2) Įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime. |  |
| 20. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 12 mėn. |  |

Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4.4. p. „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“.

Perkama Prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos, pakeičiamos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

Tiekėjas turi pateikti gamintojo ir (ar) tiekėjo techninius dokumentus, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinį patvirtinimą, ir (ar) tiekėjo deklaraciją (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginę produkto deklaraciją, ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašą ir dokumentus, įrodančius, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, kad prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos arba kitus lygiaverčius įrodymus.