| Eil. Nr. | Prietaiso parametrai | Reikalaujamų parametrų reikšmė | Tiekėjo siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pipečių kiekis | Ne mažiau 2 rinkinių po 5 vnt pipečių rinkinyje. |  |
| 2. | Pipečių tūriai | Ne blogiau nei nuo 1 iki 10 µl paklaida ne didesnė nei ±0,03 µl. Nustatymo skalės tikslumas ne daugiau 0,01 µl. Ne blogiau nei nuo 10 iki 100 µl paklaida ne didesnė nei ±0,3 µl. Nustatymo skalės tikslumas ne daugiau 0,1 µl. Ne blogiau nei nuo 20 iki 200 µl paklaida ne didesnė nei ±0,5 µl. Nustatymo skalės tikslumas ne daugiau 0,2 µl. Ne blogiau nei nuo 100 iki 1000 µl paklaida ne didesnė nei ±3 µl. Nustatymo skalės tikslumas ne daugiau 1 µl. Ne blogiau nei nuo 500 iki 5000 µl paklaida ne didesnė nei ±12 µl. Nustatymo skalės tikslumas ne daugiau 10 µl. |  |
| 3. | Atitikimas | Turi atitikti ISO 8655 standartą. |  |
| 4. | Sterilinimas | Turi būti galima autoklavuoti. |  |
| 5. | UV atsparumas | Plastikas turi būti UV atsparus. |  |
| 6. | Pipetavimo modos | Pipetavimas, atvirštinis pipetavimas ir maišymas. |  |
| 7. | Svoris | Ne sunkesnės nei 80g. |  |
| 8. | Stovas | Turi būti komplektuojamas su linijiniu pipečių laikymo stovu. |  |
| 9. | Atsparumas smūgiams | Ne mežiau nei 10 G. |  |
| 10. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |
| 11. | Antgaliai | Ne mažiau nei po 2000 vnt antgalių šiems tūriams: 10 µl, 100 µl, 200 µl, 1000 µl. Ne mažiau nei 1000 vnt antgalių 5000 µl. |  |

Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4.4. p. „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“.

Perkama Prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos, pakeičiamos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

Tiekėjas turi pateikti gamintojo ir (ar) tiekėjo techninius dokumentus, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinį patvirtinimą, ir (ar) tiekėjo deklaraciją (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginę produkto deklaraciją, ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašą ir dokumentus, įrodančius, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, kad prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos arba kitus lygiaverčius įrodymus.