1 priedas

Fazei jautrios detekcijos įranga skirta signalui iš jutiklio nuskaityti

Bendra charakteristika:

Mažų vidinių triukšmų fazei jautrios detekcijos įranga skirta naudingo elektrinio signalo nuskaitymui triukšmingose aplinkose. Ši sistema turi turėti įrenginį signalo stiprinimui ir nuskaitymui, bei atskirą įrenginį atraminio signalo generavimui. Taip pat įtraukti pirminį sistemos instaliavimą ir veikimo demonstraciją.

| Eil. Nr | Rodiklis | Kiekis | Reikalaujami rodikliai | Tiekėjo siūlomos charakteristikos (tiekėjas privalo nurodyti tikslias charakteristikas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lock-in stiprintuvas | 1 vnt. | - Bent du įėjimo kanalai skirti įtampai ir bent vienas kanalas srovei - Įėjimo kanalų įtampa nuo 1 nV iki 1 V - Įėjimo kanalų impedansas ≥ 10 MΩ - Įėjimo kanalų įtampos triukšmas ≤ 3 nV/√Hz - Dažnių juostos intervalas: apatinė riba ≤ 1 Hz, viršutinė riba ≥ 2.5 MHz - Dinaminis rezervas ≥ 100 dB - Jungiamumas: IEEE488, RS-232, USB, Ethernet. - Integruotas ekranas matuojamų dydžių atvaizdavimui realiu laiku. - Paleidimo signalo (trigger) išdavimas į prietaiso išorę. | - Gamintojas, modelis: - Kitos charakteristikos nurodant tikslią informaciją apie kiekvieną reikalavimą: |
| 2. | Signalų generatorius | 1 vnt. | - Dažninė, fazinė ir amplitudinė signalo moduliacija - Išduodamo signalo tipas: sinusinis, meandras, pastoviai kylantis, pjūklinis, santykinis. - Didžiausias dažnis ≥ 30 MHz - Integruotas ekranas generuojamo signalo parametrų atvaizdavimui realiu laiku. - Jungiamumas: bent IEEE488. | - Gamintojas, modelis: - Kitos charakteristikos nurodant tikslią informaciją apie kiekvieną reikalavimą: |

Kiekis:

1 komplektas

Pateikimo terminas:

Iki 2025-12-15. Maksimalus vėlavimas, skaičiuojant 0,2 % delspinigius – iki 2025-12-22

Pristatymo adresas:

Saulėtekio al. 3, Vilnius.

Garantija:

Bent 12 mėn. laikotarpiui nuo pristatymo dienos