TSD-1158, VPP-6909

Medicininės technikos infekcinių ligų korpusui techninė specifikacija

1 pirkimo dalis. Aparatas krūtinės ląstos paspaudimams (širdies kompresijai) atlikti gaivinimo metu, kiekis 2 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparato konstrukcija | Prietaisas tvirtinamas prie lentos – pagrindo, dedamo po gaivinamo paciento nugara |  |
| 2. | Veikimo principas | Krūtinės ląstos kompresija (paspaudimai) su aktyvia dekompresija (krūtinės pakėlimas) |  |
| 3. | Dekompresijų atlikimo principas | Dekompresija atliekama griebtuvu (vakuuminiu) po kiekvienos kompresijos |  |
| 4. | Kompresijų gylis diapazone | Ne mažiau kaip 5 cm, bet ne daugiau kaip 6 cm (pagal LR gaivinimo algoritmą) |  |
| 5. | Kompresijos-dekompresijos ciklas | Po 50% ± 5% |  |
| 6. | Kompresijų greičio nustatymo ribos | 1. Paspaudimų greitis nustatomas pasirinktinai, bet ne mažiau 100 kartų/min ir ne daugiau kaip 120 kartų/min (pagal LR gaivinimo algoritmą); 2. Būtina galimybė pakeisti paspaudimų dažnį kompresijų metu. |  |
| 7. | Pasirenkami gaivinimo režimai: | 1. Kompresijos su ventiliavimo pauze 30:2 (30 kompresijų ir 2 įpūtimai); 2. Pastovios kompresijos režimas; 3. Pauzės režimas (kompresijos neatliekamos); 4. Krūtinės ląstos dekompresija oro įpūtimo (ventiliavimo) metu – paspaudėjo griebtuvas pakyla ne mažiau kaip 1 cm virš krūtinės ląstos paviršiaus. |  |
| 8. | Sistemos pritaikymas pacientui, stabilizavimas gaivinimo ir transportavimo metu | 1. Plokščia nugarinė lenta (pagrindas), neturinti aštrių kampų, dedama po gulinčio paciento nugara; 2. Paciento stabilizavimo diržas, prilaikantis gaivinimo sistemą prie paciento; 3. Paciento rankų fiksavimo diržai pritvirtinti prie aparato korpuso, saugiam transportavimui. |  |
| 9. | Akumuliatorius (baterija) | 1. Pakraunamas, ličio jonų polimerų (arba lygiavertis); 2. Išimamas/įdedamas be papildomų įrankių; 3. Pakrovimo lygio indikatorius ant baterijos arba ant prietaiso korpuso; 4. Pilnai pakrauto akumuliatoriaus veikimo laikas ≥ 40 min.; 5. Pakrovimas vyksta elektros laidu, neišimant akumuliatoriaus iš aparato. |  |
| 10. | Aliarmų sistema | 1. Vizualiniai ir garsiniai aliarmai; 2. Aliarmo statusas atvaizduojamas ekrane arba ant prietaiso panelės. |  |
| 11. | Savitikros sistema | Automatinė patikros sistema (angl. self-test) kiekvieno įjungimo metu patikrina ir informuoja esant gedimui. |  |
| 12. | Duomenų perdavimas į kompiuterį bevieliu būdu | 1. WiFi arba bluetooth būdu gaivinimo ir techninių duomenų perdavimas į el. paštą; 2. Ataskaitos generavimas pdf (arba lygiaverčiu) formatu. |  |
| 13. | Prietaiso svoris | Prietaiso svoris su akumuliatoriumi (be papildomų diržų ir kitų priedų) ne daugiau 8 kg |  |
| 14. | Apsaugos klasė | Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų ne žemesnė nei IP43 klasė |  |
| 15. | Komplektacija | 1. Krūtinės ląstos paspaudėjas su lenta-pagrindu; 2. Akumuliatoriai (darbinis ir rezervinis) – 2 vnt.; 3. Akumuliatoriaus pakrovimo laidas; 4. Krepšys aparato su priedais nešimui. |  |
| 16. | Garantinis terminas | Aparatui su visais komplektuojamais priedais suteikiamas ≥ 24 mėnesių garantinis terminas |  |
| 17. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudotis prietaisu įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 18. | Kartu su prietaisu pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
| 19. | Prekių pristatymas ir instaliavimas | Prekių pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |

2 pirkimo dalis. Išorinis intrakardinis širdies stimuliatorius, kiekis 2 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stimuliacijos režimai | AAI, AOO, VVI, VOO |  |
| 2. | Bazinio stimuliavimo dažnio nustatymo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | 30-200 k/min. |  |
| 3. | Greito prieširdžių stimuliavimo dažnio nustatymo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | 80-800 k/min. |  |
| 4. | Amplitudės nustatymo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | 0,1-25 mA |  |
| 5. | Impulso trukmė | 1,5 ms ± 0,1 ms |  |
| 6. | Jautrumo nustatymo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | 0,4-20 mV |  |
| 7. | Refrakterinis (nejautrumo) periodas | 1. Nereagavimas po stimuliavimo 200 ms +5/30 ms; 2. Nereagavimas po registravimo 120 ms +2/30 ms. |  |
| 8. | Ekranas prietaiso darbinių parametrų atvaizdavimui | 1. Skystųjų kristalų; 2. Ekrane atvaizduojami parametrai: a) nustatytas stimuliacijos dažnis; b) amplitudės, jautrumo dydžiai; c) baterijos įkrovimo lygis; d) užrakto būsena. |  |
| 9. | Svoris | ≤ 550 g |  |
| 10. | Maitinimo šaltinis | 1. Standartiniai ne didesni kaip AA dydžio maitinimo elementai; 2. Maitinimo elementų tarnavimo laikas – ne mažiau 19 dienų nepertraukiamos stimuliacijos. |  |
| 11. | Prietaiso veikimas be baterijų | Nepertraukiamas prietaiso veikimas be baterijų ne mažiau kaip 25 s |  |
| 12. | Apsauga nuo išorinės defibriliacijos | Būtina apsauga nuo išorinės defibriliacijos |  |
| 13. | Komplektacija | 1. Stimuliacijos zondas – elektrodas su įvedimo sistema – 10 vnt.; 2. Stimuliacinio zondo – elektrodo prailginimo laidas – 1 vnt. |  |
| 14. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 15. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti prietaisą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 16. | Prekių pristatymas | Prekių pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 17. | Kartu su prietaisu pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis |  |

3 pirkimo dalis. Kojų ir rankų treniruoklis su išplečiama važiuokle, kiekis 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Kojų ir rankų treniruoklis, skirtas reabilitacijai ir fizinės būklės gerinimui. Tinkamas profesionaliam naudojimui. |  |
| 2. | Konstrukcija | 1. Mobilus įrenginys su ratukais ir stabdžių sistema; 2. Tinkamas naudoti pacientams sėdimoje, pusiau gulimoje ir gulimoje padėtyse. |  |
| 3. | Programinė įranga | Įdiegtos terapinės ir motyvacinės programos: galimybė nustatyti treniruotės trukmę, pasipriešinimą. |  |
| 4. | Valdymo panelė (ekranas) | 1. Ekranas spalvotas, lietimui jautrus, ≥ 7" įstrižainės; 2. Skirtas terapinių ir motyvacinių programų, bei treniruotės duomenų atvaizdavimui; 3. Su nuotolinio valdymo pultu. |  |
| 5. | Treniruotės režimai | Pasyvi, aktyvi, aktyvi su pagalba |  |
| 6. | Aukščio reguliavimas | Treniruoklio aukštis reguliuojamas ne siauresniame kaip 131-158 cm intervale |  |
| 7. | Važiuoklės plotis | 1. Maksimalus važiuoklės plotis ne mažesnis kaip 93 cm; 2. Važiuoklės plotis reguliuojamas be papildomų įrankių, naudojant tik įrenginyje integruotą rankinį mechanizmą. |  |
| 8. | Maksimali leistina apkrova | Ne mažiau kaip 135 kg |  |
| 9. | Apsaugos funkcijos | 1. Greito sustojimo funkcija; 2. Spazmų kontrolės funkcija (aptinka raumenų spazmus ir sustabdo mechanizmą). |  |
| 10. | Komplektacija | Rankų fiksatoriai su dirželiais ir greito nuėmimo sistema – 1 pora |  |
| 11. | Maitinimo šaltinis | Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklas |  |
| 12. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 13. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 14. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 15. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 16. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |

4 pirkimo dalis. Kompresinės terapijos aparatas, kiekis 2 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Prietaisas skirtas pneumatinės kompresijos (presoterapijos) principu, kompresiniam limfodrenažui palengvinti - skatinti natūralią limfos ir kraujo cirkuliaciją |  |
| 2. | Kanalų skaičius | ≥ 12 kanalų |  |
| 3. | Ekranas | Skaitmeninis arba grafinis |  |
| 4. | Valdymas | Valdoma mygtukais arba lietimui jautriu ekranu |  |
| 5. | Kompresijos greičiai | Ne mažiau kaip 2 kompresijos greičiai |  |
| 6. | Procedūros trukmė | 1. Integruotas laikmatis; 2. Automatinis išsijungimas po procedūros. |  |
| 7. | Slėgio nustatymas | 1. Nuoseklus; 2. Ne siauresnėse ribose kaip 20-120 mmHg. |  |
| 8. | Oro pašalinimas | Automatinis oro pašalinimas iš aplikatoriaus po procedūros |  |
| 9. | Komplektuojami priedai: | 1. Kojų aplikatorius (L dydžio), ≥ 12-os kamerų – 2 vnt.; 2. Rankų aplikatorius, ≥ 12-os kamerų – 2 vnt.; 3. Klubų aplikatorius, ≥ 12-os kamerų – 1 vnt.; 4. Papildoma dalis kojų aplikatoriaus apimties didinimui – 2 vnt. |  |
| 10. | Elektros maitinimas | Iš 230V, 50 Hz elektros tinklo |  |
| 11. | Garantinis terminas | 1. ≥ 24 mėnesiai kompresinės terapijos aparatui; 2. ≥ 12 mėnesių aplikatoriams. |  |
| 12. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 13. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
| 14. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |

____________________________