## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
JĖGOS INSTRUMENTAI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | NEUROCHIRURGIJAI (ELEKTRINIŲ JĖGOS CHIRURGINIŲ INSTRUMENTŲ KOMPLEKTAS) (1 KOMPL.)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
1. | Neurochirurgijai (elektrinių jėgos chirurginių instrumentų komplektas) (1 kompl.)
1.1. | Mikrovariklis: apsisukimų skaičius reguliuojamas, nemažiau kaip iki 75 000 k/min. Svoris ne daugiau 90 g; Ilgis 9,5 ± 0,5 cm; Skersmuo 1,6 cm ± 0,5 cm; Normaliomis aplinkos sąlygomis (+20°C) gali dirbti be sustojimo ne mažiau kaip 10 min.Spalviškai koduotos jungtys; Pajungimo kabelio ilgis netrumpesnis nei 450 cm | 2 | vnt
1.1.1. | Apsisukimų skaičius reguliuojamas, nemažiau kaip iki 75 000 k/min. Svoris ne daugiau 90 g; Ilgis 9,5 ± 0,5 cm; Skersmuo 1,6 cm ± 0,5 cm; Normaliomis aplinkos sąlygomis (+20°C) gali dirbti be sustojimo ne mažiau kaip 10 min.Spalviškai koduotos jungtys; Pajungimo kabelio ilgis netrumpesnis nei 450 cm
1.2. | Kranialinis perforatorius arba antgalis perforacijai su Hudson tipo arba lygiaverte jungtimi perforavimo antgaliams prijungti. Apsisukimų skaičius ne mažiau 1030 k/min ; Galimybė jungti ne mažiau kaip 2 skirtingų dydžių kranialinius perforatorius | 1 | vnt
1.2.1. | Kranialinis perforatorius arba antgalis perforacijai su Hudson tipo arba lygiaverte jungtimi perforavimo antgaliams prijungti. Apsisukimų skaičius ne mažiau 1030 k/min ; Galimybė jungti ne mažiau kaip 2 skirtingų dydžių kranialinius perforatorius
1.3. | Antgaliai kraniotomijai - su kojele, apsaugančia minkštuosius audinius nuo pažeidimo, tiesūs. | 1 | vnt
1.3.1. | Antgaliai kraniotomijai - su kojele, apsaugančia minkštuosius audinius nuo pažeidimo, tiesūs.
1.4. | Tiesus darbinis antgalis, ilgis 7 ± 0,2 cm; | 1 | vnt
1.4.1. | Tiesus darbinis antgalis, ilgis 7 ± 0,2 cm;
1.5. | Tiesus darbinis antgalis, ilgis 10 ± 0,5 cm; | 1 | vnt
1.5.1. | Tiesus darbinis antgalis, ilgis 10 ± 0,5 cm;
1.6. | Lenktas darbinis antgalis, ilgis 10 ± 0,5 cm; | 1 | vnt
1.6.1. | Lenktas darbinis antgalis, ilgis 10 ± 0,5 cm;
1.7. | Lenktas darbinis antgalis, ilgis 12 ± 0,5 cm; | 1 | vnt
1.7.1. | Lenktas darbinis antgalis, ilgis 12 ± 0,5 cm;
1.8. | Instrumentų priežiūros rinkinys (tepalas, šepetėlis) | 1 | vnt
1.8.1. | Instrumentų priežiūros rinkinys (tepalas, šepetėlis)
1.9. | Elektrinio kraniotomo sterilizavimo konteineris, su specialiu įdėklu, pritaikytu mikrovariklio bei priedų sudėjimui | 1 | vnt.
1.9.1. | Elektrinio kraniotomo sterilizavimo konteineris, su specialiu įdėklu, pritaikytu mikrovariklio bei priedų sudėjimui
1.9.2. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis ≥ 24 mėn
1.9.3. | Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją
1.9.4. | Kartu su įranga pateikiamas dokumentacijos komplektas: naudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis;
1.9.5. | Bendrieji reikalavimai taikomi visai pirkimo daliai: Įrenginio valdymo ekranas: spalvotas, lietimui jautrus; įstrižainė ne mažiau kaip 21 cm.
1.9.6. | Ekrane rodoma informacija: mikrovariklio tipas,apsukų greitis, sukimosi kryptis, grąžto padėtis, irigacijos greitis, pagalbos meniu.
1.9.7. | Vienu metu prie valdymo konsolės prijungiamų mikrovariklių skaičius ne mažiau kaip 2 mikrovarikliai, iš kurių ne mažiau kaip 2 gali veikti nepriklausomai vienas nuo kito.
1.9.8. | Valdymo konsolė valdo įvairius mikrovariklius, naudojamus galvos, stuburo, artroskopinių operacijų metu; Pritaikyta nešiojimui – su rankena, sveria ne daugiau kaip 7,5 kg. Integruotas tvirtinimo mechanizmas prie vamzdžio: pvz. lašelinės stovo;
1.9.9. | Valdymo konsolės mikrovariklių jungtys koduotos skirtingomis spalvomis (pagal jungiamus mikrovariklius)
1.9.10. | Konsolės reguliuojamas maksimalus valdomų mikrovariklių greitis - ne mažiau kaip 80 000 k/min.
1.9.11. | Prijungtų mikrovariklių valdymas - liečiamojo ekrano ir kojinio jungiklio pagalba.
1.9.12. | Kojinis valdiklis turi būti su apsauginiu lanku, vienas pedalas ir ne mažiau kaip 3-jų valdymo jungiklių ant kojinio valdiklio
1.9.13. | Konsolės suderinamumas su šeiveriu, chirurginiais grąžtais, chirurginiu pjūkleliu, Medtronic StealthStation S8 navigacine sistema
1.9.14. | Integruota ne mažiau kaip 1 irigacijos pompa
1.9.15. | Irigacijos greičio keitimas nuotoliniu valdikliu
1.9.16. | Personalo apmokymas dirbti su įranga
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | MINIMALIOS INVAZIJOS JĖGOS INSTRUMENTŲ KOMPLEKTAS (1 KOMPL.) SMULKŲJŲ IR VIDUTINIŲ KAULŲ CHIRURGINĖMS OPERACIJOMS. SKIRTA KAULŲ PJOVIMO, GRĘŽIMO, KIRŠNERIO VIELOS ĮVEDIMO FUNKCIJOMS, ATLIEKANT MAŽOS IR VIDUTINĖS APIMTIES TRAUMATOLOGINES CHIRURGINES KAULŲ PROCEDŪRAS.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
2. | Minimalios invazijos jėgos instrumentų komplektas (1 kompl.) Smulkųjų ir vidutinių kaulų chirurginėms operacijoms. Skirta kaulų pjovimo, gręžimo, Kiršnerio vielos įvedimo funkcijoms, atliekant mažos ir vidutinės apimties traumatologines chirurgines kaulų procedūras.
2.1. | Jėgos instrumento komplektacija, ne mažiau kaip: Gręžimo-pjovimo rankena: Į antgalį perduodamo sukamojo judesio greitis reguliuojamas ribose ne siauresnėse, kaip 0-1250 aps./min. gręžiant ir įvedant Kiršnerio vielą. Galimybė naudoti įvairius darbo įrankius: grąžtus, frezus, įvesti Kiršnerio vielą. | 1 | vnt
2.1.1. | Gręžimo-pjovimo rankena: Į antgalį perduodamo sukamojo judesio greitis reguliuojamas ribose ne siauresnėse, kaip 0-1250 aps./min. gręžiant ir įvedant Kiršnerio vielą. Galimybė naudoti įvairius darbo įrankius: grąžtus, frezus, įvesti Kiršnerio vielą.
2.2. | Energijos šaltinis - įkraunama baterija | 2 | vnt
2.2.1. | Svoris (su baterija): Ne daugiau 945 g
2.2.2. | Galingumas: ne mažiau 85 W
2.2.3. | Kaniuliacija: 3,2 mm ± 0,1 mm
2.2.4. | Sterilizuojama, atspari dezinfekavimui, autoklavuojama
2.2.5. | Saugumo mygtukas, apsaugantis nuo atsitiktinio instrumento įjungimo.
2.2.6. | Rotacija į kairę ir į dešinę atliekama spaudžiant atskirus atitinkamus mygtukus
2.2.7. | Sriegimo / vibravimo režimas - aktyvuojama spaudžiant atskirus atitinkamus mygtukus arba abu mygtukus vienu metu. Grąžtas pakaitomis sukasi pagal laikrodžio ir prieš laikrodžio rodyklės kryptį.
2.3. | Gręžimo antgalis - Jacobs tipo arba lygiavertis. Autoklavuojamas, tinkamas grąžtams, kurių diametras nuo 0,5 mm iki 7.4 mm | 1 | vnt
2.3.1. | Gręžimo antgalis - Jacobs tipo arba lygiavertis. Autoklavuojamas, tinkamas grąžtams, kurių diametras nuo 0,5 mm iki 7.4 mm
2.3.2. | Maksimalus sukimo momentas - ne mažiau 1,5 Nm
2.4. | Reciprokini arba lygiavertis pjovimo antaglis | 1 | vnt
2.4.1. | Reciprokini arba lygiavertis pjovimo antaglis
2.5. | Osciliuojančio pjovimo antgalis - atsparus dezinfekavimui, autoklavuojamas | 1 | vnt
2.5.1. | Osciliuojančio pjovimo antgalis - atsparus dezinfekavimui, autoklavuojamas
2.5.2. | Svoris - ne daugiau 180 g
2.5.3. | Pjovimo greičio valdymas bepakopis, reguliuojamas ribose, ne siauresnėse, kaip 0-15.750 ciklų/min. Apsauga nuo atsitiktinio įjungimo.
2.5.4. | Pjovimo galvutės/geležtės padėties keitimas - fiksuojant padėtį kas 45º apie statmeną pjovimo plokštumai ašį.
2.5.5. | Osciliacijos kampas 4.5º ± 0.2º
2.6. | Antgalis Kiršnerio vielai įvesti - atsparus dezinfekavimui, autoklavuojamas. Tinkamas vielai, kurios diametras nuo 0,6 mm iki 3,2 mm | 1 | vnt
2.6.1. | Antgalis Kiršnerio vielai įvesti - atsparus dezinfekavimui, autoklavuojamas. Tinkamas vielai, kurios diametras nuo 0,6 mm iki 3,2 mm
2.6.2. | Svoris: ne daugiau 204 g
2.6.3. | Baterijos Li jonų su integruotu elektroniniu variklio valdymu. Energijos kiekis ne mažiau 10,5 Wh.
2.6.4. | Įkraunama baterija nesterilizuojama
2.6.5. | Baterijos įstatomos į gręžimo/pjovimo rankenose integruotą baterijos skyrių.
2.6.6. | Nesudėtingas baterijų pakeitimas
2.6.7. | Baterijų krovimas - pakrovėjas turi būti komplektuojamas su įkraunamomis baterijomis
2.7. | Sterilizavimo krepšelis - pritaikytas visiems sistemos komponentams sudėti | 1 | vnt.
2.7.1. | Sterilizavimo krepšelis - pritaikytas visiems sistemos komponentams sudėti.
2.7.2. | Garantinis terminas - ne mažiau, kaip 24 mėn.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | OTROPEDIJAI IR TRAUMATOLOGIJAI (JĖGOS INSTRUMENTŲ KOMPLEKTAS) (1 KOMPL.) STAMBIŲJŲ KAULŲ CHIRURGINĖMS OPERACIJOMS. SKIRTA KAULŲ PJOVIMO, FREZAVIMO, GRĘŽIMO, FUNKCIJOMS, ATLIEKANT VIDUTINĖS IR DIDELĖS APIMTIES ORTOPEDINES CHIRURGINES KAULŲ PROCEDŪRAS.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
3. | Otropedijai ir traumatologijai (jėgos instrumentų komplektas) (1 kompl.) Stambiųjų kaulų chirurginėms operacijoms. Skirta kaulų pjovimo, frezavimo, gręžimo, funkcijoms, atliekant vidutinės ir didelės apimties ortopedines chirurgines kaulų procedūras.
3.1. | Gręžimo-frezavimo rankena. Į antgalį perduodamo sukamojo judesio greitis reguliuojamas ribose ne siaresnėse, kaip 0-1000 aps./min. gręžiant ir nuo 0 iki 250 aps./min. frezuojant. Galimybė naudoti įvairius darbo įrankius: grąžtus, frezus, įvesti Kiršnerio vielą. | 3 | vnt.
3.1.1. | Gręžimo-frezavimo rankena. Į antgalį perduodamo sukamojo judesio greitis reguliuojamas ribose ne siaresnėse, kaip 0-1000 aps./min. gręžiant ir nuo 0 iki 250 aps./min. frezuojant. Galimybė naudoti įvairius darbo įrankius: grąžtus, frezus, įvesti Kiršnerio vielą.
3.1.2. | Maksimalus sukimo momentas: Gręžimui - Ne mažiau 5 Nm; Frezavimui - Ne mažiau 19 Nm
3.1.3. | Kaniuliacija: 4,3 mm ± 0,4 mm
3.2. | Energijos šaltinis - įkraunama baterija. | 6 | vnt.
3.2.1. | Svoris (su baterija) - ne daugiau 1250 g
3.2.2. | Galingumas - ne mažiau 250 W
3.2.3. | Sterilizuojama, atspari dezinfekavimui, autoklavuojama.
3.2.4. | Saugumo mygtukas, apsaugantis nuo atsitiktinio instrumento įjungimo.
3.2.5. | Rotacija į kairę ir į dešinę atliekama spaudžiant atskirus atitinkamus mygtukus
3.2.6. | Sriegimo / vibravimo režimas aktyvuojama spaudžiant atskirus atitinkamus mygtukus arba abu mygtukus vienu metu. Grąžtas pakaitomis sukasi pagal laikrodžio ir prieš laikrodžio rodyklės kryptį.
3.3. | Gręžimo antgalis - Jacobs tipo arba lygiavertis. Autoklavuojamas, tinkamas grąžtams, kurių diametras nuo 0,5mm iki 7,4mm | 3 | vnt.
3.3.1. | Gręžimo antgalis - Jacobs tipo arba lygiavertis. Autoklavuojamas, tinkamas grąžtams, kurių diametras nuo 0,5mm iki 7,4mm
3.4. | Frezavimo antgalis - autoklavuojamas, Zimmer/Hudson tipo arba lygiavertis | 3 | vnt.
3.4.1. | Frezavimo antgalis - autoklavuojamas, Zimmer/Hudson tipo arba lygiavertis
3.5. | Kiršnerio vielos antgalis. Autoklavuojamas, tinkamas nuo 0,6 mm. iki 4,0 mm skersmens vielai įvesti. Sukamojo judesio greitis reguliuojamas ribose ne siaresnėse, kaip 0-1200 aps./min | 3 | vnt.
3.5.1. | Kiršnerio vielos antgalis. Autoklavuojamas, tinkamas nuo 0,6 mm. iki 4,0 mm skersmens vielai įvesti. Sukamojo judesio greitis reguliuojamas ribose ne siaresnėse, kaip 0-1200 aps./min
3.6. | Osciliuojančio pjovimo rankena - atspari dezinfekavimui, autoklavuojama | 3 | vnt.
3.6.1. | Osciliuojančio pjovimo rankena - atspari dezinfekavimui, autoklavuojama. Svoris (su baterija)- ne daugiau 1600 g
3.6.2. | Galingumas - ne mažiau 250 W
3.6.3. | Energijos šaltinis - įkraunama baterija
3.6.4. | Pjovimo greičio valdymas: bepakopis, reguliuojamas ribose, ne siauresnėse, kaip 0-12.000 ciklų/min. (+/-1000) Apsauga nuo atsitiktinio įjungimo.
3.6.5. | Pjovimo galvutės padėties keitimas : 360º kampu apie išilginę ašį, fiksuojant padėtį kas 45º ±5º
3.6.6. | Osciliacijos kampas: 4.1º ±0.1º
3.6.7. | Prietaiso konstrukcija: pistoleto formos, ne modulinė
3.6.8. | Baterijos: NiMH arba Li-ion su integruotu elektroniniu variklio valdymu. Talpa ne mažiau 1,9 Ah.
3.6.9. | Įkraunama baterija nesterilizuojama
3.6.10. | Baterijos įstatomos į gręžimo/pjovimo rankenose integruotą baterijos skyrių.
3.6.11. | Baterijų pakeitimas nesudėtingas–nuspaudžiant užraktą ant gręžimo/pjovimo rankenų dangtelio.
3.6.12. | Baterijų krovimas: pakrovėjas turi būti komplektuojamas su įkraunamomis baterijomis.
3.7. | Sterilizavimo krepšelis - pritaikytas visiems sistemos komponentams sudėti | 3 | vnt.
3.7.1. | Sterilizavimo krepšelis - pritaikytas visiems sistemos komponentams sudėti.
3.7.2. | Garantinis terminas ne mažiau, kaip 24 mėn.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
3627 2025-11-12 16:36:51