Pirkimo sąlygų 2 priedas 1 dalis „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Nr. _____

| 1. | Pirkimo objekto pavadinimas: | Defibriliatorius |
| --- | --- | --- |
| 2. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui: | Pusiau automatinis defibriliatorius (AED) 1. ĮRENGINIO CHARAKTERISTIKOS Defibriliatoriaus tipas: Pusiau automatinis Paskirtis: Naudojimui viešose erdvėse; tinka suaugusiems ir vaikams Veikimo principas: Automatinis įsijungimas atidarius dangtį ar kitaip. Balso ir vizualinės instrukcijos viso proceso metu (lietuvių kalba) Atlieka EKG analizę per <10 sekundžių Nustato, ar būtinas elektros šokas Nurodo, kada atlikti širdies masažą Šokas atliekamas tik paspaudus mygtuką „Shock“, jei prietaisas tai nurodo Elektrodai: Universalūs – tinkami tiek suaugusiems, tiek vaikams 2. TECHNINIAI PARAMETRAI Defibriliacijos energija J (suaugusiems): 200, 300, 360. Defibriliacijos energija J (vaikams): 50, 70, 100. Defibriliacijos impulsas: Dvifazis, bangos tipas BTe. Įkrovos laikas iki 200 J ≤8 sekundžių. Įkrovos palaikymo laikas 30 sekundžių. Atmintis ne mažiau 500 įvykių. LCD ekranas papildomai informacijai. USB jungtis Duomenų perkėlimui į kompiuterį. Maitinimo šaltinis: Li/MnO₂ baterija (ne mažiau 5 metų budėjimo) Automatinis testavimas: Yra (savaiminis) Elektrodų galiojimas: ne mažiau 5 metų (nuo pagaminimo datos) Atsparumas: dulkėms ir vandeniui (IP55), smūgiams, kritimui (iki 1,5 m) Garantija: ne mažiau 10 metų 3. KOMPLEKTACIJA Pusiau automatinis defibriliatorius, Elektrodai suaugusiems ir vaikams, Li/MnO₂ baterija (įdėta), transportavimo krepšys. 4. MOKYMAI Ne vėliau nei per 30 d. nuo defibriliatorių pristatymo atlikti naudojimosi įranga mokymus perkančiosios organizacijos personalui perkančiosios organizacijos padaliniuose, esančiuose Lietuvos Respublikos apskričių centruose – ne mažiau nei 1-ni mokymai viename padalinyje, maksimalus padalinių skaičius - 10. |