Gauti tiekėjų paklausimai. Teikiame atsakymus.

3 pirkimo objekto dalis – ANESTEZIJOS  SISTEMA

1 klausimas.

Techninės specifikacijos punktas Nr. 2.7 skelbia: ,,Narkozės aparato ventiliatoriaus

monitoriuje integruoti mygtukai: Papildomų funkcijų iššaukimui.“

Kad išvengti klaidingų interpretacijų ir neriboti konkurencijos, prašome keisti šį reikalavimą sekančiai: „Narkozės aparato ventiliatoriaus monitoriuje integruoti mygtukai arba lietimui jautrios piktogramos: Papildomų funkcijų iššaukimui“.

Atsakymas.

Argumentai, pagrindžiantys reikalavimo „integruoti mygtukai“ išlaikymą:

- Paciento saugumas ir patikimumas. Narkozės aparatai naudojami kritinėse

situacijose, todėl visos valdymo funkcijos turi būti prieinamos ir patikimos bet kokiomis sąlygomis. Fiziniai mygtukai leidžia operatoriui (anesteziologui) greitai ir tiksliai aktyvuoti funkcijas, net jei jis mūvi pirštines arba ekrano paviršius yra drėgnas. Lietimui jautrūs ekranai tokiose sąlygose gali neveikti patikimai.

- Ergonomika ir greita reakcija. Fiziniai mygtukai suteikia taktilinį (lietimo)

grįžtamąjį ryšį, leidžiantį valdyti įrenginį nežiūrint tiesiai į ekraną. Tai ypač svarbu intensyvios terapijos ar operacinėje, kai gydytojas turi stebėti pacientą ir aplinką, o ne ekraną.

- Technologinis stabilumas. Mygtukiniai valdikliai yra ilgaamžiai, patikrinti ir

mažiau jautrūs trikdžiams nei lietimui jautrūs paviršiai. Tokie sprendimai dažniau naudojami aukštos klasės anestezijos aparatuose, skirtiems darbui įvairiomis aplinkos sąlygomis.

4.Vienodas valdymo principas visame aparate. Jei likusios aparato funkcijos taip pat valdomos mygtukais, o ne lietimui jautriomis piktogramomis, šis reikalavimas užtikrina vienodą naudotojo sąsają ir sumažina klaidų tikimybę.

5.Neapribojama konkurencija. Šiuo reikalavimu nėra dirbtinai ribojama konkurencija – rinkoje yra ne vienas gamintojas, siūlantis narkozės aparatus su integruotais mygtukais ventiliatoriaus monitoriuje. Reikalavimas kyla iš funkcinių, o ne iš prekinio ženklo ar modelio ypatumų.

Pagarbiai,