Gauti tiekėjų paklausimai. Teikiame atsakymus.

IV pirkimo objekto dalis- LAPAROSKOPO ĮRANGA

1 klausimas.

Techninės specifikacijos punktas Nr. 1.10. skelbia: ,,≥ 5 vizualizacijos režimai kraujagyslių tinklui išryškinti ir audinių diferenciacijai“

Reikalavime prašoma, kad būtų vizualizacijos režimai kraujagyslių tinklui išryškinti ir audinių diferenciacijai, todėl reikalavime turėtų būti nurodyta ≥ 2 tokių režimų. Reikalavimas ≥ 5 režimams yra perteklinis ir galimai pritaikytas vienam gamintojui. Todėl prašome koreguoti šį reikalavimą: ,,≥ 2 vizualizacijos režimai kraujagyslių tinklui išryškinti ir audinių diferenciacijai“.

Atsakymas.

Nesutinkame. 2 vizualizacijos režimai užtikrina minimalų funkcionalumą (cholecistektomijos, hernioplastikos, apendektomijos), bet riboja laparoskopo panaudojimą sudėtingesnėse operacijose (hepatobiliarinės, kolorektalinės). Ligoninėje dirba ne tik bendrieji, bet ir pilvo specializuoti chirurgai, kuriems reikalingas platesnis vaizdo filtrų spektras.

2 klausimas.

Techninės specifikacijos punktas Nr. 1.11. skelbia: ,,Režimas pašviesinantis giliai esančius: objektus, sumažinant bendrą apšvietimą“.

Prašome koreguoti šį reikalavimą: ,,Režimas pašviesinantis giliai esančius objektus”.

Atsakymas.

Nesutinkame. Labai svarbus reikalavimas, kad šviesintų tik tamsias vietas nešviesinant bendro vaizdo. Pašviesinus bendrą vaizdą atsiranda vadinamas „šviesių vietų perdegimas“, kuris neleidžia kokybiškai įvertinti vaizdo.

3 klausimas.

Techninės specifikacijos punktas Nr. 1.14. skelbia: ,,Spalvos temperatūros ribos nuo ≤ 2300K iki ≥ 7000K.“

Reikalavimas yra perteklinis, prašome pakoreguoti: ,,Spalvos temperatūros ribos nuo ≤

3000K iki ≥ 7000K.“

Atsakymas.

Nesutinkame: ,Spalvos temperatūros yra svarbus kriterijus, nusakantis, kokios spalvų temperatūros šviesa yra atpažįstama. Nurodytas diapazonas yra minimalus, galima siūlyti didesnį diapazoną.

4 klausimas.

Techninės specifikacijos punktas Nr. 1.15. skelbia: ,,Apsaugos lygis ne blogiau IP20.“

Laparoskopinės sistemos įprastai turi apsaugos klasę dėl hermetiško sandarumo nuo skysčių, o ne nuo kietųjų dalelių. Toks reikalavimas neturi praktinės vertės, todėl prašome šalinti jį arba koreguoti: ,,apsaugos lygis ne blogiau IPX2”.

Atsakymas.

Nesutinkame. Operacinėje daug dulkių dėl naudojamų audeklų ir popieriaus, todėl apsauga būtina.

5 klausimas.

Techninės specifikacijos punktas Nr. 3.1 skelbia: ,,Kameros galvutėm 1 vnt. ≥ 3CCD lustų, aukštos raiškos”.

Šiuolaikinės laparoskopijos sistemos naudoja pažangesnius CMOS tipo vaizdo jutiklius: Geresnė vaizdo raiška ir detalumas. Naujos kartos CMOS jutikliai gali užtikrinti Ultra HD (4K ir daugiau) raišką, kuri yra ženkliai aukštesnė nei tradicinių 3CCD sistemų. CMOS jutikliai leidžia gaminti lengvesnes, ergonomiškesnes kameras, kurios patogesnės chirurgui. Dėl integruotos architektūros CMOS jutikliai leidžia realiu laiku apdoroti didelės apimties duomenis. Todėl prašome pakeisti reikalavimą iš: ,,1. ≥ 3CCD lustų, aukštos raiškos“ į ,,≥ 3CCD lustų, aukštos raiškos arba 1 ≥ CMOS ultra HD raiškos”. Tokiu būdu būtų užtikrinta, kad techniniai reikalavimai neprieštarauja šiuolaikinėms technologinėms tendencijoms ir leidžia pasiūlyti pažangesnius, efektyvesnius sprendimus.

Atsakymas.

Nesutinkame: 3 lustų kameros tiksliau atvaizduoja, audinių spalvas, o ypatingai nedidelius spalvų pasikeitimus.

6 klausimas.

Techninės specifikacijos punktas Nr. 3.3 skelbia: ,,1.Lęšis reguliuojamas, f = nuo ≤13 mm iki  ≥29 mm.”.

Prašome šalinti šį parametrą arba keisti į: ,,padidinimas ≥2 kartai”.

Atsakymas.

Nesutinkame: Labai svarbu yra židinio nuotolio rėžis, nes kamera bus naudojama su įvairaus diametro optikomis.

7 klausimas.

Techninės specifikacijos punktas Nr. 3.8 skelbia: ,,1. Ligoninės personalui lengvai keičiamas kameros laidas.”

Laido keitimas yra sertifikuotų specialistų darbas. Toks reikalavimas riboją konkurenciją. Prašome šalinti 8 punkto reikalavimą. Laido keitimas yra sertifikuotų specialistų darbas. Toks reikalavimas riboją konkurenciją. Prašome pašalinti 8 punkto reikalavimą.

Atsakymas.

Nesutinkame. Reikalaujama būtent, kad galima keisti ligoninėje ir nereiktų siųsti į serviso centrus. Kad būtų užtikrintas greitas gedimo šalinimas vietoje.

8 klausimas.

Techninės specifikacijos punktai 4.1; 4.3; 4.6 skelbia: ,,LCD monitorius 1 vnt.: 1.  Skirtas naudoti chirurgijoje.; Šviesumas ≥ 1000cd/m2; -    3G-SDI arba 12G-SDI.”

Prašome koreguoti: ,,4.1 medicininis monitorius; 4.3 Šviesumas ≥ 850cd/m2.; 6. Composite arba S-video arba DP“.

Atsakymas.

Nesutinkame:

4.1. Monitorius bus skirtas naudoti operacinėse ir jo reikalavimai yra aukštesni, nei medicininio monitoriaus, kuris pvz. skirtas naudoti skyriuose;

4.3 Šviesumas yra vienas svarbiausių parametrų atvaizduojant laparoskopinį vaizdą ypač situacijose, kai yra daug kraujavimo ir audiniai sugeria daug šviesos;

6. SDI tipo jungtis būtina, nes yra galimybė perduoti vaizdą didesniais atstumais. SDI skirtas profesionaliam transliavimui ir tolimojo nuotolio vaizdo perdavimui, o DP yra standartas, skirtas prijungti plataus vartojimo elektronikos prietaisus, tokius kaip kompiuteriai ir monitoriai, trumpesniais atstumais. Composite arba S-video yra analoginės jungtys ir jos netinkamos aukštos raiškos vaizdams perduoti.

9 klausimas.

Techninės specifikacijos punktas 5.3 skelbia: ,,1.    Turi atitikti ≥ 300W ksenono šviesos srautą.”

Prašome šalinti šį reikalavimą.

Atsakymas.

Nesutinkame. 300W ksenoninio šviesos šaltinio šviesos srautas yra standartas laparoskopijose yra lyginamasis parametras nusakantis šviesos šaltinio galią.

10 klausimas.

Techninės specifikacijos punktas 5.4 skelbia: ,,1.    Šviesos srautas ≥ 1900 lm.”

Prašome koreguoti: „Šviesos srautas ≥ 1900 lm. arba šviesos intensyvumas ≥1900000 lux”.

Atsakymas.

Nesutinkame. Liumenai matuoja bendrą šviesos šaltinio skleidžiamą šviesos kiekį, o liuksai matuoja šviesos kiekį, kuris patenka ant tam tikro paviršiaus ploto. Pagrindinis skirtumas yra tas, kad liuksai atsižvelgia į šviesos pasiskirstymą erdvėje, todėl didesnė liuksų vertė reiškia, kad šviesa yra labiau koncentruota. Vienas liuksas yra lygus vienam liumenui kvadratiniam metrui. Šiuo atveju aktualu šviesos keikis.

11 klausimas.

Techninės specifikacijos punktas 5.6 skelbia: ,,Su jungtimi įvairių gamintojų/tipų šviesolaidžiams (Storz, Wolf, Olympus, ACMI) be adapterių.”.

Prašome koreguoti „Adapteriai įvairių gamintojų/tipų šviesolaidžiams (Storz, Wolf, Olympus, ACMI).“

Atsakymas.

Nesutinkame. Šviesos adapteriai yra nepatogu, nes kiekvieną kartą juos reikia keisti. Juos lengva pamesti.

12 klausimas.

Techninės specifikacijos punktas 5.7 skelbia:  ,,Automatinis šviesumo reguliavimas valdomas iš kameros.”

Prašome išskirti reikalavimą į du atskirus: ,,1.   Automatinis šviesumo reguliavimas. 2.   Šviesumo reguliavimas valdomas iš kameros.“

Atsakymas.

Nesutinkame. Reikalavimas nurodo, kad kamera turi reguliuoti automatiškai šviesos šaltinį,

t. y. didinti arba mažinti šviesos srautą pagal esamą vaizdą ekrane. Tai svarbu praktiniame specialistų darbe.

13 klausimas.

Techninės specifikacijos punktas 5.8 skelbia: ,,1.    Šviesumo intensyvumo LED indikacija”.

Prašome koreguoti: „Šviesumo intensyvumo indikacija“.

Atsakymas.

Nesutinkame: Patogiam šviesos srauto indikavimui yra reikalinga LED indikacija.

14 klausimas.

Techninės specifikacijos punktas 5.9 skelbia: ,,1.    Šviesumo intensyvumo LED indikacija.”

Prašome šalinti šį reikalavimą arba perkelti prie papildomų balų.

Atsakymas.

Nesutinkame. Taupant energiją ir šviesos šaltinio resursą, automatinis išjungimas būtinas.

15 klausimas.

Prašome šalinti šiuos punktus: 5.10. ,,Budėjimo režimo funkcija (stand by)”; 5.11. ,,Apsauga nuo skysčių  ne blogiau IP20”; 5.12. ,,Triukšmo lygis ≤ 25dB”.

Atsakymas.

5.10. Nesutinkame. Budėjimo režimas yra būtinas greitam šviesos šaltinio aktyvavimui.

5.11. Nesutinkame. Operacinėje yra naudojami skysčiai, jie taškosi, todėl apsauga yra būtina. IP20 yra minimalus reikalavimas. Galima siūlyti aukštesnio lygio.

5.12. Nesutinkame. Operacinėse dirba daug įrenginių, kurių kiekvienas skleidžia garsą. Net ir nedidelis atskiro įrenginio triukšmas įtakoja bendrą personalo darbo aplinką. Patogiai ir saugiai darbo aplinkai labai svarbu, kad kuo mažiau būtų triukšmo iš įrenginių.

Pagarbiai,