TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I PIRKIMO DALIS

Odontologinė darbo įranga – 3 kompl.

1. Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Prekių ženklinimas turi atitikti Medicinos prietaisų reglamento 2017/745/EEB nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus (jeigu taikoma).

3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyse.

4. Su prekių pristatymu teikiamų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas ((jei toks privalomas pagal teisės aktus), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke.

5. Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir (ar) medžiagas), garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą. Visą garantijos laikotarpį pirkėjui teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus. Garantinio gedimo atveju, nemokamai remontuoja arba keičia sugedusias dalis (detales), medžiagas.  Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

- Aplinkosauginiai reikalavimai taikomi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.5 papunkčiu: jeigu Prekės tiekiamos antrinėje pakuotėje, tuomet prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos iš šių medžiagų: stiklo (GL), metalo (FE (FE40), ALU (ALU41), popieriaus ar kartono (PAP), medžio ar kamštinės medžiagos (FOR), medvilnės ar džiuto (TEX), polietilentereftalato (PET), aukšto tankumo polietileno (HDPE), polivinilchlorido (PVC), žemo tankumo polietileno (LDPE), polipropileno (PP), polistireno (PS), nebent tai prieštarauja higienos normoms.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.

7. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumą įrodo tiekėjas.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ir kituose pirkimo dokumentuose  nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumą įrodo tiekėjas.

8. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitikties deklaraciją (gaminio kokybės užtikrinimą)/CE sertifikatą originalo ir lietuvių kalba.

9. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba (pristatoma kartu su prekėmis).

| Eil. Nr. | Reikalavimai, komplektacija, reikalaujamų parametrų reikšmės |  | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Odontologinis įrenginys |  | Nurodyti gamintoją ir modelį. |  |
| 1.1. | Paciento kėdė |  |  |
| 1.1.1 | Kėdės judėjimo mechanizmas | Elektrinis - mechaninis |  |
| 1.1.2 | Kėdės maitinimas iš kintamojo įtampos tinklo | 230 (± 10) V; 50/60 Hz |  |
| 1.1.3 | Kėdės (paciento) keliamoji galia | ≥ 135 kg |  |
| 1.1.4 | Kėdės sėdimosios dalies aukščio reguliavimo ribos | Aukštis nuo grindų žemiausioje pozicijoje: - ne daugiau kaip 42 cm Aukštis nuo grindų viršutinėje pozicijoje: - ne mažiau kaip 80 cm (reikalavimas nustatomas vadovaujantis patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunkčiu („prekė yra <...>. funkcionali..“) |  |
| 1.1.5 | Automatinis kėdės judesio stabdymas, esant kliūčiai po kėde ir nugaros atlošu | Būtina |  |
| 1.1.6 | Paciento kėdės apmušalo danga | Besiūlė Galimybė pasirinkti apmušalo dangos spalvą bent iš 7 variantų (pateikti siūlomų dangos spalvų paletę prieš užsakant prekes). |  |
| 1.1.7 | Kėdės padėčių programavimas | Ne mažiau kaip 2 individualiai programuojamos paciento kėdės padėtys, paciento išlaipinimo programa |  |
| 1.1.8 | Kėdės valdymas | Iš ne mažiau kaip 2 darbo vietų |  |
| 1.1.9 | Galvos atlošo padėties reguliavimas | Ne mažiau kaip 2 ašimis (reikalavimas nustatomas vadovaujantis patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunkčiu („prekė yra <...>. funkcionali..“) |  |
| 1.1.10 | Porankiai | Būtini abiejų pusių porankiai, dešinysis porankis nusukamas arba nulenkiamas |  |
| 1.1.11 | Kojūgalio apsauginė danga | Būtina |  |
| 1.1.12 | Visos odontologinio centro įrangos darbui reikalingos komunikacijos | Suspausto oro padavimas, atsiurbimas, vandens tiekimas, elektros pajungimai susiveda į paciento kėdę ir užsidengia gaubtu. |  |
| 1.2 | Gydytojo instrumentų dalis |  |  |
| 1.2.1 | Gydytojo instrumentai | - pūtiklis (oras, vanduo, oras + vanduo) - rankovė turbinai su pašvietimu; - rankovė bešepetėliniam mikrovarikliui su pašvietimu; - rankovė bešepetėliniam mikrovarikliui su pašvietimu; - rankovė ultragarsiniam skaleriui su šviesa. |  |
| 1.2.2 | Instrumentų stalelio tvirtinimas | Tvirtinamas prie spjaudyklės bloko kartu su šviestuvu |  |
| 1.2.3 | Instrumentų stalelio aukščio reguliavimo pneumatinis stabdis | Būtinas |  |
| 1.2.4 | Multifunkcinis valdymo pedalas | - spaudžiamas iš viršaus; - vandens įjungimo/išjungimo į instrumentus funkcija; - kėdės pozicijos valdymas - spjaudyklės praplovimas |  |
| 1.2.5 | Instrumentų rankovių išvedimas iš stalelio viršaus | Būtina |  |
| 1.2.6 | Tiekiamo vandens kiekis į instrumentus reguliuojamas kiekvienam instrumentui atskirai. | Būtina |  |
| 1.2.7 | Manometras | Instrumentų stalelio išorėje arba kitoje vietoje darbinio oro (slėgio) informacijai |  |
| 1.2.8 | Instrumentų vandens kiekio reguliavimas kiekvienam instrumentui atskirai | Būtina (reikalavimas nustatomas vadovaujantis patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunkčiu („prekė yra <...>. funkcionali..“) |  |
| 1.2.9 | Darbinio oro (slėgio) reguliatoriai | Ne mažiau kaip trys reguliatoriai: turbinai ir dviem mikrovarikliams (reikalavimas nustatomas vadovaujantis patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunkčiu („prekė yra <...>. funkcionali..“) |  |
| 1.2.10 | Padėklas odontologo darbo priemonėms | Keičiamos padėties (tvirtinamas prie sukiojamo laikiklio), su silikoniniu sterilizuojamu kilimėliu |  |
| 1.2.11 | Instrumentų, naudojančių vandenį, kanalų dezinfekcija | Būtina |  |
| 1.2.12 | Vandens pašildymo funkcija | Būtina |  |
| 1.2.13 | Instrumentų stalelio valdymo pultas | Spalvotas, liečiamas (touchpad) ekranas |  |
| 1.2.14 | Pulto valdymo funkcijos | 1) kėdės/atlošo pakėlimo/nuleidimo valdymo; 2) šviestuvo įjungimo/išjungimo; 3) vandens pašildymo; 4) spjaudyklės apiplovimo įjungimo; 5) stiklinės pripildymo; 6) ne mažiau 3 gydytojams suprogramuoti įrangos parametrai: - kėdės padėtys; - spjaudyklės veikimo; - spjaudyklės valymo; |  |
| 1.3 | Spjaudyklės blokas / asistento instrumentų dalis |  |  |
| 1.3.1 | Asistento instrumentai | - pūtiklis ne mažiau 3-jų funkcijų, kampinis; - seilių ir dulkių nusiurbimo rankovės su antgaliais; - polimerizavimo lempa. |  |
| 1.3.2 | Spjaudyklės bloko tvirtinamas | Prie paciento kėdės |  |
| 1.3.3 | Asistento valdymo panelė | Jutikliniai valdymo elementai: - kėdės/atlošo pakėlimo/nuleidimo valdymo; - šviestuvo įjungimo/išjungimo; - vandens pašildymo stiklinėje arba puodelyje; - stiklinės pripildymo; - spjaudyklės apiplovimo įjungimo. |  |
| 1.3.4 | Spjaudyklė | Keraminė arba lygiavertės medžiagos, pasukama ne daugiau 180o (reikalavimas nustatomas vadovaujantis patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunkčiu („prekė yra <...>. funkcionali..“) |  |
| 1.3.5 | Programuojamas vandens tiekimo į stiklinę ir spjaudyklės plovimas | Būtina |  |
| 1.3.6 | Seilių ir dulkių nusiurbimo rankovių filtras | Būtina, 2 atskiri filtrai (dulkių ir seilių) |  |
| 1.3.7. | Seilių, dulkių ir spjaudyklės atliekos jungiasi į bendrą išmetimo sistemą | Būtina |  |
| 1.4. | Apšvietimo sistema |  |  |
| 1.4.1 | Apšvietimo lempa | Šviestuvas su ne daugiau nei 2 LED arba lygiaverčiu šviesos šaltiniu |  |
| 1.4.2 | Padėties reguliavimo rankenos | Iš abiejų pusių, nuimamos dezinfekcijai (reikalavimas nustatomas vadovaujantis patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunkčiu („prekė yra <...>. funkcionali..“) |  |
| 1.4.3 | Maksimalus šviesos intensyvumas | Ne mažiau 30 000 Lux |  |
| 1.4.4 | Spalvos temperatūra | Ne mažiau 5 000 K |  |
| 1.4.5 | Apšvietimo lempos montavimas | tvirtinama prie spjaudyklės bloko kartu su instrumentų staleliu |  |
| 1.4.6 | Plombavimo režimas | Būtinas, geltonos spalvos |  |
| 1.4.7 | Apšvietimo lempos pozicionavimas | Valdoma ne mažiau trimis ašimis |  |
| 1.5 | Elektrinis mikrovariklis | Nurodyti gamintoją ir modelį. |  |
| 1.5.1 | Elektrinis bešepetėlinis mikrovariklis su pašvietimu (2 vnt.) | - apsisukimų greitis ne siauresnėse ribose kaip 100-40000 aps./min. - sterilizuojamas. |  |
| 1.6 | Ultragarsinis skaleris |  |  |
| 1.6.1 | Ultragarsinis skaleris su šviesa | - ne mažiau 5 darbinių antgaliukų; - Svoris: Ne daugiau 50g. - Dažnis: 24-33 kHz |  |
| 1.7 | Polimerizacinė lempa | Nurodyti gamintoją ir modelį. |  |
| 1.7.1 | Polimerizacinė lempa | - be stiklinio šviesolaidžio (šviesos diodas šviečia tiesiai į plombuojamą paviršių); - šviesos intensyvumas ne mažiau 4000 mW/cm2; - Bangos spektras nemažiau 460 nm. - ne mažiau nei 3 skirtingos kietinimo programos; - ne mažiau nei 2 laiko režimai |  |
| 1.8 | Kampinis antgalis mikrovarikliui | Nurodyti gamintoją ir modelį. |  |
| 1.8.1 | Kampinis antgalis mikrovarikliui su šviesa | - aušinimas vandeniu ir oru iš 1 taško; - grąžto fiksacija mygtuko paspaudimu; - apsisukimų perdavimo santykis 1:1; - apsukų skaičius ne mažesnis nei 40000 aps./min; |  |
| 1.9 | Kampinis antgalis mikrovarikliui greitinantis | Nurodyti gamintoją ir modelį. |  |
| 1.9.1 | Kampinis antgalis mikrovarikliui greitinantis su šviesa | - su šviesa; - apsisukimų perdavimo santykis 1:5; - aušinimas vandeniu ir oru iš mažiau nei 3 taškų; - grąžto fiksacija mygtuko paspaudimu; - apsukų skaičius ne mažesnis nei 200000 aps./min.; |  |
| 1.10 | Turbininis antgalis su šviesa | Nurodyti gamintoją ir modelį. |  |
| 1.10.1 | Turbininis antgalis su šviesa | - aušinamas vandeniu ir oru ne mažiau nei iš 5 purkštukų; - apsukų skaičius ne mažiau nei 450.000 aps./min. |  |
| 2. | Gydytojo kėdutė | Nurodyti gamintoją ir modelį. |  |
| 2.1 | Gydytojo kėdutė | - su atlošu; - ne mažiau kaip 5 ratukų; - sėdima dalis sukasi aplink savo ašį; - kėdutės paviršius dirbtinės odos, lengvai valomas ir dezinfekuojamas. |  |
| 3. | Balninė kėdutė | Nurodyti gamintoją ir modelį. |  |
| 3.1 | Balninė kėdutė | - ne mažiau kaip 5 ratukų; - sėdima dalis sukasi aplink savo ašį; rankinis sėdimosios dalies aukščio reguliavimas nuo 53 (±3) cm iki 72 (±3) cm; (reikalavimas nustatomas vadovaujantis patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunkčiu („prekė yra <...>. funkcionali..“) - reguliuojamas sėdimos dalies pasvirimo kampas; - kėdutės paviršius dirbtinės odos, lengvai valomas ir dezinfekuojamas. - Sėdimoji dalis iš 2 atskirų dalių, su reguliuojamu tarpu tarp jų |  |
| 4. | Šlapio siurbimo vakuuminis siurblys | Nurodyti gamintoją ir modelį. |  |
| 4.1 | Maitinimas | 230 (± 10) V; 50 Hz |  |
| 4.2 | Galingumas | Ne mažiau kaip 0,55 kW |  |
| 4.3 | Vakuumo gylis | Ne mažiau 120 mbar |  |
| 4.4 | Siurbimo našumas | Ne mažiau 300 l/min. |  |
| 4.5 | Veikimo rėžimas | Nepertraukiamas 100% |  |
| 4.6 | Vakuumo siurblys ir vandens separatorius turi veikti nuo vieno variklio | Būtina |  |
| 5. | Amalgamos separatorius | Turi atitikti EN ISO 11143:2008-10 standartą ir amalgamos atskyrimo efektyvumas ne mažiau kaip 96% |  |
| 6. | Garantija įrangai | ≥ 24 mėn. |  |
| 7. | Garantija antgaliams | ≥ 12 mėn. |  |
| 8. | CE ženklinimas | Būtina |  |
| 9. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |
| 10. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį Prekės naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. (būtinas gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant Pridedama žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |