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Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

(Teikiama kartu su pasiūlymu)
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 Pirkimo dalis
„Endoskopinė vaizdo sistema“

	Eil. Nr.
	Techniniai reikalavimai
	Parametrai
	Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės
	Dokumento (gamintojo parengti katalogai, brošiūros, deklaracijos, protokolai ir pan.) pavadinimas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui. Būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymėdami techninius parametrus, psl. punktas, lentelė ir kt..)

	1.1
	Garantija
	Ne trumpesnė kaip 12 mėnesiai
	
	Nebūtina pateikti nuorodos. Pateikiama kartu su prekėmis, sutarties vykdymo metu.

	1.2.
	Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomų prietaisų komplekto / įrangos garantinį aptarnavimą ir priežiūrą arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti siūlomo prietaisų komplekto / įrangos garantinį aptarnavimą ir priežiūrą.
	Butina
	
	Kartu su pasiūlymu pateikiamas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas yra oficialus siūlomo prietaiso / įrangos gamintojo atstovas, įgaliotas atlikti siūlomo prietaiso / įrangos garantinį aptarnavimą, arba sudaręs rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti siūlomo prietaiso / įrangos garantinį aptarnavimą ir sutinka teikti siūlomo prietaiso / įrangos garantinį aptarnavimą.

	1.3
	Įrangos žymėjimas CE ženklu
	Būtinas
	
	Tikrinama sutarties vykdymo metu.

	2
	Endoskopinė vaizdo sistema
	
	

	2.1
	Monitorius
	 1 vnt.
	
	

	2.1.1
	Įstrižainė
	Ne mažesnė kaip 27 colio.
	
	

	2.1.2
	Skiriamoji geba
	Ne blogiau kaip 3840x2160
	
	

	2.1.3
	Matricos tipas
	IPS arba TFT arba lygiavertis.
	
	

	2.1.4
	Šviesumas 
	Ne mažiau kaip  1850cd/m2
	
	

	2.1.5
	Visos reikalingos jungtys monitoriaus sujungimui su vaizdo procesoriumi
	Būtina.
	
	

	2.2
	Vaizdo procesorius
	 1 vnt.
	
	

	2.2.1
	Integruotas jutiklinis skydelis į procesorių
	Turi būti rodoma vaizdo sistemos centro ir veiksmų mygtukų būsena
	
	

	2.2.2
	Stebėjimo režimai ne mažiau nei šie:
	1. Įprastos, baltos šviesos, stebėjimo režimas. 
2. Siauro spektro atvaizdavimas, stebėjimo režimas, skirtas kraujagyslių tinklo bei paviršinių audinių struktūros išryškinimui.
3. Vaizdo tekstūros ir spalvų kokybės gerinimo režimas (paryškina tonų pasikeitimus, vaizdo struktūrą ir kontūrus, padidina ryškumą tamsesnėse srityse).
	
	

	2.2.3
	Vaizdo ekrane atvaizdavimo funkcija
	1. Vaizdas vaizde (PIP)
2. Vaizdas šalia vaizdo vienodu masteliu, kai viename yra rodomas skaitmeniškai apdorotas vaizdas, o kitame - originalus    
	
	

	2.2.4
	Pritaikomųjų jungiklių nustatymai su galimybe užprogramuoti mygtukus
	1. Ne mažiau kaip 4 endoskopo mygtukus.
2. Ne mažiau kaip 4 jutiklinio skydelio  funkcijų ekrano pritaikomus mygtukus.
	
	

	2.2.5
	Vaizdo signalų išvestys
	HD-SDI arba 3G–SDI arba 12G-SDI
	
	

	2.2.6
	Vaizdų išsaugojimas
	Nešiojamas atminties įtaisas.
	
	

	2.2.7
	Automatinė šviesumo kontrolė
	Būtina
	
	

	2.2.8
	Integruota oro pompa
	≥ 3 srauto lygiai
	
	

	2.2.9
	Lempa
	≥300w xenon arba ne mažiau 5 led lempos
	
	

	2.2.10
	Vaizdo procesorius ir šviesos šaltinis - viename irenginyje
	Būtina
	
	

	2.3
	Vaizdo gastroskopas
	1 vnt.
	
	

	2.3.1
	Apžiūros laukas
	Ne mažiau kaip 140°
	
	

	2.3.2
	Regėjimo lauko gylis
	Ne blogiau kaip 4-100 mm
	
	

	2.3.3
	Lenkimo kampai:
	1. Aukštyn /žemyn - ≥ 210° / ≥ 90°
2. Dešinėn /kairėn - ≥100°/ ≥ 100°
	
	

	2.3.4
	Įvedamosios dalies diametras
	Ne didesnis kaip 9,8 mm
	
	

	2.3.5
	Instrumentinio kanalo diametras
	Ne mažesnis kaip 2,8 mm
	
	

	2.3.6
	Irigacinis kanalas "jet"
	Būtina
	
	

	2.3.7
	Darbinis ilgis
	≥ 1000 mm 
	
	

	2.4
	Vežimėlis endoskopui
	1 vnt.
	
	

	2.4.1
	Laikiklis monitoriui
	Su artikuliuojama alkūne
	
	

	2.4.2
	Endoskopo laikiklis
	Būtina.
	
	

	2.4.3
	Lentynos įrangai
	Ne mažiau kaip 3 vnt.
	
	

	2.4.4
	Centrinis elektros įtampos įjungimo/išjungimo mygtukas


	Būtina.
	
	

	2.5
	Endoskopinis siurblys
	1 vnt.
	
	

	2.5.1
	Oro srautas
	Ne mažiau kaip 42 L/min.
	
	

	2.5.2
	Vakuumas
	Ne mažiau kaip 90 kPa.
	
	

	2.5.3
	Indas skysčiams
	Polisulfoninis, ne mažesnės talpos kaip 2 L.
	
	

	3
	Endoskopų plovimo dezinfekavimo mašina
	1 vnt.
	
	

	3.1
	Paskirtis
	Lanksčių vaizdo endoskopų plovimas bei dezinfekavimas
	
	

	3.2
	Tipas
	Automatinė plovimo – dezinfekavimo sistema
	
	

	3.3
	Vienu metu apruošiamų endoskopų kiekis 
	Ne mažiau 2 endoskopų
	
	

	3.4
	Valdymo ekranas 
	Lietimui jautrus
	
	

	3.5
	Proceso eigos spausdintuvas
	Būtinas
	
	

	3.6
	Endoskopų hermetiškumo testas
	Būtinas
	
	

	3.7
	Kiekvieno plovimo – dezinfekavimo proceso etapo trukmės pasirinkimas ir protokolų išsaugojimas
	Būtinas
	
	

	3.8
	Endoskopų apruošimo programos su keičiamais parametrais
	Ne mažiau 10 programų
	
	

	3.9
	Mašinos dangtis 
	Su skaidriu langu, atidaromas kojiniu pedalu 
	
	

	3.10
	Dangčio užrakinimas proceso metu
	Būtinas
	
	

	3.11
	Vandens paruošimas
	Triguba filtravimo sistema ir dezinfekavimas UV lempa
	
	

	3.12
	Į endoskopo kanalus pučiamo oras 
	Filtruojamas HEPA filtru
	
	

	3.13
	Mašina pritaikyta
	Koncentratams ir paruoštiems naudoti tirpalams
	
	

	3.14
	Dezinfektanto rezervuaras daugkartiniam panaudojimui
	Ne mažiau 1 rezervuaro 15±2 litrų talpos
	
	

	3.15
	Ploviklio rezervuaro talpa
	5 l ± 0,2 l
	
	

	3.16
	Alkoholio rezervuaro talpa
	5 l ± 0,2 l
	
	

	3.17
	Mašina sumontuota ant ratukų
	Ne mažiau du ratukai su stabdžiais
	
	

	3.18
	Elektros instaliacija
	Viena fazė, 220V±10%, ne daugiau 400W
	
	

	
	Dezifenkavimo metodas
	Išorinio paviršiaus mirkymas 

bei vidinių kanalų skalavimas dezinfektantu.


	
	

	
	Mašinos matmenys (aukštis x plotis x gylis)
	100±10 x 60±10 x 80±10 cm (AxPxG)
	
	

	3.19
	Komplektacija 
	1. Vandens filtravimo sistema - 1 vnt.

2. Vandens minkštinimo sistema - 1 vnt.

3. Plovimo – dezinfekavimo mašina - 1 vnt.

4. Jungtys endoskopams, ne mažiau kaip 2 kompl.
	
	


2 Pirkimo dalis
Endoskopų plovimo dezinfekavimo mašina
	Eil. Nr.
	Techniniai reikalavimai
	Parametrai
	Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės
	Dokumento (gamintojo parengti katalogai, brošiūros, deklaracijos, protokolai ir pan.) pavadinimas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui. Būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymėdami techninius parametrus, psl. punktas, lentelė ir kt..)

	1.1
	Garantija
	Ne trumpesnė kaip 12 mėnesiai
	
	Nebūtina pateikti nuorodos.

Pateikiams su prekių pristatymu.

	1.2.
	Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomų prietaisų komplekto / įrangos garantinį aptarnavimą ir priežiūrą arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti siūlomo prietaisų komplekto / įrangos garantinį aptarnavimą ir priežiūrą.
	Butina
	
	Kartu su pasiūlymu pateikiamas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas yra oficialus siūlomo prietaiso / įrangos gamintojo atstovas, įgaliotas atlikti siūlomo prietaiso / įrangos garantinį aptarnavimą, arba sudaręs rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti siūlomo prietaiso / įrangos garantinį aptarnavimą ir sutinka teikti siūlomo prietaiso / įrangos garantinį aptarnavimą.

	1.3
	Įrangos žymėjimas CE ženklu
	Būtinas
	
	Tikrinama sutarties vykdymo metu.

	2
	Endoskopų plovimo dezinfekavimo mašina
	1 vnt.
	
	

	2.1
	Paskirtis
	Lanksčių vaizdo endoskopų plovimas bei dezinfekavimas
	
	

	2.2
	Tipas
	Automatinė plovimo – dezinfekavimo sistema
	
	

	2.3
	Vienu metu apruošiamų endoskopų kiekis 
	Ne mažiau 2 endoskopų
	
	

	2.4
	Valdymo ekranas 
	Lietimui jautrus
	
	

	2.5
	Proceso eigos spausdintuvas
	Būtinas
	
	

	2.6
	Endoskopų hermetiškumo testas
	Būtinas
	
	

	2.7
	Kiekvieno plovimo – dezinfekavimo proceso etapo trukmės pasirinkimas ir protokolų išsaugojimas
	Būtinas
	
	

	2.8
	Endoskopų apruošimo programos su keičiamais parametrais
	Ne mažiau 10 programų
	
	

	2.9
	Mašinos dangtis 
	Su skaidriu langu, atidaromas kojiniu pedalu 
	
	

	2.10
	Dangčio užrakinimas proceso metu
	Būtinas
	
	

	2.11
	Vandens paruošimas
	Triguba filtravimo sistema ir dezinfekavimas UV lempa
	
	

	2.12
	Į endoskopo kanalus pučiamo oras 
	Filtruojamas HEPA filtru
	
	

	2.13
	Mašina pritaikyta
	Koncentratams ir paruoštiems naudoti tirpalams
	
	

	2.14
	Dezinfektanto rezervuaras daugkartiniam panaudojimui
	Ne mažiau 1 rezervuaro 15±2 litrų talpos
	
	

	2.15
	Ploviklio rezervuaro talpa
	5 l ± 0,2 l
	
	

	2.16
	Alkoholio rezervuaro talpa
	5 l ± 0,2 l
	
	

	2.17
	Mašina sumontuota ant ratukų
	Ne mažiau du ratukai su stabdžiais
	
	

	2.18
	Elektros instaliacija
	Viena fazė, 220V±10%, ne daugiau 400W
	
	

	2.19
	Dezifenkavimo metodas
	Išorinio paviršiaus mirkymas 

bei vidinių kanalų skalavimas dezinfektantu.


	
	

	2.20
	Mašinos matmenys (aukštis x plotis x gylis)
	100±10 x 60±10 x 80±10 cm (AxPxG)
	
	

	2.21
	Komplektacija 
	1. Vandens filtravimo sistema - 1 vnt.

2. Vandens minkštinimo sistema - 1 vnt.

3. Plovimo – dezinfekavimo mašina - 1 vnt.

4. Jungtys endoskopams, ne mažiau kaip 2 kompl.
	
	


