## 9389
VšĮ VUL Santaros klinikos | [7 empty] | SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
SĄNARIŲ ENDOPROTEZAI (9389)
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis (36 mėn. poreikis) | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge* | įkainis EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM
1 | Mechaninio tvirtinimo klubo sąnario endoprotezo komplektas užtikrinantis pirminį ir rotacinį stabilumą | Bendrieji reikalavimai: 1 . Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. 2. Gydymo įstaigai turi būti nemokamai panaudai pateikti kartu su endoprotezais kokybiški instrumentai jiems implantuoti. 3. Užtikrinti pastovų reikiamo dydžio endoprotezų tiekimą, jų komponentų keitimą bei implantavimo instrumentų eksploatacinę priežiūrą. Tiekiama turi būti iki nurodytos vietos, o komponentų keitimas, implantavimo instrumentų remontas ar pakeitimas turi būti atliktas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo informavimo raštu dienos. 4. Pateikti siūlomo endoprotezo kokybę pagrindžiančius duomenis (bent vienu iš nurodytų būdų): 4.1. Referuojamose ir/ar indeksuojamose tarptautinėse mokslinėse duomenų bazėse skelbtos mokslinės publikacijos kopiją, kurioje duomenys apie konkursui siūlomų implantų išlikimo rezultatus, apskaičiuoti pagal Kaplan Meier metodiką: išlikimas yra ne mažiau kaip 90% per 10 metų dėl visų priežasčių arba suminis revizijų dažnis ne daugiau kaip 10% per 10 metų dėl visų priežasčių. Implantų, kurie neturi 10 metų išlikimo rezultatų ir yra sukurti ne seniau kaip prieš 15 metų atitinkamai: 4% per 7 metus, 3,5% per 5 metus, 3% per 3 metus; 4.2. Sąnarių endoprotezų registro duomenis apie konkursui siūlomų implantų išlikimo rezultatus, apskaičiuotus pagal Kaplan Meier metodiką: kur išlikimas yra ne mažiau kaip 90% per 10 metų dėl visų priežasčių arba suminis revizijų dažnis ne daugiau kaip 10% per 10 metų dėl visų priežasčių. Implantų, kurie neturi 10 metų išlikimo rezultatų ir yra sukurti ne seniau kaip prieš 15 metų atitinkamai: 4% per 7 metus, 3,5% per 5 metus, 3% per 3 metus. 4.3. ODEP tarybos (Orthopaedic Data Evaluation Panel - Ortopedinių implantų duomenų vertinimo taryba) reitingą, kur nurodyta kad implantams suteiktas 3A- 13A įrodymų ribose lygmuo. 4.4. Pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745, notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją, bei ES atitikties deklaracijos kopiją prekei, kuria patvirtinama, kad įvykdyti šiame reglamente nustatyti reikalavimai priemonės, kuriai ta deklaracija skirta, atžvilgiu. 5. Pristatymo į gydymo įstaigas dieną prekės galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei 2 metai 6. Supažindinti gydytojus specialistus su endoprotezo implantavimo ypatumais (jei implantas nebuvo naudojamas toje ligoninėje, tiekėjas privalo užtikrinti mokymus gydytojams specialistams ir slaugytojoms intsrumentatorėms. Mokymus vykdytų ne mažiau 5 metų implanto naudojimo patirtį turintys chirurgai ir, esant poreikiui, dalyvautų pirmosiose operacijose (iki 3 operacijų) PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. | vnt. | 180 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
1.1 | Mechaninio, necementinio, tvirtinimo šlaunikaulio komponentas - stiebas | 1. Šlaunikaulio komponentas turi būti pagamintas iš titano-aliuminio-vanadžio lydinio. 2. Šlaunikaulio komponentas tiesus, dvigubo konuso, skerspjūvyje trapecijos formos. Proksimalinės stiebo dalies forma užtikrina pirminį ir rotacinį stabilumą. Stiebo paviršius kontaktuojantis su kaulu pritaikytas osteointegracijai proksimaliai. Suapvalintos briaunos/glotnūs šonai (be aštrių briaunų kampų), apsaugantys trochanterinę sritį. 3. Šlaunikaulio komponentas turi būti be atramos į šlaunikaulio kaklo nupjautą paviršių 4. Turi būti ne mažiau kaip 2 šlaunikaulio komponento kaklo ilgio koregavimo variacijos (angl. Offset) (tai ne skirtingo dydžio šlaunikaulio komponentai ar ne skirtingo galvos kaklo ilgio sąskaita išgaunamos skirtingos ,,offset‘‘ versijos. Tai to paties dydžio šlaunikaulio komponentai, tačiau turintys skirtingas ,,offset“ versijas). 5. Turi būti ne mažiau 11 šlaunikaulio komponento dydžių variacijų. 6. Instrumentai, skirti paruošti šlaunikaulio kanalui, turi tikti pereiti prie cementinio tvirtinimo implanto paruošimo nekeičiant sistemos, kuri tinka pagal CPO LT katalogo (EN21) Klubo sąnario endoprotezas (užtikrinantis pirminį ir rotacinį stabilumą) |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
1.2 | Šlaunikaulio galvos komponentas | 1. Šlaunikaulio galva turi būti pagaminta iš keramikos. 2. Šlaunikaulio galva turi būti 28 mm arba 32 mm arba 36 mm diametro. 3. Šlaunikaulio galvos kaklo ilgio ne mažiau 3 ilgių 28 mm galvai ir ne mažiau 4 ilgių 32 mm ir 36 mm galvai |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
1.3 | Mechaninio (necementinio) tvirtinimo gūžduobės komponentas (angl. shell, cup) | 1. Gūžduobės komponentas neįsriegiamas. 2. Gūžduobės komponentas pagamintas iš titano lydinio. 3. Gūžduobės komponentas turi būti to paties modelio (ruošiamas tomis pačiomis frezomis) 2 tipų: be angų ir ne mažiau kaip su 3-mis angomis gūžduobės fiksavimui sraigtais. Jei siūlomas gūžduobės komponentas be angų (nefiksuojamas sraigtais), turi angą įkalimo instrumentui fiksuoti, turi būti tiekiamas varžtas ar kaištis šiai angai hermetizuoti. 4. Turi būti ne mažiau 14 gūžduobės komponento dydžių variacijų nuo 44 mm ± 1 mm iki 70 mm ± 1 mm |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
1.4 | Gūžduobės įdėklas/intarpas (angl. liner, insert, inlay). | 1. Gūžduobės įdėklas/intarpas pagamintas iš kryžminių ryšių polietileno (XLPE) (angl. Cross-linked polyethylene), stabilizuoto vitaminu E. 2. Gūžduobės įdėklai/intarpai turi būti tinkami visų dydžių gūžduobėms ir tinkami 2.2 punkte siūlomai (-oms) šlaunikaulio galvai (-oms). 3. Gūžduobės įdėklas atskiriamas nuo gūžduobės komponento (nesulietas). |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
1.5 | Mechaninės (necementinės) gūžduobės sraigtai, gūžduobės fiksavimui | Turi būti ne mažiau kaip 10 ilgių. |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
2 | Mechaninio, becementinio tvirtinimo stiebas (tinkantis C tipo šlaunikauliui pagal Dorr) su becementinio tvirtinimo gūžduobe | Šlaunikaulinio komponento atrama į šlaunikaulio artimąjį galą – nėra Šlaunikaulio komponentas tiesus – pagamintas pagal tiesaus stiebo koncepciją: tiesus I arba II tipo pagal Khanuja klasifikaciją (Khanuja HS, Vakil JJ, Goddard MS, Mont MA. Cementless femoral fixation in total hip arthroplasty. J. Bone. Joint. Surg. Am. (2011) 2; 93: 500-9 ir Kim JT, Yoo JJ. Implant Design in Cementless Hip Arthroplasty. Hip Pelvis (2016) 28(2): 65–75) stiebas, proksimalinės fiksacijos dizaino, stiebo paviršius kontaktuojantis su kaulu pritaikytas osteointegracijai proksimaliai arba per visą stiebą, užsirakinantis trijų taškų principu. Tiesi, kūgiškai smailėjanti stiebo forma leidžianti įstatyti implantą šlaunikaulyje neutralioje ašyje. Stiebas pleišto formos, automatiškai randantis ašies centrą. Suapvalintos briaunos/glotnūs šonai (be aštrių briaunų kampų), apsaugantys trochanterinę sritį. Šlaunikaulio komponento forma - dviejų ilgių: standartinis ir trumpas (micro) 35±3 mm trumpesnis už to paties dydžio standartinį stiebą. Standartinis stiebas turi ir distaliai suplonintą versiją, kai to paties dydžio implantas 100±5 mm nuo medialinės rezekcijos lygio distalinėje dalyje yra suplonintas 1-4 mm. Šlaunikaulio-kaklo-galvos kampo (CCD) pasirinkimo variacija – 133±2 ir 123±2 laipsniai. Šlaunikaulinio komponento kaklo ilgio koregavimo variacija (Offset) – Standartinė ir lateralizuota. Šlaunikaulinio komponento kaklo konusas – T1 ir 12/14 Šlaunikaulinio komponento dydžių variacija – ne mažiau po 18 ir standartinio ir trumpo ilgio. Šlaunikaulio galvos diametras – 28 mm, 32 mm ir 36 mm. Šlaunikaulio galvos medžiaga – Delta keramika Šlaunikaulio galvutės kaklo ilgio variacija – ne mažiau 3 Gūžduobės komponento forma - pusrutulio (hemispherical) Gūžduobės komponento tvirtinimas - bemechaninio tvirtinimo Gūžduobės komponento medžiaga - titano-aliuminio-vanadžio lydinys Gūžduobės komponento tvirtinimas sraigtais - komponentas uždarytomis 3 skylėmis, paruoštas esant poreikiui jas išsukti ir jų vietoje sriegti sraigtus. Gūžduobės įdėklo medžiaga– vitaminizuotas ultraaukštos molekulinės masės polietilenas (UHMWPE) Gūžduobės įdėklo forma - 5 tipų: lygios plokštumos (lygiagrečios metalinės gūžduobės plokštumos paviršiui), 10° koreguojantys metalinės gūžduobės plokštumos kampą, pakeltos sienos (High-wall), su užrakinimo mechanizmu galvai apsaugant nuo išinirimo Gūžduobės įdėklo galvos variacija - didelio diametro 36 mm gava tinkama naudoti nuo 50 mm dydžio gūžduobės komponento Gūžduobės sraigtai gūžduobės fiksavimui - 6 ilgių Gūžduobių dydžių variacija – ne mažiau 14 dydžių Gūžduobės instrumentų ir implantų žymėjimas spalvine koduote. Instrumentai, skirti paruošti šlaunikaulio kanalui, turi tikti pereiti prie cementinio tvirtinimo implanto paruošimo nekeičiant sistemos, kuri tinka pagal CPO LT katalogo (EN22) Klubo sąnario endoprotezas (tinkantis C tipo šlaunikauliui pagal Dorr) Užtikrinti pastovų reikiamo dydžio endoprotezų tiekimą, jų komponentų keitimą bei implantavimo instrumentų eksploatacinę priežiūrą. Prekės privalo būti pristatomos į konkrečiai nurodytą vietą, o komponentų keitimas, implantavimo instrumentų remontas ar pakeitimas turi būti atliktas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo tiekėjo informavimo raštu. Instrumentai turi būti keičiami jiems susidėvėjus ar sulūžus ir atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, o gūžduobės frezų rinkinį keisčiamas kas 50 operacijų arba anksčiau, joms susidėvėjus ar sulūžus. Visi komplekto komponentai privalo būti vieno gamintojo. | vnt. | 180 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
Bendrieji reikalavimai: 1 . Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. 2. Gydymo įstaigai turi būti nemokamai panaudai pateikti kartu su endoprotezais kokybiški instrumentai jiems implantuoti. 3. Užtikrinti pastovų reikiamo dydžio endoprotezų tiekimą, jų komponentų keitimą bei implantavimo instrumentų eksploatacinę priežiūrą. Tiekiama turi būti iki nurodytos vietos, o komponentų keitimas, implantavimo instrumentų remontas ar pakeitimas turi būti atliktas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo informavimo raštu dienos. 4. Pateikti siūlomo endoprotezo kokybę pagrindžiančius duomenis (bent vienu iš nurodytų būdų): 4.1. Referuojamose ir/ar indeksuojamose tarptautinėse mokslinėse duomenų bazėse skelbtos mokslinės publikacijos kopiją, kurioje duomenys apie konkursui siūlomų implantų išlikimo rezultatus, apskaičiuoti pagal Kaplan Meier metodiką: išlikimas yra ne mažiau kaip 95% per 10 metų dėl visų priežasčių arba suminis revizijų dažnis ne daugiau kaip 5% per 10 metų dėl visų priežasčių. Implantų, kurie neturi 10 metų išlikimo rezultatų ir yra sukurti ne seniau kaip prieš 15 metų atitinkamai: 4% per 7 metus, 3,5% per 5 metus, 3% per 3 metus; 4.2. Sąnarių endoprotezų registro duomenis apie konkursui siūlomų implantų išlikimo rezultatus, apskaičiuotus pagal Kaplan Meier metodiką: kur išlikimas yra ne mažiau kaip 95% per 10 metų dėl visų priežasčių arba suminis revizijų dažnis ne daugiau kaip 5% per 10 metų dėl visų priežasčių. Implantų, kurie neturi 10 metų išlikimo rezultatų ir yra sukurti ne seniau kaip prieš 15 metų atitinkamai: 4% per 7 metus, 3,5% per 5 metus, 3% per 3 metus; 4.3. ODEP tarybos (Orthopaedic Data Evaluation Panel - Ortopedinių implantų duomenų vertinimo taryba) reitingą, kur nurodyta kad implantams suteiktas 7A* ar 10A* įrodymų stiprumo lygmuo; 4.4. Pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745, notifikuotos įstaigos išduoto sertifikato kopiją, bei ES atitikties deklaracijos kopiją prekei, kuria patvirtinama, kad įvykdyti šiame reglamente nustatyti reikalavimai priemonės, kuriai ta deklaracija skirta, atžvilgiu. 5. Pristatymo į gydymo įstaigas dieną prekės galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei 2 metai. 6. Supažindinti gydytojus specialistus su endoprotezo implantavimo ypatumais (jei implantas nebuvo naudojamas toje ligoninėje, tiekėjas privalo užtikrinti mokymus gydytojams specialistams ir slaugytojoms intsrumentatorėms. Mokymus vykdytų ne mažiau 5 metų implanto naudojimo patirtį turintys chirurgai ir, esant poreikiui, dalyvautų pirmosiose operacijose (iki 3 operacijų). 7. Komplekto sudėtis, pagal kurią apskaičiuojama kaina ir vertinamas pasiūlymas: 1 vnt. šlaunikaulinio stiebo komponento kaina + 1 vnt. gūžduobės komponento ir būtinų jo priedų kaina + galvos komponento kaina = endoprotezo komplekto kaina. 8. Turi būti nurodyta bendra endoprotezo komplekto kaina ir kiekvieno komponento kaina. 9. Komponentų kaina, nepriklausomai nuo jų dydžio ir tipo turi būti vienoda. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.