| Techninė specifikacija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr.: | Sistemos parametras: | Parametro reikšmė: | Siūloma specifikacija (Tiekėjas privalo užpildyti nurodydamas konkrečius siūlomų prekių parametrus) |
| Aukšto slėgio skysčių chromatografinė sistema |  |  | Gamintojas ........... Modelis ............... |
|  | Aukšto slėgio skysčių chromatografinė sistema | Sistema susidedanti iš: - Mobilios fazės nudujinimo sistemos - Binarinės mobilios fazės tiekimo pompos - Automatinės mėginių įvedimo sistemos - Analitinių kolonėlių termostato - Diodinės matricos detektoriaus |  |
| 1 | Mobilios fazės nudujinimo sistema |  |  |
| 1.1. | Kanalai | Ne mažiau 4 nudujinami kanalai |  |
| 1.2. | Maksimalus srautas | Ne mažesnis nei 10 mL/min kiekviename kanale |  |
| 1.3. | Tūris | Ne mažesnis nei 10 mL tūris kiekviename kanale |  |
| 1.4. | pH intervalas | Ne siauresnis nei nuo 1 iki 14 |  |
| 1.5. | Su mobilia faze kontaktuojanti medžiaga | Ne prasčiau nei PTFE ar PEEK |  |
| 2. | Binarinė mobilios fazės tiekimo pompa |  |  |
| 2.1. | Nustatomas srautas | Ne siauresnis nei nuo 0,001 iki 5,000 mL/min |  |
| 2.2. | Srauto preciziškumas | Ne prastesnis nei 0,1% RSD |  |
| 2.3. | Srauto tikslumas | Ne prastesnis nei ±1% |  |
| 2.4. | Slėgis | Ne prastesnis nei 600 bar visame srauto intervale |  |
| 2.5. | Slėgio pulsacija | Ne didesnė nei 2% srautui esant 1 mL/min kai slėgis didensis nei 100 bar |  |
| 2.6. | Kompensacija | Ne prasčiau nei automatinė, pasirenkama pagal mobilią fazę, spūdumo kompensacija |  |
| 2.7. | Gradientas | Ne prasčiau nei aukšto slėgio gradientas |  |
| 2.8. | Atidėjimo tūris | Ne didesnis nei 800 uL įskaitant maišytuvą |  |
| 2.9. | Gradiento preciziškumas | Ne prastesnis nei 0,15% RSD srautui esant 1 mL/min |  |
| 2.10. | Gradiento tikslumas | Ne prastesnis nei ±0,4% |  |
| 3. | Automatinė mėginių įvedimo sistema |  |  |
| 3.1. | Injekcijos tūris | Ne siauresnis nei nuo 0,1 iki 40 µL |  |
| 3.2. | Injekcijos tikslumas | Ne prastesnis nei 0,3% RSD injekcijos intervale nuo 5 iki 40 µL |  |
| 3.3. | Slėgis | Turi gebėti išlaikyti ne mažesnį nei 600 bar slėgį |  |
| 3.4. | Mėginio klampos intervalas | Ne siauresnis nei 0,5-5 cp |  |
| 3.5. | Mėginių talpa | Ne mažesnė nei 100 vnt. standartinių 2 mL chromatografinių buteliukų |  |
| 3.6. | Injekcijos greitis | Ne lėtesnis nei 20 s injektuojant standartinėmis sąlygomis 5 µL mėginio kiekį |  |
| 3.7. | Mėginio pernaša | Ne didesnė nei 0,005% |  |
| 4. | Analitinių kolonėlių termostatas |  |  |
| 4.1. | Temperatūros intervalas | Ne siauresnis nei nuo 10 °C žemiau kambario temperatūros iki 100 °C |  |
| 4.2. | Temperatūros stabilumas | Ne prastesnis nei ±0,05 °C |  |
| 4.3. | Kolonėlių talpa | Ne mažiau nei dvi 30 cm ilgio analitinės kolonėlė |  |
| 4.4. | Šildymo greitis | Ne lėtesnis nei 5 minutės nuo kambario temperatūros iki 40 °C |  |
| 4.5. | Aušinimo greitis | Ne lėtesnis nei 10 minučių nuo 40 iki 20 °C |  |
| 4.6. | Mobilios fazės pašildymas | Turi būti integruoti ne prasčiau nei du šilumokaičiai mobilios fazės pašildymui ne mažesni nei 3 µL |  |
| 5. | Diodinės matricos detektorius |  |  |
| 5.1. | Detektoriaus tipas | Ne mažiau nei 1024 fotodiodiniai elementai |  |
| 5.2. | Bangos ilgio intervalas | Ne siauresnis nei nuo 190 iki 900 nm |  |
| 5.3. | Trumpalaikis triukšmas | Ne prastesnis nei ±1 x 10-5 AU matuojant ties 254 ir 750 nm |  |
| 5.4. | Nuokrypis | Ne didesnis nei 2 x 10-3 AU/hr ties 254 nm |  |
| 5.6. | Bangos ilgio tikslumas | Ne prastesnis nei ±1 |  |
| 5.7. | Plyšio programavimas | Ne blogiau nei pasirinkimas iš 1, 2, 4, 8 nm |  |
| 5.8. | Matricos diodo plotis | Ne didesnis nei 1 nm |  |
| 5.9. | Celė | Ne didesnio tūrio nei 15 µL, optinis kelias ne ilgesnis nei 10 mm |  |
| 5.10. | Celės patvarumas | Turi gebėti atlaikyti ne prastesnį nei 100 bar slėgį |  |
| 6. | Programinė įranga | Sistema pateikiama su kompiuteriu atitinkančiu minimalius programinės įrangos reikalavimus ir dedikuota programine įranga sistemos valdymui ir duomenų apdorojimui, automatinei paieškai duomenų bazėje. |  |
| 7. | Įrangos instaliacija | Būtina |  |
| 8. | Garantija | Sistemai suteikiama ne mažiau nei 3 mėnesių garantija |  |
| Perkančioji organizacija perka naudotą, techniškai tvarkingą, veikiantį prietaisą. |  |  |  |

Pristatymo terminas: iki 2025-12-12 (imtinai).

Apmokėjimas : per 10 k. d. nuo įrangos gavimo.

Pristatymo adresas: Saulėtekio al. 3, Vilnius.