Konkurso sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA                                           	PRIEDAS Nr.1

- Pirkimo objektas – Nuolatinio gliukozės kiekio matavimo sistema VšĮ Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų centrui.

- Bendrieji reikalavimai:

  - Nuolatinio gliukozės kiekio matavimo sistemą sudaro:

    - jutiklis, kuris matuoja gliukozės kiekį tarpląsteliniame skystyje;

    - siųstuvas, kuris siunčia rodmenis;

    - išmanioji programėlė.

2.2 Perkamas kiekis:

2.2.1. siųstuvų – 12 vnt.,

2.2.2. jutiklių - 335 vnt.

2.3. Nuolatinio gliukozės kiekio matavimo sistemos sutarties trukmė – 17 (septyniolika) mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo (sutartis įsigalioja nuo 2026 m. sausio 5 d.). Sutarties pratęsimas nenumatomas. Prekės turi būti pristatytos per 10 (dešimt) darbo dienų nuo užsakymo (bus vykdomi ne daugiau kaip 2 (du) užsakymai per 16 mėn.) pateikimo elektroniniu paštu dienos.

2.4. Pirkimo dalyvis kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus lietuvių kalba, įrodančius prekės atitiktį nustatytiems 1 lentelės 3.1. punkto reikalavimams (gamintojų techniniai dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai).

2.5. Atitiktis 1 lentelės 3.2. punkte nustatytiems reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu.

III. Specialieji reikalavimai:

1 lentelė. Specialieji reikalavimai nuolatinio gliukozės kiekio matavimo sistemai

| 3.1. | Reikalavimai nuolatinio gliukozės kiekio matavimo sistemai: (Atitiktis bus tikrinama kartu su pasiūlymu) |
| --- | --- |
| 3.1.1 | Nuolatinio gliukozės kiekio matavimo sistema privalo būti nauja |
| 3.1.2 | Sistema atspari vandeniui ne mažiau kaip IP28 |
| 3.1.3 | Matavimo diapazonas 2,2–22,2 mmol/l |
| 3.1.4 | Veikia ne mažiau kaip 6 m atstumu nuo telefono belaidžiu ryšiu (angl. Bluetooth) |
| 3.1.5 | Siųstuvas yra daugkartinio naudojimo, veikia 1 metus |
| 3.1.6 | Jutiklis yra vienkartinis, veikia ne mažiau kaip 10 d. |
| 3.1.7 | Gliukozė matuojama ne rečiau kaip kas 5 min. |
| 3.2. | Kiti reikalavimai nuolatinio gliukozės kiekio matavimo sistemai: (Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu) |
| 3.2.1. | Kiekvienas jutiklis steriliai supakuotas po vieną |
| 3.2.2. | Ant jutiklio pakuotės pažymėta pagaminimo data ir galiojimo laikas |
| 3.2.3. | Siųstuvas atskirai supakuotas dėžutėje |
| 3.2.4. | Programėlė suderinama su iOS ir Android operacinėmis sistemomis |
| 3.2.5. | Yra atskira stebėtojo programėlė, skirta šeimos nariams arba sveikatos priežiūros specialistams |
| 3.2.6. | Duomenys į programėlę gaunami realiu laiku |
| 3.2.7. | Pasirenkami įspėjimai apie žemą ir aukštą glikemiją |
| 3.2.8. | Ne mažiau kaip 7 gliukozės kiekio tendencijų rodyklės |
| 3.2.9. | Prekės turi būti sertifikuotos CE ženklu kaip medicinos priemonės pagal Reglamentą (ES) 2017/745 arba lygiavertį |