RINKOS KONSULTACIJA

sterilizatoriaus (autoklavo) PIRKIMAS

2024 m. gruodžio 19  d.

Kaunas

1. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) suinteresuotus dalyvius kvietė sudalyvauti rinkos konsultacijoje dėl renginių organizavimo paslaugos pirkimo (toliau – Pirkimas).

2. Rinkos konsultacija paskelbta ir vykdoma Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 27 str. 1 d. 1 p. bei Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-19 įsakymo Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo” (aktualios redakcijos) V skyriuje nustatyta tvarka.

3. Rinkos konsultacija CVP IS paskelbta 2024-12-09. Terminas tiekėjams pareikšti susidomėjimą ir dalyvauti rinkos konsultacijoje buvo iki 2024-12-13,  08:00 val. Lietuvos laiku.

4. Iš viso norą sudalyvauti rinkos konsultacijoje dėl Pirkimo išreiškė 2 (du) dalyviai (toliau atitinkamai – dalyvis), kurių atsakymai bei įžvalgos ir yra aptariamos šioje ataskaitoje.

5. Rinkos konsultacija buvo vykdoma vienu etapu, t. y., LSMU kvietė rinkos dalyvius raštu atsakyti į kartu su Pirkimo dokumentų projektu pateiktą klausimyną.

6. Ši ataskaita yra parengta toliau nurodytu formatu:

6.1. dalyvių atsakymai į LSMU parengtą klausimyną (I dalis);

6.2. išvada (II dalis).

- Dalyvių atsakymai į LSMU parengtą klausimyną

Klausimai rinkos dalyviams

| Eil. Nr. | Klausimas | 1 dalyvio nuomonė | 2 dalyvio nuomonė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ar pirkimo dokumentuose nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamios, konkrečios ir aiškios? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus. | Yra klaidų. Specifikacijos 3 ir 4 punktai. Darbinė kameros talpa nurodyta ne mažiau kaip 23l. Manau, kad turima minty tiesiog (bendra) kameros talpa, nes darbinė talpa tai kroviniui sudėti reikalingas tūris, kuris cilindinėse kamerose mažesnis apie 1/4 (t.r. darbinis tūris yra apie 17l). Atsakymas: Skelbiant pirkimą Perkančioji organizacija patikslins šį punktą sekančiai: Sterilizatoriaus talpa ne mažiau kaip 23 l. | Siūlome atlikti kelis pakeitimus techninėje specifikacijoje. Techninė specifikacija pridedama atskirai. Atlikus pakeitimus daugiau tiekėjų galės dalyvauti pirkime ir perkančioji organizacija gaus konkurencingesnius pasiūlymus. 1. Duomenys apie sterilizaciją išsaugomi CF arba lygiagrečioje kortelėje duomenų saugojimo sistemoje Atsakymas: Skelbiant pirkimą Perkančioji organizacija panaikins šį reikalavimą. 2. Galimybė pakrauti ne mažiau kaip 9 kg 6 kg nepakuotų instrumentų, ne mažiau kaip 1.5 kg pakuotos tekstilės 3. Galimybė įdėti į autoklavo kamerą ne mažiau kaip 6 5 padėklus, kurių matmenys ne mažesnis kaip 19 cm x 38 cm 4. Kartu su autoklavu turi būti pateikiami: Ne mažiau kaip 6 vnt. 5 vnt. padėklų kurių matmenys ne mažesni kaip 19 cm x 38 cm; Atsakymas į 2-4 punktus: Dėl didelio kiekio ir apkrovos sterilizuojamų gamininių yra poreikis pakrauti daugiau kilogramų instrumentų. Perkančioji organizacija nekeis reikalavimo. |
|  | Ar Perkančiosios organizacijos pirkimui suplanuota skirti lėšų suma – ne didesnė nei 7 000,00 Eur be PVM yra pakankama? | Suma „ant ribos“ (žr. p.6) kokybiškam, našiam (trumpi ciklai, didelis kiekis sterilizuojamų vienu metu gaminių, ilgi aptarnavimo intervalai) autoklavui įsigyti. Atsakymas: Perkančiosios organizacijos pirkimui skiriama vertė 7 000,00 Eur be PVM. | Taip |
|  | Ar sutarties projekte nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamūs, konkretūs ir aiškūs? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus. | - | Taip |
|  | Ar techninė specifikacija yra pakankamai išsami, konkreti ir aiški bei neribojanti konkurencijos? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios, neaiškios, nepagrįstos ar ribojančios konkurenciją? Prašome pateikti argumentuotas pastabas. | Specifikacijos p.8 – “Duomenys apie sterilizaciją išsaugomi CF arba lygiagrečioje kortelėje“ – ką turima minty – ar lygiavertė laikmena? Yra autoklavų, kurie rezultatus vienu metu gali saugoti nešiojamoje laikmenoje ir kompiuteryje (tinkle), o yra kurie turi galimybę saugoti laikmenoje arba kompiuteryje (tinkle), pasirenkant vieną iš jų Atsakymas: Skelbiant pirkimą Perkančioji organizacija panaikins šį reikalavimą. |  |
|  | Ar planuojate dalyvauti šiame pirkime? Jeigu ne, prašome nurodyti priežastį kodėl. | Galvosiu. (Žr. p.6) | Su tam tikrais techninės specifikacijos pakeitimais galėtume dalyvauti. |
|  | Jei turite kitų pastabų ar pasiūlymų, nurodykite juos. | Vertinant, kad tai svarbi ir didelė klinika, pirkimo numatyta suma kertasi su pageidaujama garantija 36 mėn. Gamintojai garantijas teikia ribotam ciklų arba mėnesių skaičiui. Kitaip sakant, 36 mėn be paaiškinimo kiek kartų per dieną sterilizuos, reikalavimas nėra sąžiningas iš pirkėjo pusės. Atsakymas: Skelbiant pirkimą Perkančioji organizacija pakoreguos šį punktą sekančiai: garantija ne mažiau 24 mėnesių. | - |
|  | Jei Rinkos konsultacijos dalyviai teikia konfidencialius duomenis ir informaciją, turi pažymėti, kurią informaciją laiko konfidencialia dėl jos komercinės (gamybinės) paslapties. | - | - |

II IŠVADOS

  - Rinkos konsultacijos metu buvo pasiektas konsultacijos tikslas: rinkos dalyviai informuoti apie ketinimą ateityje vykdyti pirkimą, dalyviai susipažino su pirkimo dokumentų projektu ir pateikė atsakymus, pasiūlymus bei pastabas.

  - Rinkos konsultacijoje sudalyvavo 4 (keturi) dalyviai, kurie atsakė į rinkos konsultacijos klausimyne pateiktus klausimus ir  pateikė pastabas, į kurias skelbiant pirkimą pagal perkančiosios organizacijos poreikį bus atsižvelgta.

  - Susitikimas su dalyviais nebus organizuojamas.

  - Rinkos konsultacija yra užbaigiama

Pirkimo Nr. 330639, prieiga: https://viesiejipirkimai.lt/epps/pmc/viewPmc.do?resourceId=330639