## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. | Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą*. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis.
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus miesto klinikinę ligoninę, instaliavimas, pristatytos techninės įrangos sumontavimas, kaip to reikalauja įrangos gamintojas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis ir sąlygos:
1. Ne mažiau nei 36 mėn.
2. Nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas),
3. Nemokamai atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą,
4. Informuoja pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis),
5. Teikia pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus,
6. Gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą pateikimo.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.
8. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):
1. Mokymai ≥ 5 specialistus (mokymų trukmė: ne mažiau 2 akademinės valandos),
* | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383 ,,Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo”1 (toliau: Aprašas) nustato medicinos priemonių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kuriais privalo vadovautis sveikatos priežiūros įstaigos ir asmenys, naudojantys medicinos priemones, teikdami paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoms, taip pat asmenys, atliekantys medicinos priemonių priežiūrą. gydymo įstaigose. Šio įsakymo II skyriaus 6 d. nurodyta, kad Įstaigos gali pradėti naudoti tik Reglamento (ES) 2017/7452 arba In vitro diagnostikos medicinos priemonių saugos techninio reglamento (toliau: Reglamentas), kurį tvirtina sveikatos apsaugos ministras, reikalavimus atitinkančias medicinos priemones. Šio įsakymo III skyriaus 15 d. nurodyta, kad medicinos priemonę gali instaliuoti tik medicinos priemonės gamintojas arba medicinos priemonės gamintojo paskirtas asmuo. Vadovaujantis Apraše nurodytais reikalavimais, bei Reglamente nustatomos taisyklės dėl žmonėms skirtų medicinos priemonių ir šių priemonių priedų pateikimo rinkai, tiekimo rinkai ar naudojimo pradžios Sąjungoje visais atvejais pirkimo dokumentų specialiojoje dalyje privaloma nustatyti reikalavimą, kad Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą, bei turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas šiuos dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis (toliau: Reikalavimai). Šie reikalavimai galioja tik toms medicinos priemonėms, kurios yra apibrėžtos Reglamente. Pagal Reglamentą medicinos priemonė – instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė įranga, implantas, reagentas, medžiaga arba kitas gaminys, gamintojo numatytas naudoti pats vienas arba suderintas su kitomis priemonėmis ir skirtas žmogui vienu arba keliais toliau išdėstytais konkrečiais medicininiais tikslais: 1. diagnozuoti, vykdyti profilaktiką, stebėti, numatyti, prognozuoti, gydyti ar palengvinti ligą, 2. diagnozuoti, stebėti, gydyti traumą ar negalią, jas palengvinti arba kompensuoti, 3. tirti, visiškai pakeisti arba modifikuoti anatomiją arba fiziologinį ar patologinį procesą ar būklę, 4. suteikti informacijos atliekant iš žmogaus organizmo paimtų mėginių, įskaitant donorų organus, kraują ir audinius, in vitro tyrimus, 5. žmogaus organizmo iš vidaus ar išorės farmakologinėmis, imunologinėmis ar metabolinėmis priemonėmis, tačiau pastarosios gali būti naudojamos kaip pagalbinės priemonės jos veikimui užtikrinti. 6. priemonės, kuriomis kontroliuojamas apvaisinimas ar padedama apvaisinti; Vadovaujantis išdėstytais argumentais konkrečiai šiam pirkimui privaloma specialiųjų pirkimo sąlygų 4 p. nustatyti šiame pagrindime suformuluotus reikalavimus. 1 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.371838/asr 2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX%3A32017R0745

## Techninė specifikacija
Pirkimo specialiųjų sąlygų 2.1 priedas „Techninė specifikacija¦“
Hidrauliniai vėžimėliai - 2 vnt.
Techninė specifikacija
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės | Nuoroda į techninę dokumentaciją anglų arba lietuvių kalba, puslapio Nr., kuriame nurodytas parametras (techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis
2 | Transportinio vežimėlio paskirtis | Tinkantis pacientų apžiūrai, transportavimui ir procedūroms pusiau sėdimoje bei gulimoje padėtyje, taip pat neilgalaikiam pacientų gulėjimui (atstotų funkcinę lovą)
3 | Apsauginiai bamperiai | Visuose keturiuose kampuose
4 | Rentgeno kasetės laikiklis | Būtina
5 | Važiuoklės paviršius turintis dvi ertmes | 1. Turi horizontalias nišas su tvirtinimo diržais 2 deguonies balionams, dešinėje ir kairėje pusėje
2. Stačiakampio formos nišą daiktams susidėti
6 | Važiuoklė | 1. Su keturiais pagrindiniais manevruojamais, 210 mm ± 10 mm skersmens ratukais, užtikrinančiais funkcinės lovos / vežimėlio manevringumą bei važiavimo tiesiai stabilumą,
2. Turi ne mažiau tris operatyviai perjungiamas centrinės stabdžių sistemos padėtis manevravimui bei stabdymui:
2.1 visi ratukai laisvai sukasi apie savo ašį, nestabdomi,
2.2 vienas ratukas fiksuotas važiavimui tiesiai,
2.3 įjungta centrinė stabdžių sistema (visi ratukai stabdomi).
3. Po dvi stabdžių valdymo svirtis vežimėlio galvūgalyje ir kojūgalyje.
7 | Valdymo būdas | 1. Hidraulinis arba lygiavertis (pvz. hidro - pneumatinis arba pneumatinis),
2. Aukščio reguliavimo ribos: 615 - 885 mm (ne siauresniame diapazone už nurodytą),
3. Galimybė atlikti šias manipuliacijas:
3.1 Čiužinio platformos aukščio reguliavimas,
3.2 Galvūgalio pusės nuleidimas,
3.3 Kojūgalio dalies nuleidimui.
8 | Čiužinio platforma | 1. Dviejų sekcijų – nugaros ir sėdmenų/kojų,
2. Pagamintas iš HPL plokštės ar lygiavertės medžiagos.
9 | Vežimėlio sekcijų pozicijos (pagal paciento padėti) | 1. Horizontali (gulima) padėtis,
2. Pusiau sėdima padėtis,
3. Trendelenburgo ir Anti-Trendelelburgo padėtys.
10 | Transportavimo rankenos | 1.Sumontuotos kojūgalyje ir galvūgalyje,
2. Rankenos galvūgalio srityje nulenkiamos iš vertikalios padėties į horizontalią,
3. Keičiant galvūgalio dalies kampą rankenų padėtis nekinta,
4. Dvi atskiros rankenos kojūgalyje.
11 | Specialios vietos teleskopiniams infuziniams stovams. Vieno kabliuko apkrova ne mažiau nei 5 kg | Būtina
12 | Nugaros atlošas pakeliamas/nuleidžiamas dujinių spyruoklių arba lygiaverčių mechanizmų pagalba | Būtina
13 | Apsauginiai šoniniai rėmai | 1. Metaliniai arba lygiavertės medžiagos,
2. Nuleidžiami į galvūgalio arba kojūgalio pusę,
3. Fiksuojami viršutinėje padėtyje,
4. Nulenkimo mechanizmas su apsauga nuo atsitiktinio nuleidimo,
5. Nulenkimo mechanizmas sumontuotas kojūgalyje arba galvūgalyje,
6. Pakelto apsauginio rėmo išmatavimai:
6.1 Ilgis ne mažesnis kaip 1250 mm,
6.2 aukštis (matuojant nuo čiužinio pagrindo) ne mažesnis kaip 350 mm.
14 | Čiužinys | 1. Čiužinio išmatavimai turi atitikti siūlomo vežimėlio čiužinio platformos išmatavimus,
2. Čiužinio pagrindas (vidus) pagamintas iš poliuretano ar lygiavertės medžiagos,
3. Čiužinio užvalkalas:
3.1 plaunamas,
3.2 pralaidus orui,
3.3 dezinfekuojamas,
3.4 nepralaidus skysčiams.
4. Čiužinio storis 7 cm ± 3 cm,
5. Užtrauktukas apimantis ne mažiau 270° čiužinio perimetro, su apsauginiu krašteliu nuo skysčių patekimo į čiužinio vidų,
6. Čiužinio apkrova ne mažiau 150 kg
15 | Saugi darbinė vežimėlio apkrova | Ne mažiau 240 kg
16 | Išoriniai matmenys (ilgis x plotis) | ≤ (2110 x 790) mm
17 | Čiužinio platformos išmatavimai (ilgis x plotis) | ≥ (1900 x 650) mm
18 | Nugaros sekcijos pavertimo kampas | Ne mažiau 90°
19 | Trendelenburgo/anti-Trendelenburgo reguliavimo kampai | Ne siauresnis kaip +16°/-16°
20 | Vežimėlio svoris (be priedų) | Ne daugiau nei 130 kg

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne