TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TAMSAUS LAUKO KRAŠTINIO SRAUTO VIDEO MIKROSKOPAS

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Pildo tiekėjas kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Tamsaus lauko kraštinio srauto video mikroskopas neinvaziniams mikrocirkuliacijos tyrimams |  |  |  |
| 1.1 | Paskirtis | Įrenginys skirtas moksliniams tyrimas | Taip/Ne (tinkamą pažymėti) įrenginys skirtas moksliniams tyrimas |
| 1.2 | Tyrimai | Mikrokraujagyslių vizualizacija ir kiekybinė mikrocirkuliacijos perfuzijos ir oksigenacijos analizė | Yra/Nėra (tinkamą pažymėti) mikrokraujagyslių vizualizacija ir kiekybinė mikrocirkuliacijos perfuzijos ir oksigenacijos analizė |
| 1.3 | Videomikroskopijos kamera | - Vaizdo dydis: ne mažiau 2400 x 2000 pikselių - Dviejų bangos ilgių iliuminacijos šviesa - Bangos ilgiai 520 ±10 nm ir 450 ±10 nm - Kadrų kaitos dažnis ne mažiau 60 k/s - Iliuminacijos laiko keitimo diapazonas ne siauresnėse ribose kaip nuo 2 iki 5 ms | - Vaizdo dydis: ___ x __ pikselių - Yra/Nėra (tinkamą pažymėti) dviejų bangos ilgių iliuminacijos šviesa - Bangos ilgiai ___ nm ir __ nm - Kadrų kaitos dažnis ____ k/s - Iliuminacijos laiko keitimo diapazonas ne siauresnėse ribose kaip nuo ____ iki ____ ms |
| 1.4 | Optinė videomikroskopijos kameros dalis | - Matymo lauko gylis audiniuose, ne mažiau 2 mm - Didinimas ne mažiau 4 kartų | - Matymo lauko gylis audiniuose___ mm - Didinimas ___ kartų |
| 1.5 | Linijinis fokusavimo reguliavimas žingsninio variklio pavaros pagalba | Būtina | Yra/Nėra (tinkamą pažymėti) linijinis fokusavimo reguliavimas žingsninio variklio pavaros pagalba |
| 1.6 | Fokusavimo atstumo nustatymas, audinių edemos vertinimui | Būtina | Yra/Nėra (tinkamą pažymėti) fokusavimo atstumo nustatymas, audinių edemos vertinimui |
| 1.7 | Mažiausias fokusavimo žingsnis | Ne daugiau 2µm | Mažiausias fokusavimo žingsnis ___ µm |
| 1.8 | Programinė įranga automatinei mikrocirkuliacijos vaizdų analizei | Būtina | Yra/Nėra (tinkamą pažymėti) programinė įranga automatinei mikrocirkuliacijos vaizdų analizei |
| 1.9 | Spektrofotometrijos programinė įranga | Būtina | Yra/Nėra (tinkamą pažymėti) spektrofotometrijos programinė įranga |
| 1.10 | Mikrocirkuliacijos parametrų analizė | - Eritrocitų perfuzija audiniuose (tRBCp) - Kapiliarinis hematokritas | Yra/Nėra (tinkamą pažymėti mikrocirkuliacijos parametrų analizė - Eritrocitų perfuzija audiniuose (tRBCp) - Kapiliarinis hematokritas |
| 1.11 | Darbinė stotis | Gamintojo numatytas medicininės klasės kompiuteris ir visa reikalinga programinė įranga šiuose reikalavimuose numatytoms funkcijoms atlikti | Yra/Nėra (tinkamą pažymėti) gamintojo numatytas medicininės klasės kompiuteris ir visa reikalinga programinė įranga šiuose reikalavimuose numatytoms funkcijoms atlikti |
| 1.12 | Komplektacija | Ne mažiau: Videomikroskopas 1 vnt. Darbinė stotis 1 vnt. Transportavimo vežimėlis 1 vnt. Vienkartiniai kameros lęšio dangalai 300 vnt. | Komplektuojama: Videomikroskopas ___ vnt. Darbinė stotis ___ vnt. Transportavimo vežimėlis___ vnt. Vienkartiniai kameros lęšio dangalai ___ vnt. |
| 1.13 | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau 24 mėnesiai | Garantinio aptarnavimo laikotarpis ____ mėnesiai |
| 1.14 | Programinės įrangos licencijų galiojimo laikas | Ne mažiau 36 mėnesiai | Programinės įrangos licencijų galiojimo laikas ____ mėnesiai |
| Aplinkosauginiai reikalavimai: |  |  |  |
| 2.1. | Perkamos įrangos ilgaamžiškumą t. y. tvarus įrenginys, tinkamas naudoti daug kartų, kurio sudedamosios dalys lengvai pataisomos ir pakeičiamos, Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4. p. nurodytu aplinkosauginiu principu, nes perkama įranga yra ilgaamžė t. y. tinkama naudoti daug kartų, o jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos ir pakeičiamos. |  |  |