SPS 1 priedas  „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

EKSPERIMENTINIŲ GYVŪNŲ ELGSENOS STEBĖJIMO IR ANALIZĖS SISTEMA

Tiekėjo rekvizitai___________________________________________

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto rodikliai | Reikalaujama charakteristika ir techniniai parametrai (Reikalaujama rodiklio reikšmė ne blogiau arba lygiavertė) | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai,). Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip“, „Ne“ arba „Atitinka“ bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Paskirtis | Elgsenos tyrimų sistema, skirta smulkių graužikų (pelių ir žiurkių) elgesio stebėjimui (silpno apšvietimo ar tamsos sąlygomis) ir analizei. | nurodyti sistemos pavadinimą, modelį, gamintoją - |
| 2. | Sistemos sudėtis | Sistema turi būti sudaryta iš šių dalių: - ne mažiau kaip dviejų narvų komplekto; - programinės įrangos skirtos gyvūnų elgsenos registravimui bei analizei; - infraraudonųjų (IR) spindulių vaizdo fiksavimo įrangos (kamera ir IR spindulių LED apšvietimo moduliai); - kompiuterio, skirto vaizdo iš siūlomų narvų registravimui ir analizei; - visų reikiamų jungčių (laidai, adapteriai, tvirtinimo detalės ir kt.) sistemos sujungimui. |  |
| 3. | Programinė įranga | Programinė įranga turi būti skirta gyvūnų (tarp jų – pelių ir žiurkių) elgsenos stebėjimui bei analizei. |  |
| 4. | Programinės įrangos funkcijos | Programinėje įrangoje turi būti šios funkcijos: 4.1. ne mažiau nei 10 gyvūnų sekimas nuolat sekant tik gyvūno padėtį – 1 sekimo taškas vienam gyvūnui; 4.2. ne mažiau nei 2 gyvūnų sekimas nuolat sekant gyvūno padėtį bei orientaciją – ne mažiau nei 3 sekimo taškai sekamam gyvūnui („centras“, galva ir uodega); 4.3. išorinių įrenginių valdymas per TTL/USB arba analogiškas jungtis; 4.4. kelių arenų sekimas (ne mažiau nei 4 zonų) vienu metu; 4.5. socialinės sąveikos ir elgesio atpažinimo moduliai; Sistemoje turi būti funkcijos, skirtos elgesio duomenų sinchronizavimui su aplinkos įvykiais, ir galimybė pateikti realaus laiko stimulus per I/O valdymą. |  |
| 5. | Programinės įrangos licencija | Ne mažiau nei viena „floating“ tipo licencija – leidžianti naudoti programinę įrangą keliuose kompiuteriuose (pvz., duomenų surinkimas viename, analizė – kituose). |  |
| 6. | Narvai | 6.1. Sistema komplektuojama su ne mažiau nei 2 narvais. 6.2. Narvo dydis ne mažesnis nei 45 cm x 45 cm (ilgis x plotis). |  |
| 7. | Narvų įranga | - Kiekviename narve turi būti sumontuotas LED apšvietimas ir vaizdo fiksavimo kamera; - Narvai turi būti su maitinimo moduliais, IR pralaidžiomis slėptuvėmis, laižymo jutikliais (angl. lickometer), buteliukų laikikliais ir pritaikytais buteliais bei šėryklomis; - Narvuose turi būti sienelės su ventiliacijos, maitinimo ir stebėjimo angomis; - Narvo dangtis turi būti modulinis, leidžiantis vartotojui laisvai konfigūruoti ir modifikuoti įrangos komplektaciją pagal tyrimo poreikius; - Turi būti pateikti matiniai juodi ir balti grindų įdėklai. |  |
| 8. | Kamera | Ne mažiau kaip viena monochrominė IR spinduliuotei jautri kamera su objektyvu ir IR filtru. Kamera turi būti tinkama vaizdo registravimui tamsoje (esant IR apšvietimui). |  |
| 9. | IR apšvietimo modulis | Turi būti pristatomas dvigubas IR LED apšvietimo modulis (arba analogiškas), užtikrinantis tolygų apšvietimą reikalingą gyvūnų elgsenos registravimui tamsoje. |  |
| 10. | Kompiuteris | Turi būti pristatomas kompiuteris su monitoriumi, klaviatūra ir pele, kurio parametrai atitinka gyvūnų elgsenos analizės programos instaliavimui rekomenduojamo kompiuterio parametrus ir turėtų ne blogesnę nei NVIDIA RTX vaizdo plokštę (arba analogišką), GigE PoE tinklo plokštę, USB prailgintuvą, USB I/O valdiklį. |  |
| 11. | El. maitinimas | Įranga turi būti jungiama į 220 V, 50 Hz tinklą. |  |
| 12. | Pristatymas ir instaliavimas | Tiekėjas privalo pristatyti ir instaliuoti įrangą NVI Biomedicininės fizikos laboratorijos Atviros prieigos centre. |  |
| 13. | Mokymai | Tiekėjas privalo apmokyti ne mažiau nei 5 vartotojus naudotis įranga. |  |
| 14. | Garantija ir techninė pagalba | Įrangai turi būti suteikta ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija (apimanti tiek programinę, tiek aparatinę įrangą) ir techninė pagalba, įskaitant prioritetinę pagalbą, nemokamus atnaujinimus, prieigą prie seminarų ir vartotojams skirtos gamintojo informacijos. |  |

___________________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

______________________