Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

CHLOROFILO FLUORIMETRINĖ MATAVIMO IR VAIZDINIMO SISTEMA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai:

1. Perkančioji organizacija numato įsigyti laboratorinę įrangą – Chlorofilo fluorimetrinę matavimo ir vaizdinimo sistemą, perkamų prekių aprašymai pateikti techninės specifikacijos specialiuosiuose reikalavimuose, kur nurodomos prekių techninės charakteristikos ir kiekiai.

2. Prekės turės būti pristatomos tiekėjo lėšomis į Vytauto Didžiojo universiteto padalinius Kaune ir/ar Kauno rajone. Tiekėjas prieš pristatant prekes turės iš anksto suderinti su Perkančiosios organizacijos atsakingu asmeniu vietą, laiką ir kontaktinį asmenį prekėms priimti.

3. Prekių pristatymo terminai:

Prekės turi būti pristatytos per 40 dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Pastabos:

- Siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams privaloma pagrįsti gamintojo oficialiais dokumentais (brošiūros ir pan.),  kuriuose būtų pateiktos kiekvieno deklaruojamo parametro vertės. Nurodyti dokumentą ir puslapį bei pažymėti reikiamą parametrą.

- Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje  nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. - gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. - gali būti siūlomos prekės kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. - siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 5 proc.

Specialieji reikalavimai pirkimo objektui:

PAM (angl. Pulse‑Amplitude‑Modulated) fluorimetrinė sistema skirta chlorofilo fluorescencijos matavimui augaluose. Ji leidžia neinvaziniu būdu įvertinti fotosintezės efektyvumą, naudojant moduliuotą matavimo šviesą fluorescencijos signalui atskirti nuo aplinkos šviesos – 1 komplektas.

Sistemos paskirtis: Augalų fiziologijos tyrimams, leidžianti atlikti PAM fluorescencijos vaizdavimą ir analizę dideliuose mėginio plotuose.

| Eil. Nr. | Laukas | Minimalūs reikalaujami rodikliai | Tiksli siūlomo parametro reikšmė arba Taip/Ne |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pirkimo objektas | Didelio ploto chlorofilo fluorimetrinė matavimo ir vaizdavimo (PAM) sistema su visa reikalinga įranga, programine įranga ir priedais darbui iki 10 × 13 cm vaizduojamo ploto. | (Siūloma įranga, gamintojo pavadinimas, modelis) |
| 1 | Vaizduojamas plotas | Ne mažiau kaip 10 × 13 cm |  |
| 2 | Šviesos šaltiniai (fluorescencijai ir aktininei šviesai) | Ne mažiau nei 44 vnt. mėlynos šviesos LED (450 nm) su individualia kolimuojančia optika. - 3maksimalus aktininės šviesos intensyvumas ne mažiau nei 2200 µmol m⁻² s⁻¹ PAR; - maksimalus saturacijos impulso intensyvumas ne mažiau nei 5000 µmol m⁻² s⁻¹ PAR. |  |
| 3 | Papildomi šviesos šaltiniai | Papildomai: ne mažiau nei 16 vnt. raudonų LED (660 nm) ir ne mažiau nei 16 vnt. artimosios IR LED (780 nm). |  |
| 4 | Šviesos lauko tolygumas | LED išdėstymas optimizuotas taip, kad esant standartiniam darbo atstumui maksimalus nuokrypis nuo vidutinės intensyvumo vertės ne daugiau kaip ±7 %. |  |
| 5 | Kamera | Skaitmeninė CCD arba lygiavertė; jutiklio dydis ≥ 1/2", raiška ne mažesnė kaip 640 × 480 pikselių; Gigabit Ethernet (GigE Vision arba lygiaverte) sąsaja. |  |
| 6 | Objektyvas | Priartinimo objektyvas su ne mažesnio nei nuo 8 iki 48 mm diapazono židinio nuotoliu (arba lygiavertis), reguliuojama apertūra, pradedant ne nuo daugiau nei F1.0, su atitinkamu detektoriaus filtrų rinkiniu. |  |
| 7 | Kameros tvirtinimas | Kameros tvirtinimo komplektas montavimui ant apšvietimo bloko su standžiu laikikliu. |  |
| 8 | Mėginio talpinimo kamera ir pozicionavimas | Mėginio talpinimo kamera su raudonu integruotu akių apsaugos gaubtu (optinis skydas). Reguliuojamu mėginio XY pozicijos staleliu. Galimybė talpinti DWP plokšteles. Privalomi mėginių kameros priedai, leidžiantys matuoti tiesiai vazonuose esančius augalus. |  |
| 9 | Programinė įranga | Visos sistemos valdymo ir analizės programinė įranga: - Realaus laiko vaizdas, spalvų kodavimas - Ne mažiau nei 100 objektų (angl. AOI, area of interest) valdymas vienu metu, objektų masyvų kūrimas ir geometrinis išdėstymas. - Kinetikos analizės funkcija. Parametrų stebėjimas laike. Indukcijos, Kautsky ir šviesos kreivės. - Automatinė šviesos kalibravimo procedūra. |  |
| 10 | Fluorescencijos parametrai | Palaikomi fluorescencijos parametrai (mažiausias priimtinas rinkinys): - Baziniai: Ft, Fo, Fm, Fm’, Fv/Fm; - Kvantiniai: Y(II), Y(NPQ), Y(NO) ; - Fotocheminis gesinimas: qP, qN, qL ; - Ne fotocheminis gesinimas: NPQ, NPQ/4 ; - Elektronų transportas: ETR/PS ; - Absorptyvumas: Abs; - Papildomi kanalai: Red, NIR - Kita: PS/50, In |  |
| 11 | Valdymo blokas ir sąsajos | Valdymo blokas su kamerai skirta GigE (arba lygiavertė) sąsaja, duomenų perdavimas per Gigabit Ethernet; komplekte – tinklo kabelis; įkroviklis vidinei baterijai. |  |
| 12 | Transportinis lagaminas | Privalomas dedikuotas transportinis lagaminas, leidžianti talpinti visus sistemos modulius ir sujungimo laidus. |  |
| 13 | Saugumo funkcijos | - Integruotas optinis akių apsaugos gaubtas; - Mechaninis blokavimas – apšvietimas neįsijungia, jei neteisingai sumontuoti pagrindiniai komponentai; - Programinis blokavimas – LED kanalai neaktyvuojami, kol sistema nepatvirtina tinkamos konfigūracijos; |  |
| 14 | Kompiuteris | Privalomas nešiojamas kompiuteris, ekrano įstrižainė ne mažiau nei 16 colių, RAM ≥ 32 GB, SSD talpa ≥ 1 TB, WIN11 Pro arba lygiavertė OS. Kompiuterio krepšys. |  |
| 14 | Gamintojo autorizacija | Tiekėjas privalo pateikti gamintojo ar jo įgalioto atstovo autorizaciją ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę parduoti ir aptarnauti siūlomą sistemą. |  |
| 16 | Pristatymas ir įdiegimas | Surinkimas, instaliacija ir funkcinis patikrinimas. |  |
| 17 | Mokymai | Ne trumpesni kaip 16 valandų |  |
| 18 | Garantija | Ne trumpesnė kaip 12 mėn. |  |

Perkančioji organizacija vykdo žaliąjį pirkimą.

Siūlomos prekės turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.4 ir 4.4.4.5  papunkčiuose nustatytus aplinkos apsaugos kriterijus: prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos;  prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti;