TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Laboratorinio fotobioreaktoriaus sistema

Siūloma prekė turi atitikti šiuos reikalavimus:

| Eil. Nr. | ## Techninė charakteristika | ## Reikalavimai | ## Tiekėjo siūlomos įrangos parametrai ir jų reikšmės pagal 2 ir 3 stulpelių reikalavimus ## Būtina užpildyti išsamiai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 |
|  | ## Gaminys, modelio pavadinimas |  |  |
| 1. | Tipas | ## Laboratorinio fotobioreaktoriaus sistema |  |
| 2. | Bendrieji reikalavimai | Pilnai sukomplektuota laboratorinė sistema, skirta mikrodumblių, melsvabakterių ar kitų fotosintetinančių mikroorganizmų kultūrų auginimui kontroliuojamomis sąlygomis. Turi tilpti ant laboratorinio stalo Sistema turi būti nauja, nenaudota, su visais reikalingais komponentais paleidimui ir eksploatavimui. Visi komponentai turi būti tarpusavyje suderinti ir vieningai valdomi. Techninės specifikacijos reikalavimai turi būti laikomi lygiaverčiais (atitinka arba viršija 3-9 dalyse nurodytus parametrus ir funkcionalumą). |  |
| 3. | Komplektacija | Valdiklis, 1 vnt. Išorinio apšvietimo LED panelės Ne mažesnis nei 10 L ir bet ne didesnis nei 15 L indas, 1 vnt. Kitos būtinosios komplektuojančios dalys ir medžiagos, būtinos fotosintetinančių organizmų visaverčio kultyvavimo paleidimui |  |
| 4. | Pagrindiniai parametrai | ## Integruotos stebėsenos ir kontrolės funkcijos ## Turi būti temperatūros, pH, DO, elektrinio laidžio/druskingumo, CO2, redox, indo užpildymo lygio ir putų matavimas (sensoriais) ir duomenų registravimas; temperatūros, pH, DO kontrolė ## Temperatūros matavimo ribos ne mažiau 5-100°C; kontrolės tikslumas ne daugiau ±0,3°C; ## pH matavimo ribos ne mažiau 3-14; pH kontrolės tikslumas ne daugiau ±0,1; ## DO matavimo ribos ne mažiau 0-200%; kontrolės tikslumas ne daugiau ±0,5%. ## Biomasės matavimo sensorius ## Darbo režimai: laikmačio, nuolatinis arba programuojamas ## Integruoti dujų srauto reguliatoriai ne mažiau kaip 4 dujoms (oras, CO2, O2, N2) ## Tiksliai, individualiai reguliuojamas dujų srautas ne mažesniame nei 0,01-2 L/min intervale ## Ne mažiau 4 integruotų peristaltinių siurbliukų skysčių dozavimui su galimybe kontroliuoti kiekvieno srautą (ne mažiau 0,5-200 ml/min ribose) ir jo kryptį ## Maišymo režimai: pastovus, programuojamas, kintamos krypties ar intensyvumo ## Jungtys: eternetas, Wifi, USB, RS232 |  |
| 5. | Valdymas | Sistemos valdymas programinis per integruotą liečiamą ekraną, nešiojamą ar planšetinį kompiuterį, pastarųjų dviejų variantų atveju, į komplektaciją turi būti įtraukas nešiojamas kompiuteris arba planšetė su valdymo programa Duomenys pateikiami realiu laiku, galimybė pateikti vizualizuotai |  |
| 6. | Šviesos šaltinis | ## Baltos šviesos, reguliuojamo intensyvumo (0-100%) srauto LED šviestuvai, su šviesos srauto spektru, tinkamu fotosintetinantiems mikrodumbliams ## Išoriniai, statomi aplink kultyvavimo indą, užtikrinantys tolygų indo apšvietimą iš visų pusių |  |
| 7. | Kultyvavimo indas | ## 10 L arba didesnis, bet ne daugiau nei 15 L ## Dvigubos sienėlės, borosilikatinio stiklo ## Nerūdijančio plieno dangtis su visomis būtinosiomis jungtimis sensoriams, dujų ir skysčių žarnelėms, biomasės nuėmimo vamzdeliui ir pan. ## Su nerūdijančio plieno maišytuvu ## Autoklavuojamas |  |
| 8. | Maitinimas | ## 230 V / 50-60 Hz, EU tipo kištukais |  |
| 9. | Sertifikavimas | CE žymėjimas |  |
| 10. | Garantija | Ne mažiau 12 mėnesių |  |