# Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

BUITINIAI KARŠTO IR ŠALTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISAI SU NUOTOLINIU DUOMENŲ NUSKAITYMU

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas  – AB „Klaipėdos vanduo“

Tiekėjas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Prekės – TS nurodytas pirkimo objektas.

Užsakymas – Pirkėjo Pardavėjui pagal Sutartį teikiamas dokumentas ar el. laiškas ar kita Sutarties nustatyta forma Pardavėjui teikiamas Prekių užsakymas, kuriame nustatytas Prekių poreikis ir pagal kurį Pardavėjas turi perduoti ir parduoti Prekes Pirkėjui

Susijusios prekės – prekės, kurios nėra nurodytos Techninėje specifikacijoje, tačiau kurios techniškai arba pagal savo naudojimo paskirtį susijusios su perkamu Pirkimo objektu.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas.

AB „Klaipėdos energija“ ir AB „Klaipėdos vanduo“ atlieka buitinių karšto ir šalto vandens apskaitos prietaisų keitimą/įrengimą daugiabučių namų gyvenamose/negyvenamose patalpose. Perkami viensraučiai sausos eigos DN 15 mm buitiniai karšto ir šalto vandens apskaitos prietaisai su nuotoliniu duomenų nuskaitymu.

- PIRKIMO OBJEKTAS

| Pirkimo objekto pavadinimas |  |  | Buitiniai karšto ir šalto vandens apskaitos prietaisai su nuotoliniu duomenų nuskaitymu (toliau - Apskaitos prietaisai) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perkamas Preliminarus kiekis |  |  | Preliminariai 22000 vnt.: - karšto vandens skaitikliai DN15 – 9500 vnt. (preliminariai 5250 vnt.- 110 mm ilgio, 4250 vnt.- 80 mm ilgio). - Šalto vandens skaitikliai DN15 – 12500 vnt. (preliminariai 5950 vnt. -110 mm ilgio, 6550 vnt.- 80 mm ilgio). Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso numatyto Apskaitos prietaisų kiekio. |  |  |  |
| Prekių pristatymo terminas |  |  | 30 d. d. nuo užsakymo pateikimo |  |  |  |
| Eil. Nr. | Savybė | Reikalaujami techniniai parametrai ar kita informacija |  |  | Tiekėjas siūlo [Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi)] |
|  | Perkamas objektas |  |  |  |  |
|  | Matuojama terpė | Geriamasis vanduo |  |  | Užpildyti ir nurodyti kokiuose pateikiamuose dokumentuose įrodomas atitikimas |
|  | Temperatūros srities vertė | - Karšto vandens apskaitos prietaisai turi būti suprojektuoti veikti abiejų intervalų sąlygomis nuo 0,1 °C iki mažiausiai 30 °C ir nuo 30 °C iki mažiausiai 90 °C (temperatūros klasė T90). - Šalto vandens apskaitos prietaisai turi būti suprojektuoti veikti intervalų sąlygomis nuo 0,1 °C iki mažiausiai 30 °C |  |  | Užpildyti ir nurodyti kokiuose pateikiamuose dokumentuose įrodomas atitikimas |
|  | Srauto srities vertė | Apskaitos prietaiso srauto srities vertės: Nuolatinis srautas Q3 =2,5 m3/val., Nominalus srautas Qn=1,5 m3/val., Matavimo diapazonas R (Q3/Q1): H↑ ≥100 (horizontalioje padėtyje su rodmenų ekranu viršuje), H→ ;V↓; V↑≥63 (horizontalioje padėtyje su rodmenų ekranu pasuktu į šoną; vertikalioje padėtyje kai srautas teka iš viršaus į apačią; vertikalioje padėtyje kai srautas teka iš apačios į viršų); |  |  | Užpildyti ir nurodyti kokiuose pateikiamuose dokumentuose įrodomas atitikimas |
|  | Rodmenų vaizdavimas | Apskaitos prietaise rodmenų atvaizdavimas elektroninis |  |  | Užpildyti ir nurodyti kokiuose pateikiamuose dokumentuose įrodomas atitikimas |
|  | Apskaitos prietaisų atbulinio srauto vožtuvai. | Apskaitos prietaisai turi būti su įmontuotais arba papildomai montuojamais(antgalis su įmontuotu atbuliniu vožtuvu) atbulinio srauto vožtuvais. |  |  | Užpildyti ir nurodyti kokiuose pateikiamuose dokumentuose įrodomas atitikimas |
|  | Apskaitos prietaiso didžiausiais darbinis slėgis | ≥10 bar |  |  | Užpildyti ir nurodyti kokiuose pateikiamuose dokumentuose įrodomas atitikimas |
|  | Apskaitos prietaiso korpusas | Pagamintas iš žalvario, bronzos, nerūdijančio plieno arba lygiaverčio metalo, tinkamo geriamo vandens tiekimui |  |  | Užpildyti ir nurodyti kokiuose pateikiamuose dokumentuose įrodomas atitikimas |
|  | Apskaitos prietaiso Išoriniai matmenys | DN 15 mm vandens apskaitos prietaisų ilgiai - 80 mm ir 110 mm. Vandens apskaitos prietaisų aukštis - ≤ 80 mm, su išsikišančia už korpuso antena- - ≤ 95 mm, didžiausias plotis- ≤ 86 mm. |  |  | Užpildyti ir nurodyti kokiuose pateikiamuose dokumentuose įrodomas atitikimas |
|  | Apskaitos prietaiso komplektacija | Apskaitos prietaisuose turi būti įrengtas modulis(-iai), skirtas LoRaWAN ir WMbus duomenų nuskaitymo sistemai. Modulis turi būti integruotas į skaičiavimo mechanizmą. Apskaitos prietaisai turi turėti integruotą bateriją, kurios tarnavimo laikas ne trumpesnis nei 7 (septyni) metai skaitikliui duomenis perduodant nepalankiausiu režimu (naudojant daugiausiai energijos radijo ryšio palaikymui). Apskaitos prietaisų duomenys turi būti perduodami ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per parą. Apskaitos prietaisų vidinis laikrodis turi būti nustatytas Lietuvos laikui. Vidinis laikrodis gali būti nenustatytas Lietuvos laikui, jei: - gamintojo programinė įranga su kuria nuskaitomi WMbus duomenys, pažymi duomens gavimo laiką ir/ arba Lietuvos laiku, - jei gamykloje pagal nutylėjimą yra nustatomas WMbus duomenų siuntimo intervalas Lietuvos laiku nuo 8-10 iki 18-20 valandos. Tiekėjas turi turėti savo ar kito gamintojo programinę įrangą (veikiančią Windows arba Android aplinkoje) su kuria būtų galima nuskaityti WMBus režime veikiančius skaitiklius nuotoliniu (walk-by, drive-by) būdu naudojant nešiojamą kompiuterį ar kitą nešiojamą įrenginį, iš kuriuo nuskaityti duomenis perkeliami į Windows aplinką. Programinė įranga turi iškoduoti Apskaitos prietaiso siunčiamą telegramą ir atvaizduoti matuojamus duomenis lentelės pavidalu (skaitiklio Nr., skaitiklio rodmuo m3, terpės temperatūra, duomens laikas ir pan). Gautus duomenis turi būti galima eksportuoti Excel ar .csv formatu. Apskaitos prietaiso duomenų perdavimo protokolai sertifikuoti duomenų perdavimui LoRaWAN ir WMbus. Tinklo dažnių ruožas 868 MHz palaikantis OTAA. Apskaitos prietaisais prisijungimo prie LoRaWAN tinklo prisijungimo komandą (join, re-join) turi siųsti ne mažiau kaip 3 kartus. Skaitiklio aktyvavimas – apšviečiant IR diodus ar/ir NFC ir pratekėjus gamintojo nustatytam vandens kiekiui ar kitas lygiavertis sprendimas. Kartu su skaitikliu turi būti patiektos dvi tarpinės, skirtos skaitiklio jungtims su vamzdynu užsandarinti. |  |  |  |
|  | Apsauga nuo išorinio poveikio, veikimo aplinka | Apskaitos prietaisuose turi būti numatyta apsauga nuo išorinio mechaninio ar magnetinio poveikio, trikdančio skaitiklio veikimą ar keičiančio skaitiklio duomenis. - Elektromagnetinis atsparumas: Apskaitos prietaisai turi būti apsaugoti nuo elektromagnetinio trikdžių poveikio. Paveiktas elektromagnetinių trikdžių, Apskaitos prietaisas turi veikti didžiausios leistinos paklaidos ribose ir išsaugoti visas matavimo funkcijas. Atsparumas išoriniam mechaniniam poveikiui: Apskaitos prietaisas turi būti apsaugotas nuo galimybės keisti, daryti įtaką rodmenims, naudojant bet kokį išorinį mechaninį poveikį. Apskaitos prietaiso konstrukcijoje turi būti numatytos priemonės, akivaizdžiai parodančios išorinio mechaninio suspaudimo panaudojimą. Turi likti aiškios nepašalinamos žymės. |  |  |  |
|  |  | Apskaitos prietaiso apsaugos klasė ne žemesnė nei IP66. |  |  | Užpildyti ir nurodyti kokiuose pateikiamuose dokumentuose įrodomas atitikimas |
|  |  | Veikimo aplinkos temperatūros diapazonas- nuo nedidesnės nei +5°C iki nemažesnės nei +55°C. |  |  | Užpildyti ir nurodyti kokiuose pateikiamuose dokumentuose įrodomas atitikimas |
|  | Ženklinimas | Ant vandens apskaitos prietaiso skaičiavimo mechanizmo informacinės plokštelės įskaitomai ir neištrinamais rašmenimis turi būti pateikta ši informacija: a) gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas; b) EB tipo tyrimo sertifikato numeris; c) matavimo vienetai, Q3, R klasė, temperatūros klasė, maksimalus leistinas slėgis; d) gamybos metai ir serijos numeris; e) „CE“ ženklas; f) papildomas metrologijos ženklas; g) serijos numeris turi būti užrašytas ir brūkšniniu kodu. Kodo formatas 3/9. Tiekėjas teikdamas kitaip žymimus apskaitos prietaisus (pavyzdžiui QR kodu), turi neatlygintinai pateikti rankinį skaitytuvą, kuris sugebėtų nuskaityti kodą (tiek nuo dėžutės, tiek nuo apskaitos prietaiso), prietaisas turi veikti Windows aplinkoje. Viena arba dvi rodyklės, rodančios tekėjimo kryptį, turi būti atvaizduotos ant Apskaitos prietaiso korpuso. |  |  |  |
|  | Rodmenų nuskaitymas | Apskaitos prietaiso skaičiavimo mechanizmas turi būti pasukamas tokiu kampu, kad jo parodymus būtų galima nuskaityti iš visų keturių pusių. |  |  |  |
|  | Rėžimų stebėsena, atvaizdavimas, perdavimas | Apskaitos prietaisai turi registruoti, perduoti nuotoliniu būdu, atvaizduoti programinėje įrangoje mažiausiai šiuos duomenis : - pratekėjusio vandens kiekis - suminis pratekėjusio priešinga kryptimi vandens kiekis aliarmai: - vandens nuotėkis- nuolatinis srautas, tekantis ilgą laiką - atvirkščias sumontavimas- srautas sumontavus prietaisą teka priešinga (neigiama) kryptimi - staigus srauto padidėjimas – didelis trumpalaikis vartojimas - srauto perviršis- srautas, viršijantis prietaiso matavimo ribas - atbulas srautas – yra srautas, tekantis priešinga kryptimi - mažas baterijos lygis. |  |  | Užpildyti ir nurodyti kokiuose pateikiamuose dokumentuose įrodomas atitikimas |
|  |  | Prietaiso ekrane turi būti radijo perdavimo būklės indikatorius (ženklelis), parodantis jog prietaisas yra prisijungęs prie LoRaWAN tinklo. |  |  | Užpildyti ir nurodyti kokiuose pateikiamuose dokumentuose įrodomas atitikimas |
|  | Konstrukcija | Apskaitos prietaiso (80 mm ilgio) konstrukcija turi būti tokia, kad jo sudedamosios dalys netrukdytu pilnai užsukti montažines veržles. |  |  |  |
|  | Metrologiniai reikalavimai | Apskaitos prietaisai turi turėti galiojančius einamųjų metų pirminės (Atitikties įvertinimas) metrologinės patikros žymenis. Tiekėjas privalo pristatyti Apskaitos prietaisus su ne mažiau kaip 6 metus galiojančia metrologine patikra, patikros terminą skaičiuojant nuo Apskaitos prietaisų pateikimo dienos. |  |  |  |
|  | Dokumentacija | Su Pasiūlymu turi būti pateikta: - Apskaitos prietaiso gamintojo patvirtintas dokumentas „Matavimo priemonės EB tipo tyrimo sertifikatas“, kuris turi būti pateiktas pilna apimtimi, arba ES atitikties deklaracijos ir siūlomų skaitiklių aprašymai su visa reikalinga informacija. Pateikti nepilni dokumentai (dokumentų ištraukos) nebus vertinami. „Matavimo priemonės EB tipo tyrimo sertifikate“ turi būti nurodyta siūlomų tiekti Prekių markės, jų matmenys, srauto dydžiai, konstrukcija, metrologinė klasė, o jei nėra aiškiai pažymėti siūlomų tiekti Prekių duomenys - turi būti papildomai pateikta gamintojo išduota atitikties deklaracija, įrodanti, kad „Matavimo priemonės EB tipo tyrimo sertifikatas“ apima siūlomas tiekti Prekes. Apskaitos prietaiso gamintojo parengtas modelio aprašymas arba jo išduota pažyma, jei nurodyti reikalavimai nenurodyti „Matavimo priemonės EB tipo tyrimo sertifikate“. |  |  |  |
|  | Garantija Prekėms | Garantiniu laikotarpiu vandens apskaitos prietaisų metrologinės charakteristikos turi būti išlaikomos be vandens apskaitos prietaiso reguliavimo |  |  |  |
|  |  | Apskaitos prietaisams turi būti suteikiamas ne mažesnis kaip 6 metų garantinis laikotarpis. |  | Užpildyti ir nurodyti kokiuose pateikiamuose dokumentuose įrodomas atitikimas |  |
|  | Trūkumų šalinimas | Prekių perdavimo - priėmimo ar garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimt) darbo dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas ar pakeistas naujomis Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos. |  |  |  |
|  | Pakavimas | Apskaitos pritaisai turi būti supakuoti į kartonines dėžutes, kartu su apskaitos prietaisų pasais. Ant kartoninės dėžutės viršaus turi būti užrašyta ši informacija: skaitiklio gamyklinis numeris (skaitiklio numeris turi būti užrašytas ir brūkšniniu kodu, kodo formatas 3/9), skaitiklio tipas, skersmuo, montažinis ilgis, matuojamo vandens temperatūra. Tiekėjas teikdamas kitaip žymimus apskaitos prietaisus (pavyzdžiui QR kodu), turi neatlygintinai pateikti rankinį skaitytuvą, kuris sugebėtų nuskaityti kodą (tiek nuo dėžutės, tiek nuo apskaitos prietaiso), prietaisas turi veikti Windows aplinkoje |  |  |  |
| 3.20. | Užsakymas | Prekės bus perkamos pagal atskirais Užsakymais, kuriuose nurodomas užsakomas dalinis kiekis. |  |  |  |
| 3.21. | Prekių pristatymo vieta | Ryšininkų g. 11, Klaipėda |  |  |  |
| 3.22. | Kokybė | Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas. |  |  |  |
|  | Žalieji reikalavimai prekėms |  |  |  |  |
|  | Nustatomi žalieji reikalavimai prekėms | Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu, „Dėl Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2022 metų gruodžio 13 d. Nr. D1-401 redakcija , patvirtinto aprašo (toliau – Aprašo) 4.4.4.4. p. perkantysis subjektas nustato reikalavimą, kad perkamai prekei būtų suteikta ne trumpesnė kaip 6 metų garantija. Prekė virtusi atliekamos, tinka paruošti pakartotinai naudoti ir perdirbti. |  |  |  |
|  | Žaliuosius reikalavimus pagrindžiantys dokumentai | Kartu su pasiūlymu pateikiama: Gamintojo ir (ar) importuotojo, rašytinis patvirtinimas ar kitas lygiavertis dokumentas. |  |  |  |
|  | Reikalavimai antrinei pakuotei | Antrinė pakuotė turi būti perdirbama (homogeniška). |  |  |  |
|  | Kiti reikalavimai |  |  |  |  |
| 5.1. | Prekės yra naujos, nenaudotos ir be defektų. Nekokybiškos ar Užsakymo neatitinkančios Prekės turi būti pakeistos nuo Pirkėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. |  |  |  |  |
| 5.2. | Vandens apskaitos prietaisus pateikti supakuotus į kartonines dėžes ne daugiau kaip po 25 vnt. kiekvienoje dėžėje. Ant dėžės viršaus turi būti užrašyta informacija: skaitiklio tipas, skersmuo, montažinis ilgis, matuojamo vandens temperatūra. |  |  |  |  |
| 5.3. | Tiekiamų vandens apskaitos prietaisų konstrukcija, išoriniai matmenys, forma turi pilnai atitikti pateiktiems skaitiklių aprašymams per visą sutarties vykdymo laikotarpį. |  |  |  |  |
| 5.4. | Pateikiamomis prekėmis tiekėjas turi pateikti ir tų prekių komunikacijos duomenis. Komunikacijos duomenys pateikiami elektroninėmis ryšio priemonėmis Excel lentelėje (1 priedas). Kartu su pateikiamomis prekėmis tiekėjas turi pateikti ir tų prekių komunikacijos modulių raktų kodus. Raktų kodai pateikiami elektroninėmis ryšio priemonėmis Excel lentelėje (2 priedas) |  |  |  |  |
| 5.5. | Kartu su pateikiamomis prekėmis Tiekėjas turi pateikti siunčiamų duomenų (payload) apdorojimo skriptą (funkciją) javascript formatu, kuris dekoduotų siunčiamus duomenis. Skriptas turi apdoroti visus įmanomus atvejus, kokius prietaisas siunčia (galimas skripto pavyzdys pateiktas 3 priede). |  |  |  |  |
|  | Priedai |  |  |  |  |
|  | 1 priedas KLE_KLV Komunikacijos duomenų pateikimo forma |  |  |  |  |
|  | 2 priedas KLE_KLV Komunikacijos raktų kodų pateikimo forma |  |  |  |  |
|  | 3 priedas KLE_KLV Javascript skripto pavyzdys |  |  |  |  |

Jeigu techninėje specifikacijoje yra nurodytas konkretus perkamos prekės tipas, modelis, ženklas, taikomas standartas ar kita konkreti apibūdinanti informacija, Pirkėjui yra priimtina lygiavertė prekė, atitinkanti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės parametrus ar taikomus standartus.

Šiame dokumente vartojami terminai „turi būti“, „turi turėti“, „turi leisti“, „turi būti galimybė“, „turi būti sukurtas (-a)“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą ar suteikti atitinkamas paslaugas. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku (bus, leis, apims ir t.t.) nurodo siekiamą įgyvendinti būseną ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą.