TECHNINĖ SPECIFIKACIJA VIENKARTINĖMS PRIEMONĖMS VIDEO REKTOSKOPO SISTEMAI SKIRTŲ PROKTOLOGINĖMS OPERACIJOMS ĮSIGYTI

Paraiška atlikti viešąjį pirkimą: 2025-04-01, Nr. VPP-2314.

Posėdžio protokolas 2025-09-23 Nr. 35. Viešojo pirkimo komisija Nr. 5.

1.-2. Vienkartinės priemonės proktologinėms operacijoms:

| Pirkimo dalies Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės | Orientacinis poreikis (kompl.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vienkartinių priemonių komplektas fistulių ir pilonidinių cistų operacijoms | Vienkartinių priemonių, skirtų fistulių ir pilonidinių cistų operacijoms lazeriu, komplektą sudaro: šviesolaidinis fistulių ir pilonidinių cistų zondas | 100 kompl. |
| 1.1. | Šviesolaidinis fistulių ir pilonidinių cistų zondas | 1. Vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu); 2. Sterilus (simbolis ant pakuotės), supakuotas ne mažiau kaip dviejų lygių pakuotėje; 3. Techniškai suderinamas su ligoninėje naudojamu gamintojo „G.N.S neoLaser“ diodiniu lazeriu „neoV 1470“; 4. Ilgis ne trumpesnis nei 2,5 metro; 5. Šviesolaidžių antgalio diametras: ≤ 1,8 mm; 6. Šviesolaidžių šerdies diametras: ≤ 600 µm; 7. Energijos emisija radialinė ir cilindrinė 3-4 mm atkarpoje; 8. Žymimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją); 9. nurodyta pakuotės atidarymo vieta; 10.ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas. |  |
| 2. | Vienkartinių priemonių komplektas hemorojaus operacijoms | Vienkartinių priemonių, skirtų hemorojaus operacijoms lazeriu, komplektą sudaro: šviesolaidinis zondas 600 µm hemorojaus operacijai, proktologinis pravedėjas ir vienkartinis anoskopas. Pasirenkant šviesolaidinį 700 µm hemorojaus zondą komplektuojamas tik su anoskopu, o proktologinis pravedėjas nekomplektuojamas. | 400 kompl. |
| 2.1. | Šviesolaidinis zondas hemorojaus operacijai | - Vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu); - Sterilus (simbolis ant pakuotės), supakuotas ne mažiau kaip dviejų lygių pakuotėje; - Techniškai suderinamas su ligoninėje naudojamu gamintojo „G.N.S neoLaser“ diodiniu lazeriu „neoV 1470“; - Šviesolaidžio šerdies diametras (600 µm arba 700 µm) pasirenkamas užsakymo metu; - Ilgis ne trumpesnis nei 2,5 metro; - Šviesolaidžio antgalis kūgio formos; - Šviesolaidžio antgalio skersmuo 1,8±0,02 mm; - Energijos emisija radialinė ir cilindrinė 3-4 mm atkarpoje su spinduliavimu į priekį; - Žymimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją); - Nurodyta pakuotės atidarymo vieta; - Ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas. |  |
| 2.2. | Proktologinis pravedėjas | - Vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu), 14 G dydžio; - Supakuotas sterilioje pakuotėje (simbolis ant pakuotės); - Pravedėjo ilgis 6 ± 0,1 cm su ilgio atžymomis kas 1 cm; - Žymimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją); - Nurodyta pakuotės atidarymo vieta; - Ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas. |  |
| 2.3. | Anoskopas | - Vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu); - Supakuotas sterilioje pakuotėje (simbolis ant pakuotės); - Anoskopo ilgis 90 ± 5 mm; - Žymimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją); - Nurodyta pakuotės atidarymo vieta. - Ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas. |  |
| *vienkartinių priemonių privalomas suderinamumas su gamintoju ir šiuo metu turimu operacinėje aparatu |  |  |  |

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

_______________________________