Gauti tiekėjų paklausimai. Teikiame atsakymus.

1 pirkimo objekto dalis -  ENDOSKOPINĖ SISTEMA

1 klausimas.

Techninės specifikacijos punkte Nr. 1.4. dėl vaizdų išsaugojimo.

Skelbia: „USB laikmenoje ir vidinėje saugykloje (DICOM formatu)“

Prašome praplėsti reikalavimo ribas ir koreguoti šį reikalavimą: „USB laikmenoje arba

vidinėje saugykloje (DICOM arba JPG formatu)“.

Atsakymas.

Nesutinkame, Jūsų siūlomas pakeitimas nepraplečia reikalavimo, o jį apriboja. DOCOM ir JPG nelygiaverčiai formatai.

2 klausimas.

Techninės specifikacijos punkte Nr. 1.5. Integruota darbo stotis.

Skelbia: „Vaizdo duomenų saugojimui ≥500 Gb, pacientų duomenų įrašams, ataskaitų

kūrimui.“

Prašome praplėsti reikalavimo ribas ir koreguoti šį reikalavimą: „Vaizdo duomenų

saugojimui ≥500 Gb, pacientų duomenų įrašams, ataskaitų kūrimui arba ne mažiau 100.000 vaizdo

įrašų jei naudojama išorinė atmintis“.

Atsakymas.

Prašymas netenkinamas, įrašų dydis gali būti skirtingas, Jūsų siūlomas pakeitimas nepalyginamas.

3 klausimas.

Techninės specifikacijos punkte Nr. 1.5. Integruota darbo stotis.

Skelbia: „Integruota darbo stotis“.

Prašome praplėsti reikalavimo ribas ir koreguoti šį reikalavimą: „Integruota arba išorinė

darbo stotis“.

Atsakymas.

Netenkinamas, siūlomas pakeitimas nelygiavertis.

4 klausimas.

Techninės specifikacijos punkte Nr. 4.3. Endoskopinis siurblys ir irigacinė pompa.

Skelbia:

2. Irigacijos slėgis ≥ 690 mm Hg

Prašome praplėsti reikalavimo ribas ir koreguoti šiuos reikalavimus:

2. Irigacijos slėgis ≥ 690 mm Hg arba pompos variklio apsisukimų skaičius ≥ 500 aps/min.

Atsakymas.

Netenkinamas, svarbu, kad būtų užtikrintas parametras ≥ 690 mm Hg irigacijos slėgis.

Pagarbiai,