| Eil. Nr. | Parametras*** | Reikalaujama reikšmė parametrai nurodomi intervalais arba su prierašu “ne mažiau kaip” / “ne daugiau kaip”, nenaudojami konkretaus gaminio pavadinimai, jei nurodoma konkreti funkcija ar standartas, rašoma „arba lygiavertis“ | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Bioinertinės klasės ultra didelio efektyvumo skysčių (UHPLC) chromatografas prie masių spektrometrinės įrangos |  |  |  |
|  | Skysčių chromatografas prie masių spektrometrinės įrangos | Privalomas, pilnai Bioinertinis (angl. bioinert), skirtas biologinių junginių analizėms. Su lietimui jautriu valdymo ekranu, iš kurio galima valdyti visus jo modulius. Siūlomas chromatografas su visais jo moduliais privalo būti suderintas ir dirbti kartu su turimu Shimadzu LCMS-9030 masių spektrometrijos skrydžio laiko detektoriumi ir būti pilnai valdomas iš jo turimos programinės įrangos LabSolutions LCMS. |  |
|  | Bioinertiškumas | Chromatografas privalo būti pilnai bioinertinės klasės (angl. Bioinert), t.y. visi su mobilia faze ar mėginiu besiliečiantys mazgai privalo neturėti jokio tipo plieno, netinka modifikuotų plieninių paviršių bio-suderinama (angl. biocoampatible) įrangos klasės. |  |
|  | Bioinertinis eliuentų modulis | Bioinertinės klasės. Privaloma galimybė formuojant gradientą maišyti maksimaliai ne mažiau nei 4 tirpiklius vienu metu. Siurblio galvos privalo būti pagamintos iš titano arba analoginės bioinertinės medžiagos. Modulis turi būti atsparus korozijai, ir neturėti plieno elementų susiliečiančių su mobiliomis fazėmis, kurios galėtų išskirti metalų jonus. |  |
|  | Gradiento formavimas | Nuo 0 % iki 100 %, diskretiškumas ne didesnis nei 0,1%. |  |
|  | Gradiento maišyklė | Privaloma, bioinertinė, palaikanti 15 000 psi slėgį. Tūris ne daugiau nei 50 µl. |  |
|  | Eliuentų nudujinimas | Privaloma nudujinimo sistema kiekvienam eliuento kanalui. |  |
|  | Stūmoklių apiplovimas | Privalomas, integruotas, automatinis. |  |
|  | Eliuentų spūdumo kontrolė | Privaloma, pagal naudojamą eliuentą. |  |
|  | Maksimalus darbinis srauto intervalas | Ne siauresnis nei nuo 0,001 ml/min iki 8 ml/min. Diskretiškumas ne didesnis nei 0,001 ml/min. |  |
|  | Srauto preciziškumas | Vertė ne daugiau nei 0,07 % RSD |  |
|  | Palaikomas maksimalus darbinis slėgis | Ne mažiau nei iki 15 000 psi esant srautui iki ne mažiau nei 2 ml/min. |  |
|  | Mobilios fazės kiekio stebėjimo funkcija | Privaloma mobilių fazių kiekio stebėjimo funkcija, kai ne mažiau kaip 4 buteliuose, realiame laike, fiziškai matuojamas faktinis mobilios fazės kiekis. Sistema privalo automatiškai įvertinti realų mobilios fazės kiekį ir įspėti operatorių, jei reikalingos pagal naudojamą metodą mobilios fazės neužteks paruoštai analizių sekai, ar kai jos lygis nukrenta žemiau nustatytos ribos. |  |
|  | Bioinertinis automatinis mėginių įvedimo įrenginys (autoinjektorius) | Privalomas, palaikantis slėgį iki 15 000 psi. Bioinertinės klasės. Injekcijos tūrio intervalas ne siauresnis nei nuo 0,1 µl iki 50 µl. |  |
|  | Injekcijos preciziškumas | Injekcijos tūrio santykinė standartinė paklaida (RSD) ne didesnė nei 0,15 % injektuojant ≥ 5 µl. |  |
|  | Mėginio pernaša | Bandinio pernešimas kitai injekcijai ne didesnis nei 0,0004 %. |  |
|  | Bandinių talpa | Ne mažiau nei 150 pozicijų standartiniams 1,5-2ml talpos chromatografiniams buteliukams. Privaloma galimybė naudoti 4-6 ml talpas. Sistema taip pat privalo naudoti MTP/DWP plokšteles bei Eppendorf tipo 1,5 ml plastikinius mėgintuvėlius. Sistema turi gebėti naudoti ne mažiau nei trijų skirtingų talpų formatus vieno metodo ir vienos sekos metu. |  |
|  | Bandinio temperatūros palaikymas | Intervale ne siauresniame nei nuo 4 °C iki 45 °C, esant standartinei aplinkos temperatūrai ≥ 20°C. |  |
|  | Automatinio mėginių įvedimo įrenginio mėginio paruošimo funkcija ir mėginių injektavimo galimybės | Privalomos šios mėginio paruošimo funkcijos: mėginio praskiedimo (angl. „dilution“), vidinio standarto/derivanto pridėjimo ir sumaišymo, „sumuštinio- tipo“ nuoseklių skysčio porcijų (angl. „co-injection“) injekcijos, persiklojančio tipo daugybinė (angl. „stacked“) injekcija vienos chromatografinės analizės metu, arba lygiavertės |  |
|  | Įvedimo įrenginio adatos praplovimo ir pernašos apsaugos funkcijos | Autoinjektorius turi turėti programuojamą funkciją naudoti ne mažiau nei 3 skirtingus praplovimo tirpalus adatos vidaus ir išorės apiplovimui. |  |
|  | Suderinamumas su biologiniais mėginiais | Automatinis mėginių įvedimo įrenginys (autoinjektorius) turi būti bioinertinės klasės ir neturėti plieninių paviršių kontaktuojančių su mobilia faze ar mėginiais. |  |
|  | Kolonų termostatas | Privalomas. Priverstinės oro cirkuliacijos tipo. Palaikomos temperatūros intervalas ne siauresnis nei nuo 10 °C žemiau kambario temperatūros iki 100 °C. Privalo gebėti talpinti ne mažiau nei 6 kolonėles iki 250 mm ilgio. |  |
|  | Palaikomos temperatūros tikslumas (preciziškumas) | Reikšmė ne didesnė nei ± 0,5 °C |  |
|  | Automatinis kolonų perjungimas | Privalomas integruotas bioinertinės klasės (PEEK dengti paviršiai arba analogiški) vožtuvų sprendimas leidžiantis automatiškai, programuojamai pasirinkti iš ne mažiau nei 6 kolonėlių. Privalomas suderintų bioinertinių vamzdelių rinkinys kolonų pajungimui. Palaikomas slėgis nemažiau nei 15 000 psi. |  |
|  | UV/VIS spindulių diodų matricos detektorius su nuolatine spektro registravimo funkcija | Privaloma diodų matricos gardelė sudaryta iš ne mažiau nei 1024 diodų |  |
|  | Bangos ilgių intervalas | Nuo 190 nm iki 800 nm |  |
|  | Bangos ilgio tikslumas | Ne daugiau kaip ±1 nm |  |
|  | Maksimalus triukšmas | Ne didesnis kaip 5x10-6 AU |  |
|  | Bazinės linijos dreifas | Ne didesnis kaip 0,8x10-3 AU/val. |  |
|  | Detektoriaus tiesinis intervalas | Ne mažiau kaip iki 2,5 AU |  |
|  | Šaltinių darbo laikas | Ne mažiau nei 2000 val. visiems naudojamiems šviesos šaltiniams (lempoms). |  |
|  | Detektoriaus kiuvetė | UHPLC inertinė matavimo kiuvetė. Kiuvetės tūris ne daugiau nei 3 µl. Palaikomas slėgis ne mažiau nei iki 1000 psi. |  |
|  | Maksimalus duomenų registravimo dažnis | Ne mažesnis nei 100 Hz |  |
|  | Kiuvetės temperatūrinis intervalas | Palaikomas, keičiamas. Parenkama temperatūra iki ne mažiau kaip 50 °C |  |
|  | Bendros chromatografinės sistemos funkcionalumas | - Sistema privalo turėti funkcionalumą, kai vienoje sekoje galima dirbti su dviem ar daugiau metodų, kurie turi skirtingas mobilias fazes, skirtingas kolonėles, ir skirtingus detektorius. Tarp metodų seka automatiškai užpildo linijas nauja mobilia faze, iš linijos pilnai pašalina prieš tai buvusią, perjungia tinkamą koloną, ją kondicionuoja ir paleidžia analizes. - Automatinis kolonų termostate esančių kolonų perjungimo funkcionalumas, leidžiantis sistemai savarankiškai keisti analizei naudojamą kolonėlę iš ne mažiau nei šešių galimų. Funkcija valdoma iš programinės įrangos. |  |
|  | Priedai | Privalomi |  |
|  | Chromatografinės priemonės | Pradinis užsukamų plastikinių chromatografinių 1,5-2 ml buteliukų rinkinys. Ne mažiau nei 1000 vnt. buteliukų ir 1500 vnt. užsukamų kamštelių. |  |
|  | Chromatografinė kolonėlė | Privaloma, inertinio tipo, ilgis ne mažiau nei 10 cm ilgio, C18 tipo sorbentas. |  |
|  | Bendri reikalavimai | Privalomi |  |
|  | Suderinamumas | Skysčių chromatografas ir visi jo moduliai turi būti suderinami ir tiesiogiai valdomi turimos Shimadzu LCMS-9030 skrydžio laiko masių spektrometrijos detektoriaus programinės įrangos LabSolutions LCMS. |  |
|  | Komplektacija | Privalomi visi komunikacijos kabeliai ir elementai sujungimui moduliams tarpusavyje ir su esama programinės įrangos instaliacija. Privalomi bioinertiniai vamzdeliai ir susiję elementai modulius sujungti tarpusavyje ir su esama LCMS-9030 sistema. |  |
|  | Garantija įrangai | Ne mažiau nei 24 mėn. Privalo būti įskaičiuotas ir vykdomas 12 mėn. sistemos prevencinis aptarnavimas pagal gamintojo numatytas procedūras ir intervalus. Įtraukiant keičiamas dalis, darbus ir kelionės kaštus. |  |
|  | Instaliacija | Įrangos instaliaciją atlieka gamintojo apmokytas tiekėjo inžinierius (kartu su konkurso dokumentais pateikiamas galiojantis apmokymų sertifikatas). Po instaliacijos pateikiama gamintojo paruošta ir užpildyta instaliacijos ataskaita. |  |

Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4.4. p. „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“.

Perkama Prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos, pakeičiamos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

Tiekėjas turi pateikti gamintojo ir (ar) tiekėjo techninius dokumentus, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinį patvirtinimą, ir (ar) tiekėjo deklaraciją (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginę produkto deklaraciją, ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašą ir dokumentus, įrodančius, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, kad prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos arba kitus lygiaverčius įrodymus.