2 priedas

ELEKTROMAGNETINIŲ TRIKDŽIŲ MATAVIMO IMTUVO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkėjas – Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba.

1.2. Pardavėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jų padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subteikėjus, darbuotojus ir kitus teisėtais pagrindais Prekių tiekimui pasitelktus asmenis.

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl pirkimo objekto.

1.4. Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

1.5. Priėmimo-perdavimo aktas arba Aktas – perdavimo–priėmimo aktas arba kitas lygiavertis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame nurodomos Pardavėjo Pirkėjui faktiškai perduotos Prekės ir (ar) atlikti darbai ar suteiktos paslaugos, susiję su Prekių parengimu tinkamai naudoti. Aktas pasirašomas tais atvejais, kai Pardavėjo patiektos Prekės turi būti sumontuotos ar kitokiu būdu paruoštos tinkamam jų naudojimui.

1.6. Važtaraštis – teisės aktų reikalavimus atitinkantis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame nurodomos Pardavėjo Pirkėjui faktiškai perduotos Prekės ir kurį Pardavėjas Sutartyje nustatyta tvarka perduoda Pirkėjui kartu su Prekėmis. Važtaraštis pasirašomas tuo atveju, jeigu Pardavėjo patiektos Prekės nereikalauja sumontavimo ar kitokių papildomų veiksmų atlikimo, siekiant tinkamai naudoti įsigytas Prekes. Važtaraščio funkciją gali atlikti Prekes pristačiusio kurjerio elektroninėje laikmenoje Pirkėjo atstovo pasirašomas dokumentas.

1.7. RD – radijo dažnis.

1.8. EMI imtuvas – Elektromagnetinių trikdžių (angl. ElectroMagnetic Interference) matavimo imtuvas.

1.9. PĮ – programinė įranga.

1.10 LNA – mažo triukšmo stiprintuvas (angl. Low Noise Amplifier).

1.11. APD – amplitudės tikimybės pasiskirstymas (angl. Amplitude Probability Distribution)

- PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS

  - Elektromagnetinių trikdžių matavimo imtuvas (EMI imtuvas), 1 vnt.

  - Pirkimo objektas nėra skaidomas į pirkimo objekto dalis.

2.3. Kiekiai/Apimtys: Perkamas Prekių kiekis yra konkretus.

2.4. Pardavėjas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Prekių įkainį ir (ar) kainą. Siūlomame įkainyje ir (ar) kainoje turi būti įskaičiuotos visos Pardavėjo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui.

2.5. Pardavėjas prisiima visą riziką dėl ne nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Pardavėjo išlaidos ir Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Pardavėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina).

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas:

    - Ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – RRT) vykdydama savo veiklą atlieka Lietuvos Respublikos, o taip pat ir Europos bendrijos rinkoje esančių įrenginių atitikties vertinimą direktyvų 2014/30/ES ir 2014/53/ES esminiams reikalavimams. Ši atitiktis patvirtinama atliekant bandymus pagal Europos sąjungos darniuosius standartus. Ryšių reguliavimo tarnybos elektromagnetinio suderinamumo skyriuje yra įsteigta laboratorija (EMS laboratorija), kurios veikla yra akredituota pagal LST EN ISO/IEC 17025:2018 standartą.

Šio viešojo pirkimo metu Tarnyba planuoja įsigyti EMI imtuvą, skirtą aparatūros ir įrenginių bei radijo ryšio įrenginių įvairių tipų spinduliuotei (pagrindinei, šalutinei, nepageidaujamai, suminei ir kt.) nustatyti bei spektro dedamųjų lygiui matuoti pagal ES standartų reikalavimus. Dauguma šių standartų, kuriems EMS laboratorija yra akredituota, reikalauja, kad bandymams ir matavimams būtų naudojami pilnai CISPR 16-1-1 standartą atitinkantys (Full compliance) matavimų imtuvai. Todėl perkamas matavimų imtuvas turi pilnai atitikti CISPR 16-1-1 standarto reikalavimus, turi būti kalibruotas laboratorijoje, akredituotoje pagal ISO/IEC 17025 standartą, kartu su imtuvu turi būti pateiktas kalibravimo liudijimas ar kitas atitiktį įrodantis lygiavertis dokumentas.

Taip pat imtuvas bus naudojamas kaip gamintojo Rohde & Schwarz pagamintos matavimų sistemos TS8997, kurią skyrius naudoja savo veikloje, sudedamoji dalis, todėl šis imtuvas turi būti pilnai suderinamas su kitais šio gamintojo prietaisais naudojamais šioje sistemoje bei išoriniais signalų generatoriais, turi būti galimybė matavimų imtuvą valdyti ta pačia PĮ kaip ir matavimų sistemą TS8997, t.y. Rohde & Schwarz sukurtomis valdymo programomis WMS32, EMC32, Elektra.

  - Pirkimo objekto aprašymas:

3.2.1. Prekės turi būti naujos, nenaudotos, kokybiškos ir turi visiškai atitikti Techninės specifikacijos priede Nr. 1 „Prekių atitikties lentelė“ nurodytus reikalavimus.

3.2.2. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3.2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3.2.4. Jeigu teisės aktuose numatyta, kad prekė turi atitikti tam tikro standarto reikalavimus, sąvoka „lygiavertis“ netaikoma.

3.2.5. Nurodytos Prekės (medžiagos, produktai, įranga), nekeičiant kainos, Pirkėjo sutikimu gali būti pakeistos kitomis, jeigu Prekės nebegaminamos ir Pardavėjas Pirkėjui pateikia tai pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, gamintojo raštą / patvirtinimą, kad Prekė nebegaminama). Pardavėjas taip pat privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius, jog naujos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytą techninę specifikaciją ir (ar) Pardavėjo pasiūlyme nurodytas techninių rodiklių reikšmes, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar geresnės kokybės. Toks Prekės (-ių) keitimas įforminamas raštu sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties.

3.2.6. Prekėms turi būti taikoma ne mažiau kaip 24 mėn. nemokama kokybės garantija. Garantinis laikotarpis prasideda nuo Prekių perdavimo–priėmimo momento. Garantija netaikoma tais atvejais, kai Prekė sugadinama netinkamai ją naudojant ar mechaniškai pažeistoms jos dalims. Taip pat garantija netaikoma skysčiams.

3.2.7. Pardavėjas garantuoja, kad Prekių garantiniu laikotarpiu gedimai, atsiradę dėl brokuotų medžiagų ar Prekių gamybos klaidų bus šalinami nemokamai arba pakeičiant nekokybiškas Prekes naujomis.

4. PREKIŲ PRISTATYMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA

4.1. Prekių pristatymo vieta: LR Ryšių reguliavimo tarnyba, Zarasų g. 38, LT-44140 Kaunas, Lietuva.

4.2. Prekių tiekimo terminas: 6 (šeši) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

- PREKIŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

5.1. Trūkumais bus laikomi neatitikimai šios TS priedo Nr. 1 lentelėje pateiktiems reikalavimams ir sąlygoms.

5.2. Pardavėjas privalo garantuoti, kad pateiktos Prekės yra naujos, nenaudotos ir be defektų. Nekokybiškos ar Užsakymo neatitinkančios Prekės turi būti pakeistos nuo Pirkėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos ne vėliau kaip per 30 darbo dienų

- SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

6.1. Kartu su pristatomomis Prekėmis pateikiama:

6.1.1. Prekių priėmimo - perdavimo aktas;

6.1.2. Vartotojo vadovas arba kita forma pateiktas darbo su EMI imtuvu aprašymas, spausdinta arba elektronine forma;

6.1.3. Akredituoto kalibravimo sertifikatas ir akreditaciją patvirtinančių dokumentų kopijos;

- PRIEDAI

  - Priedas Nr. 1. Prekių atitikties lentelė.

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1

PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ

- Tiekėjas pasiūlyme privalo nurodyti tikslų siūlomų Prekių gamintoją (gamintojo pavadinimą) ir tikslų modelį.

- Kartu su pasiūlymu pateikiami gamintojo ar jo įgalioto atstovo specifikacijos, techninės charakteristikos ir/ar nuorodos į internetinį tinklalapį, ir/ar kitokio pobūdžio dokumentai, kurie patvirtintų, kad siūloma Prekė atitinka šio pirkimo Techninėje specifikacijoje įvardintiems reikalavimams.

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Charakteristikos reikšmė, parametrai (tokie, kaip nurodyti arba geresni) |
| --- | --- | --- |
| I | II | III |
| Elektromagnetinių trikdžių matavimų imtuvas Paskirtis: atitikties vertinimo bandymams atlikti pagal darniuosius Europos Bendrijos standartus. Turi atitikti EN 55016-1-1 (CISPR 16-1-1) reikalavimus (full compliance). |  |  |
| 1. | Matavimų režimai | Turi veikti kaip: - EMI imtuvas; - spektro analizatorius |
| 2. | Dažnių sritis | nuo 1 Hz iki 44 GHz arba daugiau |
| 3. | Dažnio skyra | ≤ 0,01 Hz |
| 4. | Vidinio etaloninio (reference) dažnio pokytis per metus (aging per year) | Ne daugiau, kaip ±3×10-8 |
| 5. | Vidinio etaloninio (reference) dažnio temperatūrinis pokytis (0 OC – 50 OC) | Ne daugiau, kaip ±1×10-9 |
| 6. | Pasiekiamas vidinio etaloninio (reference) dažnio kalibravimo tikslumas | ±5 × 10–9 |
| 7. | Dažnio skiriamoji geba (marker resolution) spektro analizatoriaus režime | 1 Hz |
| 8. | Maksimalus kreivės (angl. trace) atvaizdavimo taškų skaičius |  |
| 8.1. | Spektro analizatoriaus režime | Ne mažiau, kaip 100 000 |
| 8.2. | EMI imtuvo režime | Ne mažiau, kaip 200 000 |
| 8.3. | EMI imtuvo skenavimo režime | Ne mažiau, kaip 10 000 000 |
| 8.4. | Kreivių skaičius | 6 arba daugiau |
| 9. | Vienos šoninės juostos fazinis triukšmas (angl. SSB phase noise) | Mažiausias: ≤ -156 dBc/Hz (kai dažnio postūmis nuo f0 yra ≥ 10 MHz); Didžiausias: ≤ - 90 dBc/Hz (kai dažnio postūmis nuo f0 =10 Hz); Vidutinis: < -136 dBc/Hz (kai dažnio postūmis nuo f0 =100 kHz). Kur f0 = 1000 MHz |
| 10. | Spektro analizė realiame laike | Matavimų juostos plotis – ne mažiau, kaip 970 MHz |
| 11. | Matavimų realiame laike spektrogramos atvaizdavimas | Turi būti galimybė naudoti CISPR detektorius |
| 12. | Amplitudės tikimybės pasiskirstymo (APD) matavimas |  |
| 12.1. | Amplitudės tikimybės pasiskirstymo (APD) matavimo funkcija | Turi būti daugiakanalio APD matavimo funkcija |
| 12.2. | APD analizės juostos plotis (-6 dB) | Nuo 1 Hz iki 1 MHz |
| 12.3. | Daugiakanalio APD kanalų skaičius | Ne mažiau, kaip 20 |
| 12.4. | Mažiausia amplitudės pasikartojimo tikimybė (angl. min. amplitude probability) | Ne daugiau, kaip 10-7 |
| 13. | RD signalų įėjimai |  |
| 13.1. | Įėjimų skaičius | 2 įėjimai |
| 13.2. | RD signalų įėjimų jungčių tipas / banginė varža | 1 jungtis – K tipo (2.92 mm) kištukas, arba kita tinkanti 44 GHz dažnio RD signalui su perėjimu į K (2.92 mm) jungtį / 50 Ω 2 jungtis – N-tipo lizdas / 50 Ω |
| 13.3. | Įtampos stovinčios bangos koeficientas ĮSBK (angl. VSWR) | Be įjungtų slopintuvų: < 2.0 (dažniuose iki 1 GHz); < 3.0 (dažniuose virš 1 GHz). Kai slopintuvas ≥ 10 dB: < 1.2 (dažniuose iki 1 GHz); < 2.0 (dažniuose iki 26.5 GHz); < 2.5 (dažniuose virš 26.5 GHz). |
| 13.4. | Maksimalus signalo lygis įėjime | Ne mažiau, kaip +30 dBm |
| 13.5. | Maksimalus signalo lygis įėjime, kai įėjimo slopintuvo slopinimas = 0 dB, priešstiprintuvis išjungtas, LNA išjungtas | Ne mažiau, kaip +20 dBm |
| 14. | Bendra lygio matavimo neapibrėžtis (kai preselekcijos filtrai išjungti, priešstiprintuvis ir LNA išjungti) | < ± 0.4 dB (kai dažnių sritis nuo 9 kHz iki 10 MHz); < ± 0.3 dB (kai dažnių sritis nuo 10 MHz iki 3 GHz); < ± 1 dB (kai dažnių sritis nuo 3 GHz iki 20 GHz); < ± 1.4 dB (kai dažnių sritis nuo 20 GHz iki 26 GHz); < ± 1.7 dB (kai dažnių sritis nuo 26 GHz iki 44 GHz) |
| 15. | Signalus išpjaunantys filtrai (angl. notch filters) |  |
| 15.1. | Išpjaunančių filtrų (notch filters) dažnių juostos | 2400 MHz - 2483 MHz; 5725 MHz - 5875 MHz |
| 15.2. | Išpjaunančių filtrų slopinimas (tipinis) | 20 dB |
| 16. | Signalų detektoriai |  |
| 16.1. | EMI imtuvo režime | max. peak, min. peak, RMS, average, quasi-peak, CISPR-average, RMS-average |
| 16.2. | Spektro analizatoriaus režime | max. peak, min. peak, auto peak, RMS, average, quasi-peak, CISPR-average, RMS-average |
| 17. | Jautris spektro analizatoriaus režime (įjungus žemo triukšmo stiprintuvą) | Dažnių ruože nuo 150 kHz iki 40 GHz: ≤ -160 dBm |
| 18. | Jautris EMI imtuvo režime (įjungus žemo triukšmo stiprintuvą) | 150 kHz < f < 30 MHz, BW=9 kHz: ≤ -14 dBμV; 30 MHz < f < 1 GHz, BW=120 kHz: ≤ -7 dBμV; 1 GHz < f < 18 GHz, BW=1 MHz: < 5 dBμV; 18 GHz < f < 40 GHz, BW=1 MHz: < 7 dBμV, Kur f – matuojamo signalo dažnis |
| 19. | Priešstiprintuvis (vidinis) | Dažnių sritis ne siauresnė, kaip nuo 1 kHz iki 8 GHz Stiprinimas - +20 dB (tipinis) |
| 20. | Vidinis mažo triukšmo stiprintuvas (LNA) | Vardinis stiprinimas - +30 dB (tipinis) Dažnių sritis ne siauresnė, kaip nuo 150 kHz iki 44 GHz |
| 21. | EMI filtrai (juostos pločiai (-6 dB)) | 1 Hz; 10 Hz; 100 Hz; 200 Hz; 1 kHz; 9 kHz; 10 kHz; 100 kHz; 120 kHz; 1 MHz; 10 MHz; 20 MHz; 30 MHz; 40 MHz; 50 MHz; 80 MHz |
| 22. | Analoginės moduliacijos analizės funkcija |  |
| 22.1. | Analoginės moduliacijos rūšys | -amplitudinė -dažninė -fazinė |
| 23. | Išorinio generatoriaus valdymo funkcija |  |
| 23.1. | Suderinama su generatoriais | SMP04; SMA100B; SMR50; SMJ100A; SMB100A; SMW200A |
| 24. | Vidinio osciliatoriaus išėjimo / tarpinio dažnio įėjimo (angl. LO/IF) jungtys išoriniams maišytuvams |  |
| 24.1. | Vidinio osciliatoriaus išėjimo dažnių sritis | 8 GHz to 17 GHz arba platesnė |
| 24.2. | Vidinio osciliatoriaus išėjimo signalo lygis | +15.5 dBm ± 3 dB |
| 24.3. | IF įėjimo dažnių sritis | Nuo 1310 MHz iki 1330 MHz |
| 24.4. | IF įėjimo signalo lygis | Ne mažiau, kaip -20 dBm (nominalus) |
| 25. | Trūkiųjų trikdžių (angl. clicks) matavimas pagal EN 55014-1 | Matavimas 4 kanaluose vienu metu (lygiagrečiai) Kanalų dažniai: 150 kHz; 500 kHz; 1,4 MHz; 30 MHz. |
| 26. | EMI imtuvo vaizduoklis | Vidinis, integruotas, daugiaspalvis, valdomas prisilietimais. |
| 27. | Priedai | - adapteris 19“ spintai (angl. 19" rack adapter); - priekines paneles apsauginis dangtis |
| 28. | Sąsajos išoriniams įrenginiams |  |
| 28.1. | Ethernet sąsaja LAN | Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 MB/s |
| 28.2. | GPIB sąsaja | IEC 625-2 (IEEE 488.2) |
| 29. | Maitinimas | 230 V AC, 50 Hz |
| 30. | Kalibravimas | Turi būti kalibruotas pagal ISO/IEC 17025 (EN ISO/IEC 17025) standartą akredituotoje laborato-rijoje. Kalibravimas turi būti atliktas pagal CISPR 16-1-1 (EN IEC 55016-1-1) standartą pilnai atitikčiai (angl. full compliance) įrodyti. |
| 31. | Garantija | Ne mažiau, kaip 24 mėn. |