TSD-1102, VPP-5823

Aktyvaus mikrobiologinio užterštumo matavimo įrenginio techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi parametrai ir siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis (taikymas) | Nešiojamas prietaisas skirtas bakterijų/virusų surinkimui iš oro/aerozolio, tiesiai ant terpės Petri lėkštelėse (angl. impaction method). Suderinamas su ISO 14644-1 reikalavimais. |  |
| 2. | Prietaiso konstrukcinis išpildymas | - Su integruotu ekranu; - Su mygtukais prietaiso reguliavimui; - Su HEPA filtru. - Komplektuojamas su trikoju, tinkančiu saugiai naudoti aparatą – 2 vnt. |  |
| 3. | Oro srautas | - Oro srautas prietaiso viduje palaikomas pastovus, 100 ltr/min. - Oro srauto greitis ≥ 19 m/s. |  |
| 4. | Išsiurbiamo oro tūris | - Galimybė pasirinkti iš anksto nustatytus ne mažiau kaip 5 skirtingus oro tūrius ribose nuo ≤ 50 ltr iki ≥ 1000 ltr; - Galimybė rankiniu būdu nustatyti išsiurbiamo oro tūrį ne siauresniame intervale kaip nuo 40 ltr iki 2000 ltr. - Surenkamo tūrio skaidymas į frakcijas sekvenciniame režime ne blogiau kaip ≤ 2 iki ≥ 50. |  |
| 5. | Darbo režimas | - Standartinis režimas - vienkartinis numatyto oro tūrio surinkimas. - Nuoseklus (sekvencinis) režimas – numatytas oro tūris surenkamas atskiromis dalimis per nustatytą laiko tarpą. - Sekvencinio režimo laiko tarpas ne mažiau kaip 23 val. 59 min. |  |
| 6. | Maitinimo šaltinis | 1. Integruotas įkraunamas akumuliatorius; 2. Darbo laikas, maitinant iš pilnai įkrauto akumuliatoriaus ≥ 4 h. 3. Kartu su prietaisu komplektuojamas įkroviklis. |  |
| 7. | Prietaiso išoriniai matmenys (ilgis x plotis x aukštis) | Ne didesni kaip (300 x 140 x 170) mm |  |
| 8. | Prietaiso svoris | Ne daugiau kaip 3 kg |  |
| 9. | Petri lėkštelės skersmuo | 90 mm. |  |
| 10. | Mėginio paėmimui naudojamo dangtelis | - Skylučių skaičius ≥ 300 - Skylutės skersmuo ≤ 0,6 mm. |  |
| 11. | Duomenų perdavimo jungtis | 1. USB 2. RS-232 |  |
| 12. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 13. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 12 mėnesių. Garantiniu laikotarpiu nemokamai atliekamas prietaiso remontas, įskaitant remontui reikalingas detales bei medžiagas, ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai prietaisas sugenda dėl vartotojo kaltės. |  |
| 14. | Kartu su prietaisu pateikiami dokumentai | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
| 15. | Prietaiso pristatymas į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, iškrovimas, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas | Prietaiso pristatymo į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, iškrovimo, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |

Papildomas reikalavimas:

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.