TSD-1049, VPP-5563 ir VPP-5565

Mobilių rentgeno apsauginių širmų ir rentgeno apsauginių individualių bešvinių komplektų 
techninė specifikacija

| Pirkimo dalies Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mobili rentgeno apsauginė širma (kiekis 2 vnt.) |  |  |
| 1.1. | Aprašymas | Mobili rentgeno apsauginė širma yra pastatoma ir reguliuojamo aukščio |  |
| 1.2. | Reikalavimai | - Skirta apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės; - Širmos paviršiai lengvai prižiūrimi, valomi. |  |
| 1.3. | Reikalavimai konstrukcijai ir dydžiui | - Mobili (pagrindas su ratukais); - ≥ 2 ratukai fiksuojami (su stabdžiu); - Su rankenomis transportavimui; - Sudaryta iš dviejų dalių: skaidrios dalies (švinuoto stiklo arba švinuoto akrilo) ir metalo (arba lygiavertės pagal reikalaujamą švino ekvivalentą ir lengvai prižiūrimos, valomos medžiagos). Apatinė dalis metalinė (arba iš lygiavertės pagal reikalaujamą švino ekvivalentą ir lengvai prižiūrimos, valomos medžiagos), viršutinė dalis – švinuotas stiklas arba švinuotas akrilas; - Širmos matmenys: - aukštis reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 115 cm (nuleidus) iki 188 cm ištraukus švinuotą stiklą arba akrilą; - skaidrios dalies plotis 70 cm ± 10 cm; - Atstumas tarp grindų ir skydo apačios ne didesnis kaip 10 cm; - Ratukai laisvai judantys; - Pridedamas papildomas ratukų komplektas arba suteikiama garantija ratukų nusidėvėjimo, pažeidimo atveju. |  |
| 1.4. | Švino ekvivalentai | - Viršutinės (skaidrios) dalies švino ekvivalentas ≥ 0,5 mm Pb; - Apatinės dalies švino ekvivalentas ≥ 1,0 mm Pb. |  |
| 1.5. | Švino ekvivalento identifikavimas | Švino ekvivalentas nurodytas ant apsaugos nuo rentgeno spinduliuotės priemonės |  |
| 1.6. | Pateikiama dokumentacija | Kartu pateikiama naudotojo instrukcija ir priežiūros rekomendacijos lietuvių kalba |  |
| 1.7. | Standartai | Apsaugos priemonė turi atitikti IEC 61331:2014 arba DIN EN 61331:2016 arba lygiaverčius standartus |  |
| 1.8. | Garantinis laikotarpis | ≥ 36 mėnesiai |  |
| 1.9. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 1.10. | Įrangos pristatymas ir sumontavimas (jeigu reikia) | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į sumontavimo vietą, sumontavimo (jeigu reikia), po sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 1.11. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 2. | Apsauginis sijono ir liemenės komplektas su atskira kaklo apsauga (kiekis 2 kompl.) |  |  |
| 2.1. | Paskirtis | Skirti apsaugai nuo jonizuojančios spinduliuotės |  |
| 2.2. | Apsauginė medžiaga | Kaklo apsauga, liemenė ir sijonas pagaminti iš bešvinės ekranuojančios medžiagos |  |
| 2.3. | Švino ekvivalentas | - Kaklo apsaugos (apsaugos skydliaukei) švino ekvivalentas ≥ 0,50 mm Pb; - Liemenės ir sijono apsaugos nuo rentgeno spinduliuotės (liemenės ir sijono) komplekto priekinės dalies švino ekvivalentas ≥ 0,50 mm Pb, nugarinės dalies ≥ 0,25 mm Pb. |  |
| 2.4. | Konstrukcija | - Apykaklės, liemenės ir sijono komplekto dalys priekyje pilnai persidengia (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas, kad siūlomos kaklo apsaugos priekinė dalis persidengia su siūloma liemene); - Kaklo apsaugos (apsaugos skydliaukei) priekinė dalis praplatinta; - Paminkštinti įsiuvai pečiams; - Liemenės užsegimas priekinėje dalyje „velcro“ tipo arba lygiavertis; - Sijono užsegimas priekinėje dalyje „velcro“ tipo (arba lygiavertis) su papildoma sagtimi tvirtesniam užsegimui; - Kaklo apsaugos (apsaugos skydliaukei) užsegimas nugarinėje dalyje „velcro“ tipo arba lygiavertis. |  |
| 2.5. | Dydis | - Liemenės ir sijono dydžiai: užsakymo metu galima pasirinkti S dydį arba gaminami pagal individualius užsakovo matmenis; - Sijono ilgį galima pasirinkti iš ≥ 3 variantų arba gaminama pagal individualius užsakovo matmenis. |  |
| 2.6. | Spalva | Užsakymo metu galima rinktis iš ne mažiau kaip 4 spalvų (nurodykite siūlomas spalvas) |  |
| 2.7. | Švino ekvivalento identifikavimas | Švino ekvivalentas nurodytas ant apsaugų nuo rentgeno spinduliuotės komplekto (atskirų dalių) arba etiketėse |  |
| 2.8. | Priežiūros rekomendacijos | Kartu su apsaugos nuo rentgeno spinduliuotės (apykaklės, liemenės ir sijono) komplektu pateikiamos jo priežiūros rekomendacijos lietuvių kalba |  |
| 2.9. | Standartai | Apsaugos priemonė turi atitikti: - IEC 61331-1:2014 arba DIN EN 61331-1:2016 arba lygiaverčius standartus; - IEC 61331-3:2014 arba DIN EN 61331-3:2016 arba lygiaverčius standartus. |  |
| 2.10. | Garantinis laikotarpis | ≥ 36 mėnesiai |  |
| 2.11. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 2.12. | Prekių pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos siūlomos prekės pristatymo išlaidos |  |
| 2.13. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudotis priemonėmis įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai, taikomi visoms pirkimo dalims:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).