Priedas Nr. 1

FIZINĖS TERAPIJOS PRIETAISŲ pirkimo

techninĖ specifikacijA

- Pirkimo objektas – fizinės terapijos prietaisai  (toliau – Prekės):

  - išmanioji balanso platforma (1 vnt.);

  - biogrįžtamojo ryšio dubens dugno raumenų treniruoklis (1 vnt.);

  - interaktyvūs kamuoliukai ergoterapijai, kineziterapijai (2 kompl.).

- Pirkimas skaidomas dalimis:

2.1.   I pirkimo dalis. Išmaniosios balanso platformos techninė specifikacija (1 vnt.):

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Privalomi techniniai parametrai | Pastabos/pasiūlymai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skirta balanso reabilitacijai: pusiausvyros, stabilaus stovėjimo, laikysenos, pritaikyta geriatriniams pacientams | Gamintojas: nurodyti Modelis: nurodyti |  |
| 2. | Prietaiso komplektacija: - išmanioji balanso platforma (1 vnt.); - nugaros jutiklis laikysenai kontroliuoti (1 vnt.); - apsauginis rėmas (1 vnt.); - programinė įranga (1 vnt.); - procesorius su monitoriumi (1 kompl.). | Būtina |  |
| 2.1. | Išmanioji balanso platforma (1 vnt.): |  |  |
| 2.1.1. | Išmanioji balanso platformos pagrindas plokščias, užtikrinantis paciento saugumą | Būtina |  |
| 2.1.2. | Balanso platformos išmatavimai | ilgis – 617 mm (±10 mm), plotis – 517 mm (±10 mm), aukštis – 20,7 mm (±10 mm). |  |
| 2.1.3. | Balanso platformos paviršius | Turi būti apsaugotas nuo slydimo ir nuo drėgmės patekimo |  |
| 2.1.4. | Informacijos apie pacientą perduodama LED indikatoriais, jutikliais | Būtina |  |
| 2.1.5. | Galimybė pratimus atlikti ir stovint ir sėdint | Būtina |  |
| 2.1.6. | Svoris | 4,00 kg ( ±600 g) |  |
| 2.1.7. | Jungtis | ne mažiau nei 1 USB HD |  |
| 2.1.8. | Integruotas maitinimo kabelis, kuris yra ne trumpesnis nei 3 m. | Būtina |  |
| 2.2. | Nugaros jutiklis (1 vnt.): |  |  |
| 2.2.1. | Naudojant nugaros jutiklį, pakreipimo laipsnis vaizdo perdavimo įrenginyje (monitoriuje) atkuriamas pagal paciento judėjimą | Būtina |  |
| 2.2.2. | Komplektuojamas su tvirtinimo juosta, įkraunama baterija, USB C įkrovimo laidu | Būtina |  |
| 2.2.3. | Išmatavimai | ilgis – 40 mm (±5 mm), plotis – 55 mm (±5 mm), aukštis – 12,5 mm (±5 mm). |  |
| 2.2.4. | Svoris (su baterija) | 20 g ( ± 2 g) |  |
| 2.2.5. | Informacijos apie pacientą perduodama LED indikatoriais | Būtina |  |
| 2.2.6. | Veikimo trukmė | ≥ 8 val. |  |
| 2.2.7. | Jutiklio matavimo diapazonas | 90° (±10°), ≥ 8 kryptys |  |
| 2.2.8. | Tikslumas | ≥ 97 % |  |
| 2.2.9. | Belaidis (angl. Bluetooth Low Energy (BLE) ryšio tipas | Būtina |  |
| 3. | Procesorius (1 vnt.): |  |  |
| 3.1. | Nurodyti tikslų procesoriaus pavadinimą ir modelį | Būtina |  |
| 3.2. | Operacinė sistema | Android arba lygiavertė |  |
| 3.3. | Operatyvioji atmintis (RAM/FLASH) - | ne mažiau kaip LPDDR4 4GB, EMMC5.0 32G/64G |  |
| 3.4. | Ryšys WIFI/BLUETOOTH | ne prasčiau kaip IEEE 802.11 a/n/ac, 2.4GHz, 5Ghz / 5.0 |  |
| 3.5. | Grafikos procesorius (GPU) | ne prasčiau kaip ARM Mali - T864 GPU |  |
| 3.6. | Jungtis tinklo kabeliui | ne prasčiau kaip Ethernet tinklo RJ-45 tipo 10/100/1000 Mbps jungtis |  |
| 3.7. | USB sąsaja ne prasčiau kaip USB 3.0 x 1 / USB 2.0 x 3 / Type-C (OTG) | Būtina |  |
| 3.8. | Jungtis | ne mažiau 4K HDMI OUT ir maitinimo kabelis |  |
| 4. | Monitorius (1 vnt.): |  |  |
| 4.1. | Monitoriaus ekrano įstrižainė | ne mažiau kaip 32“ |  |
| 4.2. | Ryškumas | ≥ 250 cd/m² |  |
| 4.3. | Statinis kontrasto santykis | ≥ 1200:1 |  |
| 4.4. | Rezoliucijos tipas | Ne prasčiau kaip QHD (Quad HD) |  |
| 4.5. | Jungtys | Ne mažiau 2 - HDMI 1.4 |  |
| 4.6. | Komplektacija | su mobiliu monitoriaus stovu |  |
| 5. | Programinė įranga: |  |  |
| 5.1. | Pacientų valdymo modulis ir treniruočių modulis (statinės ir dinaminės treniruotės, bio grįžtamasis ryšys), diagnostikos modulis (Rombergo testas, Stabilumo limitai, statinis įvertinimas sėdint ir stovint, pėdų ir sėdmenų spaudimas), detalios vertinimo ir treniruočių ataskaitos pacientui ir specialistui | Būtina |  |
| 6. | Apsauginis rėmas (1 vnt.) |  |  |
| 6.1. | Metalinis rėmas – pacientų prisilaikymui | Būtina |  |

Bendrieji reikalavimai:

1. Personalo apmokymas. Apmokyti Užsakovo personalą dirbti su išmaniąja balanso platforma Užsakovo darbuotojų darbo vietoje.

2. Kartu su įranga pateikiama instrukcija lietuvių kalba.

3. Garantinis laikotarpis ne mažiau 24 mėnesiai.

2.2. Biogrįžtamojo ryšio dubens dugno raumenų treniruoklio techninė specifikacija (1 vnt.):

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Privalomi techniniai parametrai | Pastabos/pasiūlymai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Biogrįžtamojo ryšio prietaisas skirtas neinvaziniams dubens dugno raumenų pratimams | Gamintojas: nurodyti Modelis: nurodyti |  |
| 2. | Konstrukcija | rėmas; integruota sėdynė su raumenų veiklos davikliu; nešiojamas kompiuteris; programinė įranga |  |
| 3. | Dubens dugno raumenų veiklos jutiklis | daugkartinio naudojimo neinvazinis, su integruotais slėgio jutikliais; pratimai atliekami ant jutiklio sėdint, su drabužiais; duomenys iš jutiklio perduodami į kompiuterį ir atvaizduojami realiuoju laiku. |  |
| 4. | Rėmas |  |  |
| 4.1. | Stabilus rėmas su integruotu laikikliu kompiuteriui, būtinos rankų atramos | Būtina |  |
| 4.2. | Integruota kėdutė su nugaros atrama | Būtina |  |
| 4.3. | Kėdutės aukštis reguliuojamas ne blogiau kaip dujinio mechanizmo svirtele | Būtina |  |
| 4.4. | Sėdynėje yra griovelis dubens dugno raumenų veiklos jutikliui, kurį galima lengvai išimti ir valyti | Būtina |  |
| 4.5. | Didžiausias leistinas paciento svoris | 185 kg (±5 kg) |  |
| 5. | Programinė įranga: |  |  |
| 5.1. | Dubens dugno raumenų susitraukimai atvaizduojami kompiuterio ekrane realiuoju laiku | Būtina |  |
| 5.2. | Yra įvertinimo funkcija | Būtina |  |
| 5.3. | Reguliuojama pratimų sunkumo lygis | Būtina |  |
| 5.4. | Treniruotę galima pradėti tiek įvedus, tiek neįvedus paciento duomenų | Būtina |  |
| 5.5. | Testavimo, pratimų duomenys gali būti išsaugomi paciento elektroninėje kortelėje | Būtina |  |
| 5.6. | Galima suformuoti ir atspausdinti ataskaitą | Būtina |  |
| 5.7. | Programinė įranga neapribota laiko periodu. | Būtina |  |
| 6. | Kompiuteris: |  |  |
| 6.1. | Monoblokas, su liečiamuoju ekranu, atitinkantis prietaiso rėmo laikiklį | Būtina |  |
| 6.2. | Operacinė sistema | Windows ar lygiavertė |  |
| 6.3. | Atminties talpa | ne mažiau 4GB |  |
| 6.4. | Išorinė jungtis | Ne mažiau 1 USB jungtis |  |

Bendrieji reikalavimai:

1. Personalo apmokymas. Apmokyti Užsakovo personalą dirbti su išmaniąja balanso platforma Užsakovo darbuotojų darbo vietoje.

2. Kartu su įranga pateikiama instrukcija lietuvių kalba.

3. Garantinis laikotarpis ne mažiau 24 mėnesiai.

2.3. Interaktyvūs kamuoliukai ergoterapijai, kineziterapijai (2 kopl.):

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Privalomi techniniai parametrai | Pastabos/pasiūlymai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skirta interaktyviai plaštakos, griebimo, gnybio jėgos, riešo, alkūnės, pečių reabilitacijai. | Gamintojas: nurodyti Modelis: nurodyti |  |
| 2. | Konstrukcija | Elastinės medžiagos kamuoliukas su integruota jutiklių sistema; veikiantis su programine įranga judesių įvertinimui ir pratimams, instaliuota į planšetinį kompiuterį, prie kurio paciento patogumui yra prijungtas monitorius. |  |
| 3. | Kamuoliukas: |  |  |
| 3.1. | Išmatavimai | 72 mm x 72 mm x 72 mm (± 2 mm) |  |
| 3.2. | Svoris | 75 g (± 5 g) |  |
| 3.3. | Medžiaga | poliuretanas ar lygiaverčių savybių |  |
| 3.4. | Į kamuoliuką integruoti jutikliai | Ne blogiau kaip: slėgio jutiklis; 3 ašių akcelerometras; 3 ašių giroskopas. |  |
| 3.5. | Priedai | 1 dirželių komplektas, prilaikantis kamuoliuką rankoje; gali būti nuimamas. |  |
| 4. | Baterija | - įkraunama per USB-C jungtį; - ne mažiau kaip 24 val. veikimo trukmė. |  |
| 5. | Programinė įranga: |  |  |
| 5.1. | programa neriboto galiojimo laiko | Būtina |  |
| 5.2. | yra žaidybiniai scenarijai, reaguojantys į kamuoliuko suspaudimą arba padėtį erdvėje | ne mažiau kaip 9 |  |
| 5.3. | žaidybinių pratimų eiga atvaizduojama kompiuterio ekrane realiuoju laiku | Būtina |  |
| 5.4. | yra įvertinimo funkcija | Būtina |  |
| 5.5. | yra galimybė pasirinkti pratimų sunkumo lygius | Būtina |  |
| 5.6. | treniruotę galima pradėti neįvedus paciento duomenų | Būtina |  |
| 5.7. | jungiama per Bluetooth ar lygiavertę jungtį | Būtina |  |
| 6. | Planšetinis kompiuteris: |  |  |
| 6.1. | ekrano įstrižainė | ne mažiau kaip 10“ |  |
| 6.2. | operacinė sistema | Android arba lygiavertė |  |
| 6.3. | Atminties talpa | ne mažiau kaip 256 GB |  |
| 6.4. | Išorinė jungtis | USB ir / arba USB-C jungtis |  |
| 6.5. | Komplektacijoje su stoveliu | Būtina |  |
| 7. | Monitorius: |  |  |
| 7.1. | Ekrano įstrižainė | ne mažiau kaip 24“ |  |
| 7.2. | Su reguliuojamo aukščio stovu | Būtina |  |
| 7.3. | HDMI jungtis | Būtina |  |
| 7.4. | su USB – HDMI arba USB-C – HDMI laidu | Būtina |  |

Bendrieji reikalavimai:

1. Personalo apmokymas. Apmokyti Užsakovo personalą dirbti su išmaniąja balanso platforma Užsakovo darbuotojų darbo vietoje.

2. Kartu su įranga pateikiama instrukcija lietuvių kalba.

3. Garantinis laikotarpis ne mažiau 24 mėnesiai.

- Prekių pristatymo vieta - VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Palangos reabilitacijos filialas „Pušynas“, Žvejų g. 1, Palanga.

- Pirkimo objektas turi būti pristatytas ir paruoštas darbui per 2 (du) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos, į šį terminą įeina ir personalo apmokymas.

- Reabilitacinės įrangos įsigijimas finansuojamas iš VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės įgyvendinamo tarptautinio projekto „Skaitmeninės sveikatos technologijos greitesnei pažeidžiamų grupių reabilitacijai ir socialinei įtraukčiai“ (SPEED UP, Nr. LL-00270), finansuojamo iš 2021-2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos.

______________