Pirkimo sąlygų

1 priedas

CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ DETEKTORIAUS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2024 m. gegužės       d. Nr.

- Cheminių medžiagų detektorius (toliau – Detektorius) skirtas aptikti ir nustatyti kovines ir pramonines chemines medžiagas (toliau – Medžiagas).

- Turi būti nešiojamo tipo.

- Detektoriaus, paruošto darbui, svoris ne didesnis nei 5 kg.

- Detektorius turi būti pritaikytas naudotis vienam asmeniui, dėvinčiam individualias CBRN apsaugos priemones.

- Detektoriaus matavimo rezultatai turi būti matomi ekrane (arba valdymo skydelyje) ir turi turėti galimybę įjungti arba išjungti  apšvietimo funkciją.

- Detektorius turi turėti ne žemesnę kaip IP65 apsaugos nuo dulkių ir vandens klasę pagal EN 60529 arba lygiavertį standartą.

- Detektorius turi būti tinkamas naudoti aplinkoje nuo -20°C iki  +40°C.

- Detektoriuje negali būti įmontuota palydovinė navigacijos sistema GLONASS (arba jai lygiavertė palydovinė sistema).

- Detektorius turi turėti perspėjimo funkciją, garso ir (ar) šviesos signalais, apie užfiksuotą cheminės taršos padidėjimą ir galimybę garsinį signalą išjungti.

- Detektorius turi veikti naudojant standartinius keičiamus elementus arba daugkartinius įkraunamus akumuliatorius.

- Detektorius turi turėti vaizdo ir(ar) garso signalizavimo apie maitinimo elementų išsikrovimą funkciją, taip pat galimybę šiuos signalus išjungti, arba turi rodyti baterijos įkrovimo lygį ekrane.

- Turi būti galimybė Detektorių prijungti prie 220V ir 12V įtampos šaltinių, jei tai numatyta prietaiso konstrukcijoje.

- Detektoriaus maitinimo elementai (akumuliatoriai) turi užtikrinti ne trumpesnį kaip 6 valandų nepertraukiamą maitinimą.

- Detektorius įjungimo metu turi atlikti visų funkcijų pasitikrinimo, kalibravimo testus ir rodyti rastų klaidų ar neatitikimų sąrašą.

- Detektorius turi aptikti, nustatyti ir parodyti ekrane ne mažiau kaip šias medžiagas: zarinas (GB), tabūnas (GA); zomanas (GD); VX; ipritas (HD); liuizitas (L); azoto garstyčių dujos (HN), vandenilio cianidas (AC), ciageno chloridas (CK), fosgenas (CG), azoto rūgštis (HNO3), sieros dioksidas (SO2);

- Detektoriaus turi gebėti aptikti zariną (GB), kai kovinės cheminės medžiagos koncentracija aplinkoje lygi arba didesnė nei 0,2 mg/m3, o ipritą (HD), kai koncentracija aplinkoje lygi arba didesnė nei 1,0 mg/m3;

- Detektorius turi veikti paieškos režimu ir aptikti medžiagas ne lėčiau nei per 20 sekundžių.

- Detektorius turi identifikuoti medžiagas ne lėčiau nei per 3 minutes.

- Turi būti galimybė cheminės taršos matavimų duomenis iš Detektoriaus perkelti į kompiuterį.

- Detektorius turi turėti savaiminio išsivalymo funkciją, atliekant matavimus užterštoje aplinkoje.

- Detektoriaus korpuso ir priedų išoriniai paviršiai (išskyrus ekrano ir jungčių vietas) turi būti nudažyti  arba juodais (RAL 9005 arba lygiaverčiais), arba tamsiai pilkais (RAL 7013, 7016, 7021, 7022, 7026 arba lygiaverčiais), arba tamsiai žaliais (RAL 6007 „Rifle green“ arba lygiaverčiais) matiniais dažais.

- Kiekvieną Detektoriaus komplektą turi sudaryti:

  - Detektorius – pagrindinis prietaisas;

  - Daugkartinio naudojimo transportavimo priemonė, pagaminta iš tvirtos medžiagos ir tinkama naudoti lauko sąlygomis (pvz., lagaminas, plastikinė arba metalinė dėžė arba lygiavertė transportavimo priemonė, kuri negali būti pagaminta iš popieriaus ar kartono);

  - Maitinimo šaltinis (akumuliatorius);

  - Atsarginis maitinimo šaltinis (akumuliatorius);

  - Maitinimo šaltinio pakrovėjas;

  - Duomenų perdavimo kabelis, skirtas perkelti matavimo duomenis iš Detektoriaus į kompiuterį;

  - Laikmena, skirta matavimo duomenims perkelti iš pagrindinio prietaiso į kompiuterį, jei ji yra numatyta prietaiso konstrukcijoje.

- Detektorius turi turėti ne mažiau nei du atsarginių ir susinaudojančių (angl. consumables) dalių rinkinius.

- Detektoriuje negali būti radioaktyviojo šaltinio, o jei yra, jis turi atitikti nereguliuojamos veiklos kriterijus.

- Detektorius turi būti naujas ir nenaudotas.

- Detektoriui turi būti suteiktas ne trumpesnis nei 24 mėnesių trukmės garantinis laikotarpis. Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo pirkėjo ir pardavėjo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo datos. Pardavėjas turi įsipareigoti garantinio laikotarpio metu per ne ilgesnį kaip 30 kalendorinių dienų terminą šalinti atsiradusius gedimus arba pakeisti sugedusius komponentus veikiančiais. Garantinio laikotarpio metu tiekėjas privalo atlikti remontą savo lėšomis, įskaitant ir transportavimo kaštus.

- Gamintojas ar tiekėjas turi Lietuvoje suorganizuoti mokymus naudotis prietaisu ne vėliau nei per tris savaites nuo prekių pristatymo, taip pat išduoti mokymų dalyviams (iki 20 dalyvių) apmokymą patvirtinančius pažymėjimus.

- Detektorius turi turėti CE ženklinimą (sertifikato kopija turi būti pateikta su dokumentais konkursui).

- Detektorius negali būti vienetinis (eksperimentinis) modelis.

- Kartu su Detektoriumi turi būti pateikta visa eksploatacinė ir techninės priežiūros dokumentacija, įskaitant technines instrukcijas, techninės priežiūros darbų aprašus anglų kalba (popierinė ir skaitmeninė versijos).

________________________________________________