Pirkimo sąlygų

3 priedas

SKAITMENINIO DOZIMETRO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2024 m. ___________________d. Nr.

- Skaitmeninis dozimetras (toliau – dozimetras) turi matuoti individualiosios dozės ekvivalentą Hp(10).

- Dozimetro detektoriai turi matuoti gama ir registruoti neutronų spinduliuotę.

- Visi dozimetro detektoriai turi būti integruoti į dozimetrą.

- Dozimetras turi tiesiogiai rodyti dozės galią ir sukauptą dozę ekrane.

- Dozimetras turi turėti ekrano apšvietimo įjungimo ir išjungimo funkciją.

- Turi būti galimybė nustatyti 1 dozės galios ir 1 dozės vertės slenkstinį dydį, kurį viršijus turi įsijungti garso ir(ar) šviesos signalizacija.

- Dozimetras šviesos ir/ar garso signalais turi informuoti apie nustatytos dozės galios viršijimą ir dozės sukaupimą, siekiant išvengti nepageidaujamos apšvitos.

- Turi būti galimybė išjungti garso, šviesos signalą, pranešanti apie viršytą slenkstinę dozės galią ir sukauptą nustatytą individualiąją dozę.

- Dozimetras turi turėti tvirtinimo priemonę(-es), kad būtų galima dozimetrą pasikabinti ant kaklo ar prisisegti prie aprangos.

- Dozimetro matmenys turi būti ne didesni nei 15 cm ilgio, 8 cm pločio ir 3 cm storio, neskaičiuojant dozimetro tvirtinimo priemonių.

- Dozimetro svoris turi būti ne didesnis nei 350 g neskaičiuojant dozimetro tvirtinimo priemonių ir maitinimo elementų.

- Duomenys turi būti pateikiami SI sistemos vienetais sivertais (Sv) ir sivertais per valandą (Sv/h) su atitinkamai kartotiniais vienetais (nano, mikro, mili ir kt.).

- Dozimetras turi turėti ne žemesnę kaip IP65 apsaugos nuo dulkių ir vandens klasę pagal EN 60529 arba lygiavertį standartą.

- Dozimetras turi būti tinkamas naudoti temperatūros intervale ne mažesniame kaip nuo -10°C iki +40°C.

- Dozimetras turi veikti naudojant standartinius maitinimo elementus (AA, AAA, CR tipo arba lygiaverčius) arba turėti įkraunamą keičiamą bateriją, arba lygiavertį maitinimo šaltinį.

- Dozimetras turi turėti signalizavimo apie maitinimo elementų išsikrovimą funkciją, taip pat galimybę ją išjungti, arba rodyti maitinimo elementų įkrovimo lygį.

- Dozimetras turi matuoti duomenis ne trumpiau kaip 100 valandų nepakeitus maitinimo elementų arba vienų elementų įkrovimu.

- Dozimetras turi saugoti sukauptos gama ir neutronų dozės matavimo duomenis nepriklausomai nuo to ar yra įdėti maitinimo šaltiniai/baterija.

- Dozimetras turi turėti vidinę atmintį, kurioje turi kaupti ne mažiau kaip 500 gama ir neutronų spinduliuotės dozės verčių.

- Jei dozimetras yra tiesioginio parodymo ir su atskiru dozimetrų skaitytuvu, 100 dozimetrų turi būti pateiktas 1 skaitytuvas.

- Jei dozimetras yra tiesioginio parodymo ir jungiamas prie kompiuterio parametrų nustatymui, duomenų nuskaitymui, 50 dozimetrų turi būti pateiktas 1 nešiojamas kompiuteris su pilnai instaliuota programine įranga bei duomenų perkėlimo į kompiuterį funkcija.

- Dozimetro matuojamų gama fotonų energijų intervalas turi būti ne siauresnis nei nuo 80 keV iki 1,5 MeV.

- Dozimetro matuojamas dozės galios matavimo intervalas gama spinduliuotei turi būti ne siauresnis nei nuo 0,5 µSv/h iki 1 Sv/h.

- Dozimetro matuojamas gama dozės matavimo intervalas turi būti ne siauresnis nei nuo 100 µSv iki 9,9 Sv.

- Dozimetras įjungimo metu turi atlikti savaiminį testavimą ir indikuoti rastas klaidas.

- Dozimetras turi atitikti atsparumo elektromagnetinės spinduliuotės poveikio standartų EN 61000-4-2, EN 61000-4-3 (arba lygiaverčių) reikalavimus.

- Dozimetro korpuso išoriniai paviršiai (išskyrus ekrano ir jungčių vietas), tvirtinimo prie drabužių priemonės turi būti nudažyti arba juodais (RAL 9005 arba lygiaverčiais), arba tamsiai pilkais (RAL 7013, 7016, 7021, 7022, 7026 arba lygiaverčiais), arba tamsiai žaliais (RAL 6007 „Rifle green“ arba lygiaverčiais), arba tamsiai mėlynais (RAL 5008 arba lygiaverčiais) matiniais dažais.

- Dozimetras turi būti naujas ir nenaudotas.

- Dozimetrui turi būti suteiktas ne trumpesnis nei 24 mėnesių trukmės garantinis laikotarpis. Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo pirkėjo ir pardavėjo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo datos. Pardavėjas turi įsipareigoti garantinio laikotarpio metu per ne ilgesnį kaip 30 kalendorinių dienų terminą šalinti atsiradusius gedimus arba pakeisti sugedusius komponentus veikiančiais. Atlikus garantinį remontą, dozimetrui turi būti atlikta metrologinė patikra akredituotoje įmonėje. Garantinio laikotarpio metu tiekėjas privalo atlikti remontą savo lėšomis, įskaitant ir transportavimo kaštus.

- Gamintojas ar tiekėjas turi Lietuvoje suorganizuoti ne trumpesnį nei 8 val. apmokymą naudotis dozimetru ne vėliau nei per tris savaites nuo prekių pristatymo, taip pat išduoti mokymų dalyviams (iki 20 dalyvių) apmokymą patvirtinančius pažymėjimus.

- Dozimetro visa įranga ir atskiros dalys (detalės), įskaitant ir programinę įrangą, turi būti pagaminta Europos Sąjungos, Europos Laisvosios Prekybos Asociacijos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos arba NATO priklausančioje šalyje ir atitikti Europos Sąjungos saugumo, sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimus. Kartu su preke turi būti pateiktas dozimetro kilmės sertifikatas (angl. Certificate of Origin).

- Dozimetras turi turėti CE ženklinimą (gamintojo išduotas sertifikatas arba deklaracija, arba lygiavertis dokumentas, patvirtinantis, kad Prietaisas turi CE ženklinimą, turi būti pateiktas kartu su konkurso dokumentais).

- Dozimetras negali būti vienetinis (eksperimentinis) modelis.

- Kartu su preke Turi būti pateiktas metrologinės patikros sertifikatas.

__________________________