Pirkimo sąlygų

8 priedo „Pasiūlymo forma“

Priedėlis (1-a pirkimo dalis)

SIŪLOMO CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ DETEKTORIAUS ATITIKTIES TECHNINEI SPECIFIKACIJAI LENTELĖ

|  | Reikalavimai | Atitikimas reikalavimams (užpildo Tiekėjas, nurodydamas konkrečią reikšmę (jei prašoma) arba ar siūloma prekė atitinka, ar neatitinka konkretų privalomą reikalavimą) | Atitiktį patvirtinantis dokumentas (užpildo Tiekėjas, nurodydamas dokumentų pavadinimus ir/ar nuorodas į jų punktus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą techniniams reikalavimams)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Cheminių medžiagų detektorius (toliau – Detektorius) skirtas aptikti ir nustatyti kovines ir pramonines chemines medžiagas (toliau – Medžiagas). | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | NEPILDOMA KAI PASIŪLYMĄ TEIKIA GAMINTOJAS. TIEKĖJAS TURI PATEIKTI GAMINTOJO DEKLARACIJĄ |
| 2. | Turi būti nešiojamo tipo. | TAIP/NE | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 3. | Detektoriaus, paruošto darbui, svoris ne didesnis nei 5 kg. | Nurodyti tikslų detektoriaus, paruošto darbui, svorį ___ kg. | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 4. | Detektorius turi būti pritaikytas naudotis vienam asmeniui, dėvinčiam individualias CBRN apsaugos priemones. | TAIP/NE | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 5. | Detektoriaus matavimo rezultatai turi būti matomi ekrane (arba valdymo skydelyje) ir turi turėti galimybę įjungti arba išjungti apšvietimo funkciją. | TAIP/NE | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 6. | Detektorius turi turėti ne žemesnę kaip IP65 apsaugos nuo dulkių ir vandens klasę pagal EN 60529 arba lygiavertį standartą. | Nurodyti apsaugos nuo dulkių ir vandens klasę pagal EN 60529 arba lygiavertį standartą IP__ | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 7. | Detektorius turi būti tinkamas naudoti aplinkoje nuo -20°C iki +40°C. | Nurodyti tinkamumo naudoti detektorių temperatūros diapazoną: nuo -__°C iki +__°C. | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 8. | Detektoriuje negali būti įmontuota palydovinė navigacijos sistema GLONASS (arba jai lygiavertė palydovinė sistema). | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | NEPILDOMA KAI PASIŪLYMĄ TEIKIA GAMINTOJAS. TIEKĖJAS TURI PATEIKTI GAMINTOJO DEKLARACIJĄ |
| 9. | Detektorius turi turėti perspėjimo funkciją, garso ir (ar) šviesos signalais, apie užfiksuotą cheminės taršos padidėjimą ir galimybę garsinį signalą išjungti. | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | NEPILDOMA KAI PASIŪLYMĄ TEIKIA GAMINTOJAS. TIEKĖJAS TURI PATEIKTI GAMINTOJO DEKLARACIJĄ |
| 10. | Detektorius turi veikti naudojant standartinius keičiamus elementus arba daugkartinius įkraunamus akumuliatorius. | TAIP/NE | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 11. | Detektorius turi turėti vaizdo ir(ar) garso signalizavimo apie maitinimo elementų išsikrovimą funkciją, taip pat galimybę šiuos signalus išjungti, arba turi rodyti baterijos įkrovimo lygį ekrane. | TAIP/NE | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 12. | Turi būti galimybė Detektorių prijungti prie 220V ir 12V įtampos šaltinių, jei tai numatyta prietaiso konstrukcijoje. | TAIP/NE | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 13. | Detektoriaus maitinimo elementai (akumuliatoriai) turi užtikrinti ne trumpesnį kaip 6 valandų nepertraukiamą maitinimą. | Nurodyti tikslią nepertraukiamą detektoriaus maitinimo trukmę __ val. | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 14. | Detektorius įjungimo metu turi atlikti visų funkcijų pasitikrinimo, kalibravimo testus ir rodyti rastų klaidų ar neatitikimų sąrašą. | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | NEPILDOMA KAI PASIŪLYMĄ TEIKIA GAMINTOJAS. TIEKĖJAS TURI PATEIKTI GAMINTOJO DEKLARACIJĄ |
| 15. | Detektorius turi aptikti, nustatyti ir parodyti ekrane ne mažiau kaip šias medžiagas: zarinas (GB), tabūnas (GA); zomanas (GD); VX; ipritas (HD); liuizitas (L); azoto garstyčių dujos (HN), vandenilio cianidas (AC), ciageno chloridas (CK), fosgenas (CG), azoto rūgštis (HNO3), sieros dioksidas (SO2) | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | NEPILDOMA KAI PASIŪLYMĄ TEIKIA GAMINTOJAS. TIEKĖJAS TURI PATEIKTI GAMINTOJO DEKLARACIJĄ |
| 16. | Detektoriaus turi gebėti aptikti zariną (GB), kai kovinės cheminės medžiagos koncentracija aplinkoje lygi arba didesnė nei 0,2 mg/m3, o ipritą (HD), kai koncentracija aplinkoje lygi arba didesnė nei 1,0 mg/m3 | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | NEPILDOMA KAI PASIŪLYMĄ TEIKIA GAMINTOJAS. TIEKĖJAS TURI PATEIKTI GAMINTOJO DEKLARACIJĄ |
| 17. | Detektorius turi veikti paieškos režimu ir aptikti medžiagas ne lėčiau nei per 20 sekundžių. | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | NEPILDOMA KAI PASIŪLYMĄ TEIKIA GAMINTOJAS. TIEKĖJAS TURI PATEIKTI GAMINTOJO DEKLARACIJĄ |
| 18. | Detektorius turi identifikuoti medžiagas ne lėčiau nei per 3 minutes. | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | NEPILDOMA KAI PASIŪLYMĄ TEIKIA GAMINTOJAS. TIEKĖJAS TURI PATEIKTI GAMINTOJO DEKLARACIJĄ |
| 19. | Turi būti galimybė cheminės taršos matavimų duomenis iš Detektoriaus perkelti į kompiuterį. | TAIP/NE | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 20. | Detektorius turi turėti savaiminio išsivalymo funkciją, atliekant matavimus užterštoje aplinkoje. | TAIP/NE | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 21. | Detektoriaus korpuso ir priedų išoriniai paviršiai (išskyrus ekrano ir jungčių vietas) turi būti nudažyti arba juodais (RAL 9005 arba lygiaverčiais), arba tamsiai pilkais (RAL 7013, 7016, 7021, 7022, 7026 arba lygiaverčiais), arba tamsiai žaliais (RAL 6007 „Rifle green“ arba lygiaverčiais) matiniais dažais. | Nurodyti detektoriaus korpuso ir priedų išorinių paviršių spalvą RAL ____ | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 22. | Kiekvieną Detektoriaus komplektą turi sudaryti: |  |  |
| 22.1. | Detektorius – pagrindinis prietaisas | TAIP/NE | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 22.2. | Daugkartinio naudojimo transportavimo priemonė, pagaminta iš tvirtos medžiagos ir tinkama naudoti lauko sąlygomis (pvz., lagaminas, plastikinė arba metalinė dėžė arba lygiavertė transportavimo priemonė, kuri negali būti pagaminta iš popieriaus ar kartono) | TAIP/NE | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 22.3. | Maitinimo šaltinis (akumuliatorius) | TAIP/NE | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 22.4. | Atsarginis maitinimo šaltinis (akumuliatorius) | TAIP/NE | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 22.5. | Maitinimo šaltinio pakrovėjas | TAIP/NE | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 22.6. | Duomenų perdavimo kabelis, skirtas perkelti matavimo duomenis iš Detektoriaus į kompiuterį | TAIP/NE | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 22.7. | Laikmena, skirta matavimo duomenims perkelti iš pagrindinio prietaiso į kompiuterį, jei ji yra numatyta prietaiso konstrukcijoje | TAIP/NE | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 23. | Detektorius turi turėti ne mažiau nei du atsarginių ir susinaudojančių (angl. consumables) dalių rinkinius. | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | NEPILDOMA KAI PASIŪLYMĄ TEIKIA GAMINTOJAS. TIEKĖJAS TURI PATEIKTI GAMINTOJO DEKLARACIJĄ |
| 24. | Detektoriuje negali būti radioaktyviojo šaltinio, o jei yra, jis turi atitikti nereguliuojamos veiklos kriterijus. | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | NEPILDOMA KAI PASIŪLYMĄ TEIKIA GAMINTOJAS. TIEKĖJAS TURI PATEIKTI GAMINTOJO DEKLARACIJĄ |
| 25. | Detektorius turi būti naujas ir nenaudotas. | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | NEPILDOMA KAI PASIŪLYMĄ TEIKIA GAMINTOJAS. TIEKĖJAS TURI PATEIKTI GAMINTOJO DEKLARACIJĄ |
| 26. | Detektoriui turi būti suteiktas ne trumpesnis nei 24 mėnesių trukmės garantinis laikotarpis. Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo pirkėjo ir pardavėjo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo datos. Pardavėjas turi įsipareigoti garantinio laikotarpio metu per ne ilgesnį kaip 30 kalendorinių dienų terminą šalinti atsiradusius gedimus arba pakeisti sugedusius komponentus veikiančiais. Garantinio laikotarpio metu tiekėjas privalo atlikti remontą savo lėšomis, įskaitant ir transportavimo kaštus. | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | NEPILDOMA KAI PASIŪLYMĄ TEIKIA GAMINTOJAS. TIEKĖJAS TURI PATEIKTI GAMINTOJO DEKLARACIJĄ |
| 27. | Gamintojas ar tiekėjas turi Lietuvoje suorganizuoti mokymus naudotis prietaisu ne vėliau nei per tris savaites nuo prekių pristatymo, taip pat išduoti mokymų dalyviams (iki 20 dalyvių) apmokymą patvirtinančius pažymėjimus. | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | NEPILDOMA KAI PASIŪLYMĄ TEIKIA GAMINTOJAS. TIEKĖJAS TURI PATEIKTI GAMINTOJO DEKLARACIJĄ |
| 28. | Detektorius turi turėti CE ženklinimą (sertifikato kopija turi būti pateikta su dokumentais konkursui). | TAIP/NE | CE ženklinimo sertifikato kopija |
| 29. | Detektorius negali būti vienetinis (eksperimentinis) modelis. | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | NEPILDOMA KAI PASIŪLYMĄ TEIKIA GAMINTOJAS. TIEKĖJAS TURI PATEIKTI GAMINTOJO DEKLARACIJĄ |
| 30. | Kartu su Detektoriumi turi būti pateikta visa eksploatacinė ir techninės priežiūros dokumentacija, įskaitant technines instrukcijas, techninės priežiūros darbų aprašus anglų kalba (popierinė ir skaitmeninė versijos). | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | NEPILDOMA KAI PASIŪLYMĄ TEIKIA GAMINTOJAS. TIEKĖJAS TURI PATEIKTI GAMINTOJO DEKLARACIJĄ |

*Pastabos:

1) svarbu: Tiekėjas, nurodydamas konkrečią prekės reikšmę ar atitiktį jai, turi nurodyti perkančiajai organizacijai, kokiame Tiekėjo pateiktame dokumente yra reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys (nurodyti konkretų aplanką / failą, kuriame dokumentas pateiktas, dokumento pavadinimą ir puslapį);

2) kiekvienas techninių reikalavimų punktas, kuriame prašoma nurodyti konkreti reikšmė, turi būti pagrįstas gamintojo techniniais dokumentais;

3) kiekvienas techninių reikalavimų punktas, kuriame reikalaujama gamintojo patvirtinimo, jei pasiūlymą teikia pats prekės gamintojas, tai patvirtina 3 stulpelyje ir  pagrindžiančių dokumentų pateikti nereikia, o 4-ojo stulpelio atitinkama grafa nepildoma. Jei pasiūlymą teikia ne prekės gamintojas, tiekėjas privalo:

a) užpildyti 4-ojo stulpelio atitinkamą grafą;

b) kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo pasirašytą deklaraciją, patvirtinančią atitiktį konkrečiam reikalavimui;

4) šalia visų nurodytų konkrečių medžiagų ir (arba) konkrečių prekių pavadinimų rašoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertėmis savybėmis pasižyminčią prekę, pasiūlymo pateikimo metu privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.