Pirkimo sąlygų

8 priedo „Pasiūlymo forma“

Priedėlis (3-a pirkimo dalis)

SIŪLOMO SKAIMENINIO DOZIMETRO ATITIKTIES TECHNINEI SPECIFIKACIJAI LENTELĖ

|  | Reikalavimai | Atitikimas reikalavimams (užpildo Tiekėjas, nurodydamas konkrečią reikšmę (jei prašoma) arba ar siūloma prekė atitinka, ar neatitinka konkretų privalomą reikalavimą) | Atitiktį patvirtinantis dokumentas (užpildo Tiekėjas, nurodydamas dokumentų pavadinimus ir/ar nuorodas į jų punktus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą techniniams reikalavimams)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Skaitmeninis dozimetras (toliau – dozimetras) turi matuoti individualiosios dozės ekvivalentą Hp(10). | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | NEPILDOMA KAI PASIŪLYMĄ TEIKIA GAMINTOJAS. TIEKĖJAS TURI PATEIKTI GAMINTOJO DEKLARACIJĄ |
| 2. | Dozimetro detektoriai turi matuoti gama ir registruoti neutronų spinduliuotę. | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | NEPILDOMA KAI PASIŪLYMĄ TEIKIA GAMINTOJAS. TIEKĖJAS TURI PATEIKTI GAMINTOJO DEKLARACIJĄ |
| 3. | Visi dozimetro detektoriai turi būti integruoti į dozimetrą. | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | NEPILDOMA KAI PASIŪLYMĄ TEIKIA GAMINTOJAS. TIEKĖJAS TURI PATEIKTI GAMINTOJO DEKLARACIJĄ |
| 4. | Dozimetras turi tiesiogiai rodyti dozės galią ir sukauptą dozę ekrane. | TAIP/NE | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 5. | Dozimetras turi turėti ekrano apšvietimo įjungimo ir išjungimo funkciją. | TAIP/NE | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 6. | Turi būti galimybė nustatyti 1 dozės galios ir 1 dozės vertės slenkstinį dydį, kurį viršijus turi įsijungti garso ir(ar) šviesos signalizacija. | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | NEPILDOMA KAI PASIŪLYMĄ TEIKIA GAMINTOJAS. TIEKĖJAS TURI PATEIKTI GAMINTOJO DEKLARACIJĄ |
| 7. | Dozimetras šviesos ir/ar garso signalais turi informuoti apie nustatytos dozės galios viršijimą ir dozės sukaupimą, siekiant išvengti nepageidaujamos apšvitos. | TAIP/NE | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 8. | Turi būti galimybė išjungti garso, šviesos signalą, pranešanti apie viršytą slenkstinę dozės galią ir sukauptą nustatytą individualiąją dozę. | TAIP/NE | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 9. | Dozimetras turi turėti tvirtinimo priemonę(-es), kad būtų galima dozimetrą pasikabinti ant kaklo ar prisisegti prie aprangos. | TAIP/NE | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 10. | Dozimetro matmenys turi būti ne didesni nei 15 cm ilgio, 8 cm pločio ir 3 cm storio, neskaičiuojant dozimetro tvirtinimo priemonių. | Nurodyti tikslius Dozimetro matmenis, neskaičiuojant dozimetro tvirtinimo priemonių: ilgis __ cm; plotis _ cm; storis _ cm. | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 11. | Dozimetro svoris turi būti ne didesnis nei 350 g neskaičiuojant dozimetro tvirtinimo priemonių ir maitinimo elementų. | Nurodyti tikslų dozimetro, neskaičiuojant dozimetro tvirtinimo priemonių ir maitinimo elementų, svorį ___ g. | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 12. | Duomenys turi būti pateikiami SI sistemos vienetais sivertais (Sv) ir sivertais per valandą (Sv/h) su atitinkamai kartotiniais vienetais (nano, mikro, mili ir kt.). | TAIP/NE | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 13. | Dozimetras turi turėti ne žemesnę kaip IP65 apsaugos nuo dulkių ir vandens klasę pagal EN 60529 arba lygiavertį standartą. | Nurodyti apsaugos nuo dulkių ir vandens klasę pagal EN 60529 arba lygiavertį standartą IP__ | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 14. | Dozimetras turi būti tinkamas naudoti temperatūros intervale ne mažesniame kaip nuo -10°C iki +40°C. | Nurodyti tinkamumo naudoti dozimetrą temperatūros diapazoną: nuo -__°C iki +__°C. | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 15. | Dozimetras turi veikti naudojant standartinius maitinimo elementus (AA, AAA, CR tipo arba lygiaverčius) arba turėti įkraunamą keičiamą bateriją, arba lygiavertį maitinimo šaltinį. | TAIP/NE | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 16. | Dozimetras turi turėti signalizavimo apie maitinimo elementų išsikrovimą funkciją, taip pat galimybę ją išjungti, arba rodyti maitinimo elementų įkrovimo lygį. | TAIP/NE | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 17. | Dozimetras turi matuoti duomenis ne trumpiau kaip 100 valandų nepakeitus maitinimo elementų arba vienų elementų įkrovimu. | Nurodyti tikslią dozimetro nepertraukiamą duomenų matavimo trukmę __ val. | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 18. | Dozimetras turi saugoti sukauptos gama ir neutronų dozės matavimo duomenis nepriklausomai nuo to ar yra įdėti maitinimo šaltiniai/baterija. | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | NEPILDOMA KAI PASIŪLYMĄ TEIKIA GAMINTOJAS. TIEKĖJAS TURI PATEIKTI GAMINTOJO DEKLARACIJĄ |
| 19. | Dozimetras turi turėti vidinę atmintį, kurioje turi kaupti ne mažiau kaip 500 gama ir neutronų spinduliuotės dozės verčių. | Nurodyti tikslų į dozimetro vidinę atmintį galimą sukaupti gama ir neutronų spinduliuotės dozės verčių skaičių __ kartai | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 20. | Jei dozimetras yra tiesioginio parodymo ir su atskiru dozimetrų skaitytuvu, 100 dozimetrų turi būti pateiktas 1 skaitytuvas. | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | NEPILDOMA KAI PASIŪLYMĄ TEIKIA GAMINTOJAS. TIEKĖJAS TURI PATEIKTI GAMINTOJO DEKLARACIJĄ |
| 21. | Jei dozimetras yra tiesioginio parodymo ir jungiamas prie kompiuterio parametrų nustatymui, duomenų nuskaitymui, 50 dozimetrų turi būti pateiktas 1 nešiojamas kompiuteris su pilnai instaliuota programine įranga bei duomenų perkėlimo į kompiuterį funkcija. | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | NEPILDOMA KAI PASIŪLYMĄ TEIKIA GAMINTOJAS. TIEKĖJAS TURI PATEIKTI GAMINTOJO DEKLARACIJĄ |
| 22. | Dozimetro matuojamų gama fotonų energijų intervalas turi būti ne siauresnis nei nuo 80 keV iki 1,5 MeV. | Nurodyti dozimetro matuojamų gama fotonų energijų intervalą: nuo __ keV iki __ MeV. | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 23. | Dozimetro matuojamas dozės galios matavimo intervalas gama spinduliuotei turi būti ne siauresnis nei nuo 0,5 µSv/h iki 1 Sv/h. | Nurodyti dozimetro matuojamą dozės galios gama spinduliuotei intervalą: nuo __ µSv/h iki __ Sv/h. | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 24. | Dozimetro matuojamas gama dozės matavimo intervalas turi būti ne siauresnis nei nuo 100 µSv iki 9,9 Sv. | Nurodyti dozimetro matuojamą dozės gama intervalą: nuo __ µSv iki __ Sv. | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 25. | Dozimetras įjungimo metu turi atlikti savaiminį testavimą ir indikuoti rastas klaidas. | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | NEPILDOMA KAI PASIŪLYMĄ TEIKIA GAMINTOJAS. TIEKĖJAS TURI PATEIKTI GAMINTOJO DEKLARACIJĄ |
| 26. | Dozimetras turi atitikti atsparumo elektromagnetinės spinduliuotės poveikio standartų EN 61000-4-2, EN 61000-4-3 (arba lygiaverčių) reikalavimus. | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | NEPILDOMA KAI PASIŪLYMĄ TEIKIA GAMINTOJAS. TIEKĖJAS TURI PATEIKTI GAMINTOJO DEKLARACIJĄ |
| 27. | Dozimetro korpuso išoriniai paviršiai (išskyrus ekrano ir jungčių vietas), tvirtinimo prie drabužių priemonės turi būti nudažyti arba juodais (RAL 9005 arba lygiaverčiais), arba tamsiai pilkais (RAL 7013, 7016, 7021, 7022, 7026 arba lygiaverčiais), arba tamsiai žaliais (RAL 6007 „Rifle green“ arba lygiaverčiais), arba tamsiai mėlynais (RAL 5008 arba lygiaverčiais) matiniais dažais. | Nurodyti dozimetro išorinių paviršių (išskyrus ekrano ir jungčių vietas), tvirtinimo prie drabužių priemonės spalvą RAL ____ | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 28. | Dozimetras turi būti naujas ir nenaudotas. | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | NEPILDOMA KAI PASIŪLYMĄ TEIKIA GAMINTOJAS. TIEKĖJAS TURI PATEIKTI GAMINTOJO DEKLARACIJĄ |
| 29. | Dozimetrui turi būti suteiktas ne trumpesnis nei 24 mėnesių trukmės garantinis laikotarpis. Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo pirkėjo ir pardavėjo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo datos. Pardavėjas turi įsipareigoti garantinio laikotarpio metu per ne ilgesnį kaip 30 kalendorinių dienų terminą šalinti atsiradusius gedimus arba pakeisti sugedusius komponentus veikiančiais. Atlikus garantinį remontą, dozimetrui turi būti atlikta metrologinė patikra akredituotoje įmonėje. Garantinio laikotarpio metu tiekėjas privalo atlikti remontą savo lėšomis, įskaitant ir transportavimo kaštus. | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | NEPILDOMA KAI PASIŪLYMĄ TEIKIA GAMINTOJAS. TIEKĖJAS TURI PATEIKTI GAMINTOJO DEKLARACIJĄ |
| 30. | Gamintojas ar tiekėjas turi Lietuvoje suorganizuoti ne trumpesnį nei 8 val. apmokymą naudotis dozimetru ne vėliau nei per tris savaites nuo prekių pristatymo, taip pat išduoti mokymų dalyviams (iki 20 dalyvių) apmokymą patvirtinančius pažymėjimus. | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | NEPILDOMA KAI PASIŪLYMĄ TEIKIA GAMINTOJAS. TIEKĖJAS TURI PATEIKTI GAMINTOJO DEKLARACIJĄ |
| 31. | Dozimetro visa įranga ir atskiros dalys (detalės), įskaitant ir programinę įrangą, turi būti pagaminta Europos Sąjungos, Europos Laisvosios Prekybos Asociacijos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos arba NATO priklausančioje šalyje ir atitikti Europos Sąjungos saugumo, sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimus. Kartu su preke turi būti pateiktas dozimetro kilmės sertifikatas (angl. Certificate of Origin). | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | NEPILDOMA KAI PASIŪLYMĄ TEIKIA GAMINTOJAS. TIEKĖJAS TURI PATEIKTI GAMINTOJO DEKLARACIJĄ |
| 32. | Dozimetras turi turėti CE ženklinimą (gamintojo išduotas sertifikatas arba deklaracija, arba lygiavertis dokumentas, patvirtinantis, kad Prietaisas turi CE ženklinimą, turi būti pateiktas kartu su konkurso dokumentais). | TAIP/NE | CE ženklinimo sertifikato kopija |
| 33. | Dozimetras negali būti vienetinis (eksperimentinis) modelis. | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | NEPILDOMA KAI PASIŪLYMĄ TEIKIA GAMINTOJAS. TIEKĖJAS TURI PATEIKTI GAMINTOJO DEKLARACIJĄ |
| 34. | Kartu su preke turi būti pateiktas metrologinės patikros sertifikatas. | TAIP/NE |  |

*Pastabos:

1) svarbu: Tiekėjas, nurodydamas konkrečią prekės reikšmę ar atitiktį jai, turi nurodyti perkančiajai organizacijai, kokiame Tiekėjo pateiktame dokumente yra reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys (nurodyti konkretų aplanką / failą, kuriame dokumentas pateiktas, dokumento pavadinimą ir puslapį);

2) kiekvienas techninių reikalavimų punktas, kuriame prašoma nurodyti konkreti reikšmė, turi būti pagrįstas gamintojo techniniais dokumentais;

3) kiekvienas techninių reikalavimų punktas, kuriame reikalaujama gamintojo patvirtinimo, jei pasiūlymą teikia pats prekės gamintojas, tai patvirtina 3 stulpelyje ir  pagrindžiančių dokumentų pateikti nereikia, o 4-ojo stulpelio atitinkama grafa nepildoma. Jei pasiūlymą teikia ne prekės gamintojas, tiekėjas privalo:

a) užpildyti 4-ojo stulpelio atitinkamą grafą;

b) kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo pasirašytą deklaraciją, patvirtinančią atitiktį konkrečiam reikalavimui;

4) šalia visų nurodytų konkrečių medžiagų ir (arba) konkrečių prekių pavadinimų rašoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertėmis savybėmis pasižyminčią prekę, pasiūlymo pateikimo metu privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.