Pirkimo sąlygų 5 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Teikėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie teikėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Anykščių rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS

DĖL OTORINOLARINGOLOGO DARBO VIETOS ĮRANGOS

ĮSIGIJIMO

_______________

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

2 lentelė /Pastaba. Pildoma, jei žinoma,  subtiekėjas (-ai)/

| Jei žinomas - subtiekėjo (-ų), pavadinimas (-ai) (tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus) |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjekto adresas (-ai) |  |
| Jei žinomas - subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų), adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus, jų vertę Eur arba dalį procentais), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą; jei žinoma - subtiekėją (-us). |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis.

Mes siūlome šias prekes, kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

3 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Modelis, gamintojo pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Kaina Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 6 |
| 1. | Otorinolaringologo darbo vietos įranga |  | 1 | Vnt. |  |
|  | PVM (....) suma |  |  |  |  |
|  | Bendra pasiūlymo kaina su PVM |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina su PVM ____________________________________________ Eur.

Į bendrą pasiūlymo kainą yra įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant PVM, kuris sudaro __________________________Eur.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:

______________________________________________________________________________ .

Tokiu atveju bendra pasiūlymo kaina yra bendra pasiūlymo kaina be PVM.

Siūlomo Otorinolaringologo darbo vietos (1 komplektas) techninės charakteristikos lentelė

4 lentelė

| Parametrai, komplektacija | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą dokumentaciją* (failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) Pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- |
| 1. Įranga LOR gydytojo darbo vietai įrengti | - visos sistemos turi sudaryti bendrą ausų, nosies ir gerklės gydytojo darbo vietas; - sistemos gylis ne daugiau 700mm, ilgis ne daugiau 1000mm, aukštis ne daugiau 1500 mm; - turi būti ne mažiau kaip ant 2 ratukų; - nerūdijančio plieno briaunos, skirtos apsaugoti nuo susidėvėjimo; |  |
| 2. Pagrindinis modulis | - siurblys įmontuotas į darbo vietą - suspausto oro sistema - automatinė siurbimo šlangelių dezinfekcijos funkcija - reguliuojamo aukščio galvinio šviestuvo laikiklis - lentyna skirta instrumentams pasidėti - momentinė veidrodėlių pašildymo sistema - ne mažiau kaip 2 kietų endoskopų ir 1 lankstaus endoskopo laikikliai; - ne mažiau kaip 2 naudotų kietų endoskopų dezinfekavimo laikikliai; |  |
| 2.1.Siurbimo sistema: |  |  |
| 2.1.1. vakuuminė siurbimo sistema | - oro srauto pratekėjimas ne mažiau kaip 57 l/min; - vakuumas ne mažiau -91kPa - vakuumo reguliatorius; - siurbimo pratekėjimo reguliavimas ir slėgio parodymas manometre; - automatinis įsijungimas - darbo režimas nepertraukiamas (darbo trukmė neribojama) - atsiurbėjas įmontuotas į darbo vietą; - dviguba skysčio išbėgimo kontrolė - automatinė siurbimo šlangelių dezinfekcijos funkcija - autoklavuojamas adapteris |  |
| 2.1.2. talpa sekretui/išskyroms | - talpos tūris ne mažesnis kaip 1 litras; - apsauga nuo perpildymo; - autoklavuojama |  |
| 2.2. Suspausto oro sistema |  |  |
| 2.2.1. Oro kompresorius | - reguliuojamas slėgis ribose nuo 0,1 iki 3,5 bar; - slėgio ribotuvas; - laikiklio antgalis paruoštas darbui su Politzer‘io antgaliais - chromuota, metalinė rankena |  |
| 2.2.2. Medikamentų buteliukai | - 3 buteliukai medikamentams purkšti, skirtingų spalvų - keičiamos kaniulės |  |
| 2.3. Darbo vietos apšvietimas |  |  |
| 2.3.1. Integruoti į pagrindinį modulį šviesos šaltiniai | - ne mažiau dviejų atskirų šviesos šaltinių - šviesos intensyvumo reguliavimas kiekvienam šviesos šaltiniui - ne mažiau dviejų šviesos indikatorių |  |
| 3. Lankstus endoskopas | - distalinio galo skersmuo: 3,2 ± 0,3 mm; - darbinis ilgis: 310mm ± 30mm; - matymo kampas: 0° ± 5°; - fokusavimo reguliavimas; - užlenkimo kampas: 140° ± 10°; - šviesolaidis; |  |
| 4. Nešiojamas timpanometras su pakrovimo baze ir bevieliu spausdintu | - Integruotas realaus laiko parodymų ekranas - Signalo dažnis 226 Hz± 10 Hz - Signalo intensyvumas 69 dB± 1mm - Slėgio ribos ne blogiau kaip nuo +200 iki – 400 dPa - Tūrio ribos ne blogiau kaip nuo 0.1 ml iki 8,0 ml - Tyrimo laikas ne ilgiau 5s - Reflekso tyrimas - Tyrimų dažniai 500, 1000, 2000, 4000 Hz; - Tyrimo metodas – Ipsi - Jautrumo nustatymas automatinis ir rankinis - Keičiamas Ličio-jonų akumuliatorius – 2 vnt. - Pakrovimo bazė - Terminis popierius x 1 rit. – Būtina - Vienkartinių ausų kištukų komplektas - Zondo valymo šepetėlis – Būtina - Bevielis spausdintuvas |  |
| 5. Frenzel akiniai | - su apšvietimu - laikiklis baterijoms |  |
| 6. Kamertonas | - 128 Hz |  |
| 7. Pneumo otoskopas | - įkraunama rankena - LED apšvietimas - pakrovėjas |  |
| 8. Paciento kėdė | - elektrinis kėdės aukščio reguliavimas; - kėdės aukščio reguliavimo (vertikalaus judesio) eiga ne mažiau 140mm; - atlenkiamas nugaros atlošas; - galimybė pasukti kėdę apie vertikalią ašį; - kėdės sėdimosios dalies plotis (neįskaitant porankių) ne mažiau 450mm; - atrama galvai; - galvos atramos padėties reguliavimo, priartinant prie/atitolinant nuo atlošo, eiga ne mažiau 100mm; - atlošo pasvirimo kampo reguliavimo eiga ne mažiau 70º; - kėdės sėdimoji dalis, atlošas ir galvos atrama turi būti paminkštinti ir padengti lengvai prižiūrima, tvirta dirbtine oda; |  |
| 9. Gydytojo kėdė | - turi būti ant ratukų; - aukščio reguliavimas; - su nugaros atlošu; |  |
| 10. Bendrieji reikalavimai |  |  |
| 10.1. Garantija | - ne mažiau 24 mėnesiai |  |
| 10.2. Tiekėjų teikiamų prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinių standartų reikalavimus | - tai įrodantys dokumentai pristatomi kartu su įranga |  |
| 10.3. Tiekėjas turi turėti bent vieną kvalifikuotą inžinierių aptarnauti įrangą | - būtina, pateikti sertifikatą |  |
| 10.4. Naudojimosi instrukcija Lietuvių ir Anglų kalbomis | - pristatoma kartu su įranga |  |

*Dokumentaciją sudaro dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techniniams parametrams, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomos prekės gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų išsamus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymas  pagal techninius parametrus. Visa informacija, pagrindžianti prekės atitikimą techniniams parametrams privalo būti originalo ir lietuvių kalba. Siūlomos prekės gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti ir pastebimai pažymėti - spalvotai paženklinti, ar nurodyti rodyklėmis, ar pabraukti konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

5 lentelė

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Dokumento lapų skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dokumentai įrodantys prekės atitikimą techniniams parametrams |  |
| 2. | Įgaliojimas pasirašyti ir pateikti pasiūlymą |  |
| 3. | .................................................... |  |

Pasiūlyme yra žemiau nurodyta konfidenciali informacija*:

6 lentelė

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) Pateikti konfidencialios informacijos pagrindimo įrodymus | Prisegti dokumentai |
| --- | --- | --- |

*1. pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus;

2. tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |