## Pasiūlymas ir TS
1 PRIEDO „PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA" PRIEDAS
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: |  |  |  | /pildo tiekėjas/
Jeigu įsigyjamam pirkimo objektui netaikomas PVM arba taikomas lengvatinis PVM tarifas, pirkimo vykdytojas apie tai informaciją turėtų nurodyti šioje formoje arba konkretaus pirkimo sąlygose: šiame dokumente nurodytiems tyrimams tiekėjas turi taikyti 5 proc. PVM tarifo dydį (kadangi pagrindinė šio pirkimo objekto dalis pagal jo vertę yra reagentai, o reagentams, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, taikomas 5 proc. PVM tarifo dydis).
Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
1.1. REAGENTAI, EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS BIOCHEMINIAMS IR IMUNOCHEMINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI (S. Nėries g. 3, Klaipėda)
Eil. Nr. | Tyrimų pavadinimai / Reagentų / eksploatacinių medžiagų / papildomų priemonių pavadinimai | Techniniai reikalavimai tyrimams | Tiekėjo siūlomos tyrimų techninės charakteristikos | Maksimalus tyrimų skaičius per 60 mėnesių (į nurodytą tyrimų skaičių neįeina kasdieninės ir išorinės kokybės kontrolės atlikimas, kalibracijos bei pakartojimai) Keliamųjų metų 1 papildoma diena nėra įskaičiuojama (t. y., yra laikoma, kad 1 (vienerius) metus sudaro 365 dienos) | Reagento / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės apibūdinimas | Siūlomos pakuotės dydis (sudėtis) | Galimų atlikti tyrimų skaičius iš 1 (vieno) vnt. siūlomos pakuotės (jeigu neįmanoma pateikti šios informacijos, nurodyti to priežastį) | 1 (vieno) tyrimo įkainis Eur be PVM (t. y. reagentų / eksploatacinių medžiagų / papildomų priemonių, reikalingų 1 (vienam) tyrimui atlikti, įkainis Eur be PVM) | PVM tarifas (taikomas tyrimui) (5 proc.) | PVM dydis (taikomas tyrimui) (Eur) | 1 (vieno) tyrimo įkainis Eur su PVM (t. y. reagentų / eksploatacinių medžiagų / papildomų priemonių, reikalingų 1 (vienam) tyrimui atlikti, įkainis Eur su PVM) | Bendra maksimalaus tyrimų skaičiaus kaina Eur be PVM per 60 mėnesių | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma) Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo parengtas prekių naudojimo instrukcijas, kurios įrodytų siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Jeigu prekių naudojimo instrukcijose trūksta dalies informacijos, kuri įrodytų siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, tuomet tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir siūlomų prekių gamintojo parengtus techninius dokumentus, kurie įrodytų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu), nebent techninėje specifikacijoje yra nurodyta kitaip.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 (5 x 9) | 14
1. | Kalis (K) (serumas, šlapimas) | Netiesioginės potenciometrijos (netiesioginis jonams selektyvių elektrodų (ISE)) metodas | /pildo tiekėjas/ | 150000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
1.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
2. | Natris (Na) (serumas, šlapimas) | Netiesioginės potenciometrijos (netiesioginis jonams selektyvių elektrodų (ISE)) metodas | /pildo tiekėjas/ | 100000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
2.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
3. | Chloridai (Cl) (serumas, šlapimas) | Netiesioginės potenciometrijos (netiesioginis jonams selektyvių elektrodų (ISE)) metodas | /pildo tiekėjas/ | 5000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
3.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
4. | Amoniakas (NH3) (plazma) | Fotometrinis arba fermentinis | /pildo tiekėjas/ | 1500 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
4.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
5. | Etanolis (ETOH) | Fotometrinis arba imunocheminis metodas | /pildo tiekėjas/ | 3000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
5.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
6. | Digoksinas | Turbidimetrinis arba imunocheminis metodas | /pildo tiekėjas/ | 3000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
6.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
7. | Laktatai (plazma) | Fotometrinis metodas | /pildo tiekėjas/ | 3000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
7.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
8. | Litis | Fotometrinis metodas | /pildo tiekėjas/ | 3000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
8.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
9. | Šarminė fosfatazė (ALP) | IFCC (pNPP) | /pildo tiekėjas/ | 25000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
9.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
10. | Alaninaminotransferazė (ALT) | Suderintas su IFCC (pridedant P-5-P) | /pildo tiekėjas/ | 30000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
10.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
11. | Aspartataminotransferazė (AST) | Suderintas su IFCC (pridedant P-5-P) | /pildo tiekėjas/ | 30000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
11.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
12. | Gama gliutamiltrasferazė (GGT) | IFCC | /pildo tiekėjas/ | 20000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
12.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
13. | Laktatdehidrogenazė (LDH) | IFCC | /pildo tiekėjas/ | 4000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
13.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
14. | Bilirubinas, bendras | Fotometrinis metodas | /pildo tiekėjas/ | 20000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
14.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
15. | Bilirubinas, tiesioginis | Fotometrinis metodas (galimybė automatiškai suskaičiuoti netiesioginį bilirubiną) | /pildo tiekėjas/ | 20000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
15.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
16. | Alfa-amilazė | IFCC (pNPG7). Metodas turi būti suderinamas su pankreatinės amilazės tyrimo metodu. | /pildo tiekėjas/ | 5000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
16.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
17. | Pankreatinė amilazė | IFCC (pNPG7) Metodas turi būti suderinamas su alfa amilazės tyrimo metodu. | /pildo tiekėjas/ | 20000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
17.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
18. | Lipazė | Fotometrinis metodas | /pildo tiekėjas/ | 3000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
18.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
19. | Kreatinkinazė (CK) | IFCC (NADPH) | /pildo tiekėjas/ | 4000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
19.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
20. | Kreatinkinazės MB izofermentas (CK-MB) | Imunocheminis metodas | /pildo tiekėjas/ | 1500 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
20.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
21. | Gliukozė (GLU) (serumas, plazma, šlapimas, likvoras) | Heksokinazės, gliukozės oksidazės arba gliukozės dehidrogenazės metodas | /pildo tiekėjas/ | 70000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
21.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
22. | Glikozilintas hemoglobinas, standartizuotas pagal IFCC (HbA1c) (kraujas) | Fermentinis arba imunoturbidimetrinis, arba imunonefelometrinis metodas. Standartizuotas pagal IFCC su galimybe rezultatus pateikti DCCT vienetais. | /pildo tiekėjas/ | 3000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
22.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
23. | Cholesterolis (CHOL) | Fotometrinis metodas | /pildo tiekėjas/ | 20000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
23.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
24. | Triacilgliceroliai (TRIGL) | Fotometrinis metodas | /pildo tiekėjas/ | 20000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
24.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
25. | Mažo tankio lipoproteinų (MTL) cholesterolis, apskaičiuojamas pagal Friedewaldo formulę | Apskaičiuojamas arba fotometrinis metodas | /pildo tiekėjas/ | 20000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
25.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
26. | Didelio tankio lipoproteinų (DTL) cholesterolis (DTL) | Fotometrinis metodas | /pildo tiekėjas/ | 20000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
26.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
27. | Geležis (Fe) | Fotometrinis metodas | /pildo tiekėjas/ | 4000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
27.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
28. | Feritinas | Imunocheminis arba imunoturbidimetrinis metodas | /pildo tiekėjas/ | 20000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
28.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
29. | Fosforas (P) (serumas, šlapimas) | Fotometrinis metodas | /pildo tiekėjas/ | 15000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
29.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
30. | Kalcis (Ca) (serumas, šlapimas) | Fotometrinis arba ISE metodas. Galimybė automatiškai suskaičiuoti jonizuotą kalcį. | /pildo tiekėjas/ | 25000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
30.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
31. | Magnis (Mg) (serumas, šlapimas) | Fotometrinis arba ISE metodas | /pildo tiekėjas/ | 25000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
31.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
32. | Bendras baltymas | Fotometrinis arba turbidimetrinis metodas | /pildo tiekėjas/ | 20000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
32.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
33. | Bendras baltymas (šlapimas / likvoras) | Fotometrinis arba turbidimetrinis metodas. Galimybė automatiškai suskaičiuoti baltymo/kreatinino santykį. | /pildo tiekėjas/ | 5000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
33.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
34. | Albuminas | Fotometrinis bromkrezolio žaliojo (BCG) arba bromkrezolio violetinio (BCP) metodas | /pildo tiekėjas/ | 20000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
34.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
35. | Albuminas (mikroalbuminas) (šlapimasi) | Imunoturbidimetrinis arba imunonefelometrinis metodas. Galimybė automatiškai suskaičiuoti albumino/kreatinino santykį. | /pildo tiekėjas/ | 5000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
35.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
36. | Haptoglobinas | Imunoturbidimetrinis arba imunonefelometrinis metodas | /pildo tiekėjas/ | 500 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
36.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
37. | Kreatininas (serumas, šlapimas) | Fermentinis (IDMS) arba Jaffe modifikuotas su Pikratu | /pildo tiekėjas/ | 150000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
37.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
38. | Šlapalas (serumas, šlapimas) | Fermentinis arba fotometrinis metodas | /pildo tiekėjas/ | 80000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
38.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
39. | Šlapimo rūgštis (serumas, šlapimas) | Fermentinis arba fotometrinis metodas | /pildo tiekėjas/ | 50000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
39.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
40. | C reaktyvus baltymas (CRB) | Imunoturbidimetrinis arba imunonefelometrinis metodas. Viršutinė matvimo riba be praskiedimo - ne mažiau 350 g/L. | /pildo tiekėjas/ | 200000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
40.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
41. | Reumatoidinis faktorius (RF) | Imunoturbidimetrinis arba imunonefelometrinis metodas | /pildo tiekėjas/ | 30000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
41.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
42. | Antikūnai prieš streptoliziną O (ASO) | Imunoturbidimetrinis arba imunonefelometrinis metodas | /pildo tiekėjas/ | 3000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
42.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
43. | Vankomicinas | Imunocheminis arba imunoturbidimetrinis | /pildo tiekėjas/ | 5000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
43.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
44. | Gentamicinas | Imunocheminis arba imunoturbidimetrinis | /pildo tiekėjas/ | 1000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
44.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
45. | Prokalcitoninas (PCT) | Imunocheminis metodas | /pildo tiekėjas/ | 8000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
45.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
46. | Tirotropinas (TTH/TSH) | Imunocheminis metodas. Funkcinis jautrumas (koncentracija išmatuojama su 20 % CV) - ne didesnė nei 0,01 mIU/l. | /pildo tiekėjas/ | 30000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
46.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
47. | Laisvas tiroksinas (LT4) | Imunocheminis metodas | /pildo tiekėjas/ | 30000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
47.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
48. | Laisvas tiroksinas (LT3) | Imunocheminis metodas | /pildo tiekėjas/ | 20000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
48.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
49. | Skydliaukės peroksidazės antikūnai (Anti-TPO) | Imunocheminis metodas | /pildo tiekėjas/ | 20000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
49.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
50. | Bendras hCG+beta | Imunocheminis metodas | /pildo tiekėjas/ | 5000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
50.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
51. | Intaktinis PTH | Imunocheminis metodas | /pildo tiekėjas/ | 6000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
51.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
52. | Kortizolis (COR) | Imunocheminis metodas | /pildo tiekėjas/ | 2000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
52.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
53. | Bendras PSA | Imunocheminis metodas | /pildo tiekėjas/ | 3000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
53.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
54. | 25-OH vitaminas D | Imunocheminis metodas | /pildo tiekėjas/ | 10000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
54.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
55. | Karcinoembrioninis antigenas (CEA) | Imunocheminis metodas | /pildo tiekėjas/ | 500 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
55.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
56. | CA 19-9 | Imunocheminis metodas | /pildo tiekėjas/ | 500 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
56.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
57. | CA 125 | Imunocheminis metodas | /pildo tiekėjas/ | 600 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
57.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
58. | Imunoglobulinas E Šis tyrimas bus atliekamas 1 kartą kas 2 savaites (14 dienų). | Imunoturbidimetrinis arba imunonefelometrinis metodas | /pildo tiekėjas/ | 2000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
58.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
59. | Didelio jautrumo Troponinas | Imunocheminis metodas | /pildo tiekėjas/ | 50000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
59.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
60. | NT-ProBNP | Imunocheminis metodas | /pildo tiekėjas/ | 30000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
60.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
61. | Anti-HCV | Imunocheminis metodas | /pildo tiekėjas/ | 4000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
61.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
62. | Anti-HBc | Imunocheminis metodas | /pildo tiekėjas/ | 1000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
62.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
63. | Anti-HBs | Imunocheminis metodas | /pildo tiekėjas/ | 1000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
63.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
64. | HBsAg | Imunocheminis metodas | /pildo tiekėjas/ | 5000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
64.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
65. | ŽIV Ag/Ak kombinuotas | Imunocheminis metodas | /pildo tiekėjas/ | 5000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
65.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
66. | Antikūnai prieš Treponema palidum IgM/IgG | Imunocheminis metodas | /pildo tiekėjas/ | 3000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
66.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
67. | Valproinė rūgštis | Imunoturbidimetrinis metodas | /pildo tiekėjas/ | 3000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
67.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
68. | Cistatinas C | Imunoturbidimetrinis metodas | /pildo tiekėjas/ | 6000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
68.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
69. | Transferinas | Imunologinis agliutinacijos principas, imunonefelometrija arba imunoturbidimetrija | /pildo tiekėjas/ | 3000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
69.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
70. | Bikarbonatai (HCO3) | Fermentinis metodas | /pildo tiekėjas/ | 3000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
70.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
71. | Kitos eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės (pildoma tik pagal poreikį)
71.1. | Tiekėjai, pildydami šią lentelę, jeigu yra toks poreikis, gali prie kiekvieno tyrimo išskirti pagrindinius reagentus, skirtus tik konkrečiam tyrimui atlikti, o eksploatacines medžiagas / papildomas priemones, naudojamas tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti, išskirti šioje vietoje, įterpiant papildomas eilutes. Šios eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės turi būti įskaičiuotos į tyrimų, kuriems atlikti jos bus naudojamos, įkainius. | [11 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [6 empty] | /pildo tiekėjas/
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM: | [11 empty] | /pildo tiekėjas/
Bendras PVM Eur: | [11 empty] | /pildo tiekėjas/
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur su PVM: | [11 empty] | /pildo tiekėjas/
REIKALAVIMAI PREKĖMS / ĮRANGAI / KITI REIKALAVIMAI IR PASTABOS: 1. Tiekėjas 1.1 punkto lentelėje nurodytų tyrimų atlikimui turi pasiūlyti įrangą panaudai, kurios techniniai reikalavimai pateikti 1.2 punkto lentelėje. 2. Pasiūlymas turi būti teikiamas visai pirkimo objekto apimčiai. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti. Pasiūlyme turi būti pateiktos visos tyrimams atlikti būtinos prekės: reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos priemonės (ar kitos gamintojo nurodytos priemonės) nurodytam maksimaliam tyrimų kiekiui atlikti per 60 mėnesių bei rezultatams pateikti su nurodytu kiekiu pakuotėje. Visi reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos priemonės bus naudojami, atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, gamintojo nurodytus bei realius galiojimo ir stabilumo, atidarius pakuotę, terminus. Bus atliekami kokybės kontrolės tyrimai (išoriniai - 2 kartus per metus, bei kasdieniniai su ne mažiau nei 2 kontrolinėmis medžiagomis (nustato gamintojas)), pakartojimai, esant nepatikimiems rezultatams (kontrolinių ar tiriamųjų mėginių). Kasdieninės ir išorinės kokybės kontrolės atlikimas, kalibracijos bei pakartojimai nėra įtraukti į nurodytą maksimalų tyrimų skaičių. Nepatikimų tyrimų rezultatų pakartojimai sudarys maksimaliai iki 10 % viso nurodyto maksimalaus tyrimų skaičiaus. Laboratorija dirba 24/7 nepertraukiamu režimu. Perkančiajai organizacijai pasiūlymų vertinimo metu nustačius, kad tiekėjas įvertino ir nurodė ne visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti, tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas. 3. Perkančioji organizacija (VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė) su tiekėju atsiskaitys 1 (vieną) kartą per mėnesį už praėjusį mėnesį faktiškai pacientams atliktus tyrimus. Faktiškai pacientams atliktų tyrimų skaičius tiekėjui bus pateikiamas toks, koks jis yra fiksuotas perkančiosios organizacijos (VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės) naudojamoje informacinėje sistemoje už praėjusį mėnesį. 4. Tiekėjai 1.1 punkto lentelės stulpelyje Nr. 7 turi nurodyti siūlomų reagentų / eksploatacinių medžiagų / papildomų priemonių siūlomų pakuočių dydį (sudėtį), o stulpelyje Nr. 8 - galimų atlikti tyrimų skaičių iš 1 (vieno) vnt. siūlomos pakuotės (jeigu neįmanoma pateikti šios informacijos, nurodyti to priežastį) (išskyrus atvejus, kai atitinkami langeliai yra perbraukti). Ši informacija perkančiosios organizacijos (VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės) bus naudojama sutarties vykdymo metu prekių užsakymams pateikti planuojamam maksimaliam tyrimų kiekiui per 60 mėnesių atlikti. 1.1 punkto lentelės stulpeliuose Nr. 9 ir Nr. 12 tiekėjai turi nurodyti 1 (vieno) tyrimo atlikimo įkainius Eur be PVM ir Eur su PVM, kurie bus naudojami sutarties vykdymo metu atsiskaitymui su tiekėju, o pirkimo metu bus vertinama bendra nurodyto maksimalaus tyrimų kiekio per 60 mėnesių kaina. 5. Visos siūlomos prekės turi būti naujos, originalios, tinkamos darbui su siūloma įranga, jeigu reikalinga, - su brūkšniniais kodais, atitinkančios tyrimo metodą. Reagentai turi būti to paties gamintojo kaip ir įranga arba įrangos gamintojo validuoti / patvirtinti tyrimams atlikti su panaudai siūloma įranga (tokiu atveju tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti validavimą / patvirtinimą tyrimams atlikti su panaudai siūloma įranga patvirtinančius reagentų ir įrangos gamintojų patvirtinimus arba kitus lygiaverčius dokumentus; pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu); dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis)). 6. Prekės ir įranga panaudai turi būti paženklinti CE ženklu (jeigu pagal teisės aktus taikomas CE ženklinimas). Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti prekių ir įrangos panaudai žymėjimą CE ženklu liudijančių galiojančių dokumentų (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių kopijas anglų kalba (kilus neaiškumams, tiekėjo gali būti prašoma pateikti dokumentų vertimus į lietuvių kalbą). Jeigu tam tikroms prekėms ir / ar įrangai pagal teisės aktus CE ženklinimas netaikomas, tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti laisvos formos prekių / įrangos gamintojo techniniais duomenimis pagrįstus paaiškinimus raštu, kodėl CE ženklinimas netaikomas. 7. Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodyta dviejų skaičių po kablelio tikslumu. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12). Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos, neribojant skaičių po kablelio kiekio. 8. Šiame Excel dokumente tiekėjai, kiek tai yra įmanoma, turi įvesti bendros palyginamosios pasiūlymo kainos apskaičiavimo formules, kad perkančioji organizacija galėtų patikrinti tiekėjų pasiūlymus dėl bendros palyginamosios pasiūlymo kainos skaičiavimo klaidų nebuvimo. 9. Nurodyti kiekiai yra maksimalūs, kurių perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti. Pradinės sutarties vertė lygi tiekėjo bendrai palyginamajai pasiūlymo kainai be PVM, apskaičiuotai sudauginus maksimalų tyrimų kiekį per 60 mėnesių iš tiekėjo pasiūlytų tyrimų įkainių be PVM. Tiekėjo bendrai palyginamajai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina.
1.2. REIKALAVIMAI ĮRANGAI PANAUDAI Integruota biocheminių ir imunocheminių tyrimų sistema bus naudojama nuolat ir apdorojat didžiąją dalį tyrimų srauto, vykdant rutininius, skubius ir planinius tyrimus 24/7, o pakaitinis biocheminių tyrimų analizatorius bus naudojamas užtikrinti nepertraukiamą laboratorijos veiklą, kai integruota sistema negalės atlikti tyrimų, t. y., kai reikia užtikrinti nepertraukiamą skubių tyrimų vykdymą, planinės priežiūros, kalibracijų ar serijinių techninių aptarnavimų metu, gedimo, reagento įsotinimo problemų ar programinių sutrikimų atvejais.
1.2.1. REIKALAVIMAI INTEGRUOTAI BIOCHEMINIŲ IR IMUNOCHEMINIŲ TYRIMŲ SISTEMAI
Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas Tiekėjas nurodo (nebent langelyje šiame stulpelyje ties techniniu parametru yra nurodyta kitaip): (1) tiekėjo siūlomos įrangos techniniai parametrai; (2) tiksli nuoroda į informaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamam techniniam parametrui gamintojo parengtoje techninėje dokumentacijoje* (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar pan.) (dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui). *Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomos įrangos gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams. Jeigu įrangos gamintojo techninėje dokumentacijoje trūksta dalies informacijos, kuri įrodytų siūlomos įrangos panaudai atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, tuomet tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir siūlomų prekių gamintojo parengtus techninius dokumentus, kurie įrodytų pasiūlymo atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techniniams parametrams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu), nebent techninėje specifikacijoje yra nurodyta kitaip.
1 | 2 |  |  | 3
Integruota biocheminių ir imunocheminių tyrimų sistema - 1 vnt. panaudai*. Gamintojas, modelis / tipas, pagaminimo metai, kilmės šalis: /pildo tiekėjas/. * Įrangos įsigijamas panaudos pagrindu, bet ne nuosavybės teise, kartu yra ir aplinkosauginis reikalavimas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.5 punktu, kadangi perkančiajai organizacijai, pasibaigus sutarties galiojimui, grąžinus tiekėjui įrangą, jis kartu su gamintoju galės ją perdirbti ar panaudoti svarbiausias detales, todėl tai prisideda prie tvarios politikos įgyvendinimo.
1. Reikalavimai integruotai biocheminių ir imunocheminių tyrimų sistemai:
1.1. | Sistema turi būti nauja, su programine įranga, automatinė, neeksplotuota. Pagaminimo data - ne ankstesnė kaip 2025 m. |  |  | /pildo tiekėjas (nurodo siūlomus techninius parametrus)*/ *Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, nurodo siūlomus tecninius parametrus, tačiau dėl šio reikalavimo gamintojo techninės dokumentacijos nereikalaujama pateikti.
1.2. | Sistema turi būti techniškai pajėgi atlikti visas 1.1 punkto lentelėje nurodytas privalomas analites. |  |  | /pildo tiekėjas/
1.3. | Integruota biocheminių ir imunocheminių tyrimų sistema turi užtikrinti galimybę iš vieno mėgintuvėlio tuo pačiu metu užsakyti visus 1.1 punkto lentelėje nurodytus tyrimus, kurie gali būti atliekami iš tokio paties tipo mėgintuvėlio pagal gamintojo naudojimo instrukcijose nurodytus reikalavimus. |  |  | /pildo tiekėjas/
1.4. | Tiekėjas turi pateikti ir įrengti visą papildomą įrangą, reikalingą sistemos veikimui užtikrinti, įskaitant, bet neapsiribojant: vandens gryninimo įrenginius, nepertraukiamą maitinimo šaltinį (srovės / įtampos stabilizatorių), spausdintuvą, brūkšninių kodų skaitytuvą. |  |  | /pildo tiekėjas (nurodo siūlomus techninius parametrus)*/ *Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, nurodo siūlomus tecninius parametrus, tačiau dėl šio reikalavimo gamintojo techninės dokumentacijos nereikalaujama pateikti.
1.5. | Šio dokumento pabaigoje yra pridėta perkančiosios organizacijos (VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės) Klinikinės diagnostikos laboratorijos (toliau šiame punkte vadinama "laboratorija") plano iškarpa (žr. šio dokumento 1.4 punkto lentelę). Tiekėjas privalo užtikrinti, kad jo siūloma integruota biocheminių ir imunocheminių tyrimų sistema, įskaitant papildomą įrangą, pagal gamintojo nurodytus įrangos išmatavimus ir būtinus techninius atstumus gali būti išdėstyta laboratorijos patalpoje, nesutrikdant srautų judėjimo, išlaikant ergonomiškas sąlygas personalui ir taip užtikrinant sklandų darbą laboratorijoje. Sutarties vykdymo metu, prieš pristatant sistemą perkančiajai organizacijai, tiekėjas privalės suderinti su perkančiąja organizacija sistemos, taip pat ir papildomos įrangos, išdėstymo laboratorijoje schemą. |  |  | /pildo tiekėjas (nurodo siūlomus techninius parametrus)*/ *Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, nurodo siūlomus tecninius parametrus, tačiau dėl šio reikalavimo gamintojo techninės dokumentacijos nereikalaujama pateikti.
1.6. | Integruota sistema turi būti autonominis analizinis vienetas, turintis vieną įrenginį / zoną visiems pacientų mėginiams, kalibratoriams ir kontrolėms įdėti / išimti bei valdomas iš vieno valdymo centro (vieno kompiuterio su monitoriumi, klaviatūra, pele). |  |  | /pildo tiekėjas/
1.7. | Sistemos našumas - ne mažiau 100 imunocheminių tyrimų ir ne mažiau 500 biocheminių tyrimų, įskaitant kalio, natrio, chloridų tyrimus, atliekamus jonams slektyvių elektrodų (ISE) technologija, per valandą. |  |  | /pildo tiekėjas/
1.8. | Mėginių talpa sistemoje vienu metu - ne mažiau 100 mėgintuvėlių. |  |  | /pildo tiekėjas/
1.9. | Turi būti galimybė ištirti serumo / plazmos, šlapimo, kraujo, smegenų skysčio mėginius. |  |  | /pildo tiekėjas/
1.10. | Sistemai turi būti tinkami įvairūs mėgintuvėliai (t. y., pirminiai, antriniai, skirti mažam mėginio tūriui). Tinkamų mėgintuvėlių pasirinkimas dydžių intervale ne mažesniame kaip nuo 13 iki 16 mm skersmens ir nuo 75 iki 100 mm aukščio. |  |  | /pildo tiekėjas/
1.11. | Turi būti nuolatinio mėginių įdėjimo galimybė, nestabdant analizatoriaus darbo ir nelaukiant pradėtų tyrimų pabaigos. Turi būti galimybė pasirinkti prioritetinį skubių mėginių ištyrimą. |  |  | /pildo tiekėjas/
1.12. | Turi būti krešulio, burbulų, nepakankamo mėginio tūrio aptikimo funkcija. |  |  | /pildo tiekėjas/
1.13. | Turi būti mėginio hemolizės, ikterijos ir lipemijos kokybinio ir pusiau kiekybinio įvertinimo galimybė fotometriniams tyrimams (serumo HIL indeksų nustatymas). |  |  | /pildo tiekėjas/
1.14. | Turi būti nuolatinis reagentų kiekio, pagalbinių priemonių ir atliekų kiekio sistemoje sekimas. Vartotojas turi gauti atitinkamą informaciją / įspėjimą apie besibaigiančius reagentus ir pagalbines priemones. |  |  | /pildo tiekėjas/
1.15. | Turi būti mėginių automatinio praskiedimo, automatinio tyrimo pakartojimo ir susietų tyrimų (pagal pirmojo tyrimo rezultatą automatiškai atliekamų papildomų tyrimų) galimybė. |  |  | /pildo tiekėjas/
1.16. | Turi būti ne mažiau nei 2-jų lygių kokybės kontrolė, analičių kokybei užtikrinti. |  |  | /pildo tiekėjas/
1.17. | Būtina integruota kokybės kontrolės programa, skaičiuojanti pagrindinius statistinius rodiklius ir vaizduojanti kontrolių rezultatus grafiškai. Vidaus kokybės kontrolės medžiagų koncentracijos (kiekio, aktyvumo) ribos turi būti nustatytos pamatiniais metodais arba susietos su pamatinėmis medžiagomis ir tai nurodyta kokybės kontrolės medžiagų naudojimo instrukcijose. |  |  | /pildo tiekėjas/
1.18. | Prietaiso programinėje įrangoje turi būti integruota planinės priežiūros procedūrų valdymo funkcija, kuri vartotojui turi būti pasiekiama ne daugiau nei 3 (trimis) navigacijos žingsniais iš pagrindinio meniu. Priežiūros procedūrų sąrašas, atliktų procedūrų registras ir numatytų procedūrų grafikai turi būti pateikti prietaiso programinėje įrangoje. |  |  | /pildo tiekėjas/
1.19. | Kontrolinių medžiagų tyrimo rezultatų pateikimas, peržiūra, analizė, ataskaitų pateikimas ir analizės duomenys pagal nustatytus kriterijus, rezultatus, kontrolines medžiagas, jų serijos numerius, nustatytam periodui, duomenų archyvavimas. |  |  | /pildo tiekėjas/
2. Integracija į ligoninės laboratorijos informacinę sistemą (LIS):
2.1. | Būtina. Analizatoriai ir programinė įranga turi būti tinkami (techniškai ir programiškai suderinami) integravimui į VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninėje veikiančią ESIS laboratorinę informacinę sistemą (tyrimams gauti iš LIS, tyrimų rezultatus nusiųsti į LIS). |  |  | /pildo tiekėjas (nurodo siūlomus techninius parametrus)*/ *Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, nurodo siūlomus tecninius parametrus, tačiau dėl šio reikalavimo gamintojo techninės dokumentacijos nereikalaujama pateikti.
1.2.2. REIKALAVIMAI AUTONOMINIAM PAKAITINIAM BIOCHEMINIŲ TYRIMŲ ANALIZATORIUI
Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas Tiekėjas nurodo (nebent langelyje šiame stulpelyje ties techniniu parametru yra nurodyta kitaip): (1) tiekėjo siūlomos įrangos techniniai parametrai; (2) tiksli nuoroda į informaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamam techniniam parametrui gamintojo parengtoje techninėje dokumentacijoje* (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar pan.) (dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui). *Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomos įrangos gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams. Jeigu įrangos gamintojo techninėje dokumentacijoje trūksta dalies informacijos, kuri įrodytų siūlomos įrangos panaudai atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, tuomet tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir siūlomų prekių gamintojo parengtus techninius dokumentus, kurie įrodytų pasiūlymo atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techniniams parametrams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu), nebent techninėje specifikacijoje yra nurodyta kitaip.
1 | 2 |  |  | 3
Autonominis pakaitinis biocheminių tyrimų analizatorius - 1 vnt. panaudai*. Gamintojas, modelis / tipas, pagaminimo metai, kilmės šalis: /pildo tiekėjas/. * Įrangos įsigijamas panaudos pagrindu, bet ne nuosavybės teise, kartu yra ir aplinkosauginis reikalavimas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.5 punktu, kadangi perkančiajai organizacijai, pasibaigus sutarties galiojimui, grąžinus tiekėjui įrangą, jis kartu su gamintoju galės ją perdirbti ar panaudoti svarbiausias detales, todėl tai prisideda prie tvarios politikos įgyvendinimo.
1. Reikalavimai autonominiam pakaitiniam biocheminių tyrimų analizatoriui:
1.1. | Analizatorius turi būti naujas, su programine įranga, automatinis, neeksplotuotas. Analizatoriaus pagaminimo data - ne ankstesnė kaip 2025 m. |  |  | /pildo tiekėjas (nurodo siūlomus techninius parametrus)*/ *Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, nurodo siūlomus tecninius parametrus, tačiau dėl šio reikalavimo gamintojo techninės dokumentacijos nereikalaujama pateikti.
1.2. | Analizatorius turi būti techniškai pajėgus atlikti visus 1.1 punkto lentelėje nurodytus biocheminius tyrimus. |  |  | /pildo tiekėjas/
1.3. | Autonominis pakaitinis biocheminių tyrimų analizatorius privalo turėti tokią pačią vartotojo sąsają, naudoti tuos pačius tyrimų metodų failus bei tuos pačius reagentus, kalibratorius, kontrolines medžiagas ir kitas pagalbines priemones, kaip integruotos sistemos biocheminių tyrimų modulis. |  |  | /pildo tiekėjas/
1.4. | Tiekėjas turi pateikti ir įrengti visą papildomą įrangą, būtiną tyrimų atlikimui užtikrinti, įskaitant, bet neapsiribojant: vandens gryninimo įrenginius, nepertraukiamo maitinimo šaltinį (srovės / įtampos stabilizatorių), spausdintuvą, brūkšninių kodų skaitytuvą. |  |  | /pildo tiekėjas (nurodo siūlomus techninius parametrus)*/ *Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, nurodo siūlomus tecninius parametrus, tačiau dėl šio reikalavimo gamintojo techninės dokumentacijos nereikalaujama pateikti.
1.5. | Analizatoriaus našumas - ne mažiau 500 biocheminių tyrimų, įskaitant kalio, natrio, chloro tyrimus, atliekamus jonams selektyvių elektrodų (ISE) technologija, per valandą. |  |  | /pildo tiekėjas/
1.6. | Mėginių talpa analizatoriuje vienu metu - ne mažiau 60 mėgintuvėlių. |  |  | /pildo tiekėjas/
1.3. TECHNINIAI PARAMETRAI, KURIE BUS VERTINAMI, TAIKANT KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKĮ Pasiūlymų vertinimo tvarkos aprašymas pateiktas konkretaus pirkimo sąlygų 3 priede "Pasiūlymų vertinimas"
Kokybės kriterijus | Techniniai parametrai |  | Tiekėjo siūlomi techniniai parametrai (šį stulpelį pildo tiekėjai pagal prie kiekvieno parametro stulpeliuose Nr. 2 ir Nr. 3 pateiktus paaiškinimus) |  |  |  | Vertinimo paaiškinimas
1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4
T1 | Visi tiekėjo siūlomi pagrindiniai tyrimui atlikti naudojami reagentai privalo būti skysti ir paruošti naudojimui, t. y., vartotojui nereikia reagentų skiesti, perpilti, atšildyti. Sąvoka „pagrindiniai tyrimui atlikti naudojami reagentai“ neapima kalibratorių, vidaus kokybės kontrolių, papildomų į pagrindinį rinkinį neįeinančių reagentų, sisteminių ar bendrųjų įrangos veiklai užtikrinti naudojamų reagentų ir priemonių. Jeigu tiekėjas siūlo šį techninį parametrą, tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: Įrangos ir / arba reagentų gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį nurodytam techniniam parametrui. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Pačių tiekėjų ar gamintojų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu). |  | Tiekėjas pasirenka: TAIP / NE. |  |  |  | Tiekėjams bus skiriamas kokybės balas pagal konkretaus pirkimo sąlygų 3 priede "Pasiūlymų vertinimas" nustatytą vertinimo tvarką, jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitiks šios lentelės stulpelyje Nr. 2 nurodytą techninį parametrą.
T2 | Tyrimo metodu matuojamas troponino komplekso baltymas yra troponinas I. Jeigu tiekėjas siūlo šį techninį parametrą, tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: Įrangos ir / arba reagentų gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį nurodytam techniniam parametrui. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Pačių tiekėjų ar gamintojų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu). |  | Tiekėjas pasirenka: TAIP / NE. |  |  |  | Tiekėjams bus skiriamas kokybės balas pagal konkretaus pirkimo sąlygų 3 priede "Pasiūlymų vertinimas" nustatytą vertinimo tvarką, jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitiks šios lentelės stulpelyje Nr. 2 nurodytą techninį parametrą.
T3 | Troponino tyrimo metodas atitinka didelio jautrumo širdies troponino tyrimams keliamus IFCC reikalavimus: 1) Variacijos koeficientas ties 99-ąja normalių reikšmių intervalo procentile ≤ 10% vyrams ir moterims. 2) Sveikiems vyrams ir sveikoms moterims koncentracija virš aptikimo ribos (LoD) turi būti išmatuojama bent 50 % asmenų. Jeigu tiekėjas siūlo šį techninį parametrą, tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: Įrangos ir / arba reagentų gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį nurodytam techniniam parametrui. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Pačių tiekėjų ar gamintojų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu). |  | Tiekėjas pasirenka: TAIP / NE. |  |  |  | Tiekėjams bus skiriamas kokybės balas pagal konkretaus pirkimo sąlygų 3 priede "Pasiūlymų vertinimas" nustatytą vertinimo tvarką, jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitiks šios lentelės stulpelyje Nr. 2 nurodytą techninį parametrą.
T4 | Pagrindinė integruota biocheminių ir imunocheminių tyrimų sistema turi mėgintuvėlių kamštelių nuėmimo ir mėgintuvėlių uždarymo funkcionalumą. Jeigu tiekėjas siūlo šį techninį parametrą, tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: Įrangos ir / arba reagentų gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį nurodytam techniniam parametrui. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Pačių tiekėjų ar gamintojų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu). |  | Tiekėjas pasirenka: TAIP / NE. |  |  |  | Tiekėjams bus skiriamas kokybės balas pagal konkretaus pirkimo sąlygų 3 priede "Pasiūlymų vertinimas" nustatytą vertinimo tvarką, jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitiks šios lentelės stulpelyje Nr. 2 nurodytą techninį parametrą.
T5 | Mėginyje esanti biotino koncentracija ≥ 3510 µg/l neturi įtakos visiems imunocheminiams tyrimams siūlomais reagentais. Jeigu tiekėjas siūlo šį techninį parametrą, tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: Įrangos ir / arba reagentų gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį nurodytam techniniam parametrui. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Pačių tiekėjų ar gamintojų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu). |  | Tiekėjas pasirenka: TAIP / NE. |  |  |  | Tiekėjams bus skiriamas kokybės balas pagal konkretaus pirkimo sąlygų 3 priede "Pasiūlymų vertinimas" nustatytą vertinimo tvarką, jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitiks šios lentelės stulpelyje Nr. 2 nurodytą techninį parametrą.
T6 | Visų imunocheminių tyrimų kalibravimo ir kontrolinės medžiagos yra paruoštos naudoti, ne liofilizuotos. Jeigu tiekėjas siūlo šį techninį parametrą, tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: Įrangos ir / arba reagentų gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį nurodytam techniniam parametrui. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Pačių tiekėjų ar gamintojų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu). |  | Tiekėjas pasirenka: TAIP / NE. |  |  |  | Tiekėjams bus skiriamas kokybės balas pagal konkretaus pirkimo sąlygų 3 priede "Pasiūlymų vertinimas" nustatytą vertinimo tvarką, jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitiks šios lentelės stulpelyje Nr. 2 nurodytą techninį parametrą.
1.4. VšĮ RESPUBLIKINĖS KLAIPĖDOS LIGONINĖS KLINIKINĖS DIAGNOSTIKOS LABORATORIJOS PATALPOS PLANO SCHEMA
Durų plotis
Šilumos kolektorius
Vandentiekis
60
Vieta integruotos sistemos įrengimui
Vieta pakaitinės sistemos įrengimui
Šaldytuvas, darbo stalas