TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ĮEINAMA, ATSILENKIANTI VONIA (1 vnt.)

1. Bendra informacija:

Įrenginys skirtas saugiai, patogiai ir higieniškai naudotis žmonėms su negalia arba turintiems ribotą judrumą.

2. Techniniai reikalavimai:

2.1. Ergonomiškai išlenkta sėdynė, užtikrinanti saugią sėdėjimo ir maudymosi padėtį;

2.2. Atsilenkianti konstrukcija, leidžianti naudotojui savarankiškai įeiti į tuščia vonią. Vonioje turi būti žemas slenkstis ir neslystantis įėjimo paviršius;

2.3. Valdoma pulteliu, turi veikti oru (pneumatinis valdymas);

2.4. Elektrinis pakreipimo įrenginys;

2.5. Pagaminta iš stiklo pluošto (poliesterio), lengvai valoma ir dezinfekuojama;

2.6. Komplektuojama su termostatiniu maišytuvu (apsauga nuo nusideginimo), dušo galvute bei vandens išleidimo sistema;

2.7. Papildomi apsauginiai vožtuvai nuo per aukštos vandens temperatūros;

2.8. Speciali didelė anga, leidžianti lengvą prieinamumą prie intymių vietų;

2.9. Vandens sunaudojimas – ne daugiau kaip 130 litrų;

2.10. Išoriniai matmenys: ilgis – ne mažiau kaip 155 cm, plotis – ne mažiau kaip 84 cm, aukštis – ne mažiau kaip 89 cm. Sėdimoji pozicija ne mažiau kaip 124 cm.

3. Kiti reikalavimai:

3.1. Garantija - ne trumpesnė kaip 24 mėn.;

3.2. Tiekėjas turi pateikti vartotojo ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba;

3.3. Pasirašymo priėmimo – perdavimo akto metu neturi būti įskilimų, subraižymų, deformacijos požymių, jiems esant Tiekėjas turi nedelsiant pakeisti prekę į neturinčią defektų.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.