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                                                               DUJŲ ANALIZATORIŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

1. [bookmark: _Hlk200612121]Ketinama įsigyti 11 (vienuolika) vnt. nešiojamus multifunkcinius dujų analizatorius, pagamintus ne anksčiau kaip 2025 m. su sekančia sensorių komplektacija: 
1.1. 10 (dešimt) vnt. - analizatorius turi matuoti deguonies, vandenilio sulfido, anglies monoksido koncentraciją ir sprogių dujų iki sprogiminę koncentraciją lauke (aplinkos ore).
       Reikalaujami sensorių matavimo diapazonai:
· LEL (Methane) ne siauresniame diapazone kaip 0÷100 %;
· O2 ne siauresniame diapazone kaip  0÷30 %;
· H2S ne siauresniame diapazone kaip 0÷500 ppm;
· CO ne siauresniame diapazone kaip  0÷1000 ppm.
       1.2. 1 (vienas) vnt. - analizatorius turi matuoti vandenilio koncentraciją lauke (aplinkos ore).
             Reikalaujami sensorių matavimo diapazonai:
· Vandenilio dujų matavimo diapazonas ne siauresniame diapazone kaip 0÷2000 ppm;
2. LEL sensoriai kalibruojami metano - oro mišiniu.
3. Dujų analizatoriai turi turėti įmontuotą siurbliuką priverstiniam ėminio paėmimui. Siurbliukas turi būti įmontuotas prietaise ir neskirtas nuiminėti/uždėti kaskart prieš atliekant matavimus.
4. Dujų analizatoriais kontroliuojamos aplinkos temperatūra ne siauresniame diapazone kaip nuo –20 ÷ +50OC, santykinė drėgmė ne mažiau kaip iki 95 %.
5. Dujų analizatoriai turi turėti vietinės indikacijos displėjų, šviesinę, garsinę bei vibracinę signalizaciją.
6. Dujų analizatorių absoliutinė paklaida, nuo matuojamos reikšmės, turi būti ne didesnė kaip:
             - Deguonis O2 (iki 30%) ±5%;
             - Anglies monoksidas ±5%; 
             - Sieros vandenilis ±5%; 
             - LEL metanas ±5%;
             - Vandenilis (iki 2000 ppm)  ±20 %. 
7. Dujų analizatorių suveikimo laikas, nuo matuojamos reikšmės, turi būti ne didesnis kaip:
               - Deguonis O2 - 15 s;
               - Anglies monoksidas - 15 s;
               - Sieros vandenilis - 15 s;
               - LEL metanas - 15 s;
               - Vandenilis - 40 s.
8. Duju analizatoriaus matmenys ne didesni nei 200 mm x 80 mm x 60 mm.
9. Dujų analizatoriaus su įmontuotu mėginių paėmimo siurbliu masė ne didesnė nei – 550 g.
10. Pristatymo metu dujų analizatoriai turi būti įtraukti į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą. 
[bookmark: _Hlk214363608]Prie kiekvieno komplekto pateikiamas prietaiso aprašymas su techninėmis charakteristikomis, naudojimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba.
11. Dujų analizatoriai turi būti tinkami naudoti sprogiose aplinkose (1 zona IIC T4).
12. Dujų analizatoriai turi būti komplektuojami su šia papildoma įranga:
· Akumuliatorinis maitinimas, kuris užtikrintų ne trumpesnį kaip 12 val. nepertraukiamą prietaiso darbą su integruotu siurbliuku;
· akumuliatorių įkroviklis (nuo 220 V, 50Hz tinklo);
· prietaiso korpusas turi būti gumuotas arba silikoninis, arba lygiavertės medžiagos, apsaugantis signalizatorių nuo smūgių ir drėgmės;
             -    mėginių paėmimo žarnelė ne trumpesnė nei 2,0 m su apsauginių filtrų komplektu, apsaugoti siurblį nuo dulkių bei vandens patekimo į siurblį.
13. Dujų analizatoriai turi būti komplektuojami su kalibracine stotele, duomenų iš dujų analizatoriaus nuskaitymui, bei periodiniam kalibravimui atlikti.
14. Dujų analizatoriams garantinis terminas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt  keturi) mėnesiai.  
15. Akumuliatoriams, įkrovikliams ir kalibracinei stotelei garantinis terminas ne trumpesnis kaip 12 (dvylika) mėnesių.
16. Dujų analizatoriams nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 (Nauja redakcija nuo 2024-02-01) 4.4.4.4 p. - prekė turi būti tvirta, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys turi tikti naudoti daug kartų ir (ar) būti lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.
                                              ___________________________________


DUJŲ ANALIZATORIŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
(Perimetro apsaugai)

  1.  Ketinama įsigyti 2 (du) vnt. - dujų analizatorius perimetro apsaugai pagamintus ne anksčiau kaip 2025 m. su sekančia sensorių komplektacija: analizatorius turi matuoti sieros dioksido, deguonies, vandenilio sulfido, anglies monoksido koncentraciją ir sprogių dujų iki sprogiminę koncentraciją lauke (aplinkos ore).
       Reikalaujami sensorių matavimo diapazonai:
· LEL (Methane) ne siauresniame diapazone kaip 0÷100 %;
· O2 ne siauresniame diapazone kaip 0÷30 %;
· H2S ne siauresniame diapazone kaip 0÷500 ppm;
· SO2 ne siauresniame diapazone kaip 0÷150 ppm;
· CO ne siauresniame diapazone kaip 0÷1500 ppm.
2. LEL sensoriai kalibruojami metano – oro mišiniu.
3. Dujų analizatoriais kontroliuojamos aplinkos temperatūra ne siauresniame diapazone kaip nuo –20 ÷ +50C, santykinė drėgmė ne mažiau kaip iki 95 %.
4. Dujų analizatoriai turi turėti vietinės indikacijos displėjų (ne mažiau kaip 11 cm įstrižainės), šviesinę ir garsinę (ne mažiau kaip 105 dB) aliarmo signalizaciją.
5. Dujų analizatoriai turi turėti galimybę kaupti duomenis:
             - duomenys fiksuojami ne rečiau kaip kas 10 s,
             - atmintyje išlieka ne mažiau kaip 50 aliarmo įvykių.   
6. Dujų analizatorių absoliutinė paklaida, nuo matuojamos reikšmės turi būti ne didesnė kaip:
             - Deguonis O2 (iki 30,0 %) ±1,2% 
            - Anglies monoksidas CO ±15%; 
            - Sieros vandenilis H2S (iki 500 ppm) ±7% 
            - LEL metanas ±15%
            - SO2  ±15%
7. Dujų analizatorių suveikimo laikas, nuo matuojamos reikšmės, turi būti ne didesnis:
            - Deguonis O2 – 15 s
            - Anglies monoksidas – 15 s 
            - Sieros vandenilis -15 s 
             - SO2 – 15 s
            - LEL metanas -15 s           
8. Duju analizatoriaus metmenys su įmontuotu mėginių paėmimo siurbliu ne didesni nei 30 cm x 30 cm x 60 cm.
9. Dujų analizatoriaus masė ne didesnė kaip – 8 kg.
10. Pristatymo metu, dujų analizatoriai turi būti įtraukti į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą. 
Prie kiekvieno komplekto pateikiamas prietaiso aprašymas su techninėmis charakteristikomis, naudojimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba.
11. Dujų analizatoriai turi būti tinkami naudoti sprogiose aplinkose (1 zona IIC T4).
12. Dujų analizatoriai turi būti komplektuojami su šia papildoma įranga:
· Akumuliatorinis maitinimas, kuris užtikrintų ne trumpesnį  kaip 84 val. nepertraukiamą prietaiso darbą su siurbliu;
· baterijų įkroviklis (nuo 220 V, 50Hz tinklo);
· prietaiso korpusas turi būti smūgiams atsparus.
13. Belaidis ryšys tarp dujų analizatorių ne mažiau kaip iki 300 metrų, bevielis ryšio tinklas, dažnis be licencijos: ISM (2,405 - 2,480 GHz).
14. Programuojami aliarmo pranešimai.
15. Dujų analizatoriams garantinis terminas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt  keturi) mėnesiai.
16.  Akumuliatoriams ir įkrovikliams garantinis terminas ne trumpesnis kaip 12 (dvylika) mėnesių.
17. Dujų analizatoriams nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 (Nauja redakcija nuo 2024-02-01) 4.4.4.4 p. - prekė turi būti tvirta, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys turi tikti naudoti daug kartų ir (ar) būti lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.
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