Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija

4 pirkimo objekto daliai“

4 PIRKIMO OBJEKTO DALIS

Dvigubos ašies foto starto ir finišo įranga JUDĖJIMO GREIČIO MATAVIMUI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – Vytauto Didžiojo universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – Prekė.

- PIRKIMO OBJEKTAS IR OBJEKTO APIMTYS

  - Pirkimo objektas:

Prekė – Dvigubos ašies foto starto ir finišo įranga judėjimo greičio matavimui skirta matuoti fizinius parametrus klasikiniuose trumpų atkarpų bėgimo (10-100 m) ir vertikalių šuolių testuose.

Pirkimo objekto apimtys:

Lentelė Nr.1

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dvigubos ašies foto starto ir finišo įranga judėjimo greičio matavimui | kompl. | 1 |

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Dvigubos ašies foto starto ir finišo įranga judesio greičio matavimui, turi atitikti Techninės specifikacijos 1 priede nustatytus techninius reikalavimus.

- REIKALAVIMAI ŽALIĄJAM PIRKIMUI

Perkančioji organizacija vykdo “Žaliąjį pirkimą”:

  - vadovaudamasi Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.1 papunkčiu, vykdant pirkimo sutartį tiekėjas turi laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų: 1) siekti mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija, kiek tai įmanoma, Užsakovui turi būti pateikta elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma, pasirašoma elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Tvarkos aprašo 2 priedo 1 skyriuje „Popierius ir jo gaminiai“ išdėstytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. 2) Siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių, t. y. Tiekėjas privalo Prekę atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekės priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte  priimdamas Prekę fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekę pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų.

4.2. Perkančioji organizacija savarankiškai nustato aplinkosauginius reikalavimus pagal Tvarkos aprašo 4.4.4.5 papunktyje nustatytus aplinkosauginius principus:

Aplinkosauginiai kriterijai Pakuotėms:

Jeigu įsigyjama Prekė, kuri turi būti tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Tvarkos aprašo 2 priedo II skyrius „Pakuotės“).

Atitiktį reikalavimams įrodantys  dokumentai: Tiekėjas kartu su Preke pateikia Prekės antrinių pakuočių tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) homogeniškumą patvirtinančius dokumentus:

- Tiekėjo ar gamintojo dokumentus, įrodančius, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba

- dokumentus, pagrindžiančius atitiktį standartams (pavyzdžiui, sertifikatas, akredituotos laboratorijos tyrimų išduota, tinkamumą perdirbti patvirtinanti ataskaita / pažyma), pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass   (https://recyclass.eu/) ar kitas lygiavertis standartas, arba

- Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše (Atliekų tvarkytojai, turintys teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus - Aplinkos apsaugos agentūra) nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos, arba

- kitus lygiaverčius įrodymus.

Kartu su pasiūlymu pateikiama tik Tiekėjo laisvos formos deklaracija apie atitiktį šiam reikalavimui.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Pirkėjas Prekę perka su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekę pristatyti savo transportu nemokamai adresu: Vytauto Didžiojo universitetas. T. Ševčenkos g. 31, Vilnius

  - Prekė turi būti pristatyta ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos.

  - Su Preke pateikiamas Prekės perdavimo – priėmimo aktas/krovinio pristatymo važtaraštis arba kitas Prekės perdavimo-priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas, kuriame būtų nurodyta Prekė ir jos kiekiai.

- PRIEDAI

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1. (Techniniai parametrai).

__________

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

Reikalavimai techninėms charakteristikoms:

1 lentelė

Dvigubos ašies foto starto ir finišo įranga judėjimo greičio matavimui , 1 vnt.

| Eilės Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomos Prekės charakteristika, parametrai ir jų reikšmės (tiekėjas turi iš stulpelio Nr. 3 perkelti visą informaciją ir nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„, “turi būti”, keičiant į “bus” ar pan.) NEUŽPILDŽIUS ŠIO STULPELIO IR NEPATEIKUS TECHNINIUS PARAMETRUS PAGRINDŽIANČIŲ DOKUMENTŲ TIEKĖJO PASIŪLYMAS BUS ATMESTAS (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Pavadinimas / modelis | Nurodyti 4 stulpelyje. | Prekės pavadinimas/modelis: ________________. Kartu su pasiūlymu pateikti oficialius gamintojo parengtus dokumentus (brošiūras ar kt.). Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr.____. |
|  | Gamintojas: | Nurodyti | Gamintojas: ___________. |
|  | Nustatomi rodikliai: | Maksimalus bėgimo greitis; pasirinkto nuotolio bėgimo laikas. Derinant su Optojump Next, šuolių metu nurodomas – lėkimo bei atremties trukmė, reakcijos laikas, galingumas. | Siūlomas parametras – ________________. Kartu su pasiūlymu pateikti oficialius gamintojo parengtus dokumentus (brošiūras ar kt.). Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr.____. |
|  | Komplektą turi sudaryti: | Ne mažiau kaip 1 laikmatis - pultelis; Ne mažiau kaip 4 bevieliai fotoelementai; Ne mažiau kaip 4 atšvaitai; Ne mažiau kaip 4 teleskopiniai trikojai; Ne mažiau kaip 4 dvigubi tvirtinimo laikikliai; Ne mažiau kaip 2 jungiamieji kabeliai; Ne mažiau kaip 1 akumuliatoriaus įkroviklis (vienu metu įkrauna du fotoelementus ir laikmatį); Ne mažiau kaip 5 USB laidai; Ne mažiau kaip 1 paminkštinta kuprinė transportavimui; Ne mažiau kaip 1 programinė įranga. | Siūlomas parametras – Laikmatis - pultelis - _________vnt.; Bevielis fotoelementas - _______ vnt.; Atšvaitas - ___ vnt.; Teleskopinis trikojis - _____ vnt.; Dvigubas tvirtinimo laikiklis - __ vnt.; Jungiamasis kabelis - ______ vnt.; Akumuliatoriaus įkroviklis (vienu metu įkrauna du fotoelementus ir laikmatį) - _________ vnt.; USB laidas - _____ vnt.; Paminkštinta kuprinė transportavimui - _____ vnt.; Programinė įranga - _____ vnt. |
|  | Fotoelementai: | Dvigubi fotoelementai, montuojami taip, kad papildomas signalas būtų generuojamas tuo atveju, kai vienas nutrūksta arba lygiavertė sistema, užtikrinanti tą patį funkcionalumą. | Siūlomas parametras – ________________. Kartu su pasiūlymu pateikti oficialius gamintojo parengtus dokumentus (brošiūras ar kt.). Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr.____. |
|  | Transportavimas: | Įranga turi būti nešiojama. | Siūlomas parametras – ________________. Kartu su pasiūlymu pateikti oficialius gamintojo parengtus dokumentus (brošiūras ar kt.). Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr.____. |
|  | Valdymas: | Galimybė vartotojui kurti testavimo protokolus, išsaugoti duomenis pačiame įrenginyje ir juos perkelti į laikmeną. | Siūlomas parametras – ________________. Kartu su pasiūlymu pateikti oficialius gamintojo parengtus dokumentus (brošiūras ar kt.). Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr.____. |
|  | Veikimo atstumas | Radijo signalų perdavimo nuotolis yra ne mažiau kaip 140 metrų. | Siūlomas parametras – iki _______m. Kartu su pasiūlymu pateikti oficialius gamintojo parengtus dokumentus (brošiūras ar kt.). Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr.____. |
|  | Tikslumas: | Laiko matavimo paklaida ne didesnė nei ±0,4 (tūkstantosios sekundės dalies). | Siūlomas parametras – ________________. Kartu su pasiūlymu pateikti oficialius gamintojo parengtus dokumentus (brošiūras ar kt.). Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr.____. |
| 10. | Garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėn. nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. | Siūlomas parametras – _____ mėn. nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. |

Pastabos:

- Siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams privaloma pagrįsti gamintojo oficialiais dokumentais (brošiūros ir pan.),  kuriuose būtų pateiktos kiekvieno deklaruojamo parametro vertės. Nurodyti dokumentą ir puslapį bei pažymėti reikiamą parametrą.

- Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje  nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei siūlomas lygiavertis objektas, tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. - gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. - gali būti siūlomos prekės kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. - siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 3 proc.