# 1. PRIEDAS PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# 1. UNIVERSALIOS CHIRURGINĖS STEBĖJIMO IR SEKIMO SISTEMOS

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1. | Pirkimo objekto paskirtis |
| --- | --- |
| 1.1. | Universali chirurginė stebėjimo ir sekimo sistema (toliau –sistema) – prietaisas, skirtas slėgio matavimui kūno ertmėse. |
| 2. | # Bendrieji reikalavimai |
| 2.1. | # Aparatas yra priskiriamas medicinos prietaisų I klasei, I klasei su matavimo funkcija, II bei III klasėms, turi atitikti Europos Sąjungos direktyvos 93/42/EEB „Medicinos prietaisai“ reikalavimus. |
| 2.2. | # Aparatas privalo atitikti šios techninės specifikacijos 3 punkte nurodytus reikalavimus. |
| 2.3. | # Aparato dokumentai turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška turi būti pateikiama anglų arba lietuvių kalba. Naudojant aparatą vartotojo vadovas nebus imamas kartu su įranga, o paliekamas centralizuotoje saugojimo vietoje, todėl sprendžiant iškilusias problemas turi būti galimybė naudotis gamintojo interneto svetaine. Užrašai ant įrenginių ir jų dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. |
| 2.4. | # Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris registruotas ES šalyje. |
| 2.5. | # Prekė ir jos komponentai turi būti pagaminti patikimų gamintojų (kurie nėra Rusijos Federacijos ar jos aneksuoto Krymo, Baltarusijos Respublikos, Kinijos Liaudies Respublikos (netaikoma Taivano (Penghu, Kinmeno ir Matsu) atskirajai muitų teritorijai), Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamos Padniestrės teritorijos ar Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos gamintojai), kuriems netaikomos ES ir NATO valstybių sankcijos. |
| 3. | # Aparatui keliami šie reikalavimai: |
| 3.1. | Matuojamo slėgio rėžiai: -500 – 999 mmHg, kai paklaidos (± 2 mm Hg: < 50mm Hg; ± 3 mm Hg: 50–100mm Hg; ± 5 mm Hg:100--300mm Hg; ± 10 mm Hg:>300mm Hg). |
| 3.2. | Veikimo laikas – ne mažiau nei 8 val. |
| 3.3. | # Darbinė temperatūra: 15–40 oC. |
| 3.4. | Sandėliavimo temperatūra: -29–49 oC. |
| 3.5. | # Maitinimas – baterija 3V. |
| 3.6. | Privalo turėti LCD ekraną. |
| 3.7. | # Kalibracija – automatinė. |
| 3.8. | # Sterilumas – būtina. |
| 3.9. | # Panaudojimas – vienkartinė priemonė. |
| 4. | Garantija |
| 4.1. | Tiekiamoms priemonėms turi būti suteikta garantija ne trumpesniam laikotarpiui nei tam, kurį suteikia priemonės gamintojas, tačiau ne trumpiau kaip 12 mėn. |
| 4.2. | Garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo grąžinimo datos. Jei sugedusios priemonės per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. |
| 4.3. | Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. |
| 4.4. | Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas. |
| 4.5. | # Pirkimo objektas: prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis bei prekių ir jų dalių gamintojus), paslaugos ar darbai neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui. |
| 5. | Ženklinimas, pakavimas |
| 5.1. | Prekių ženklinimas turi atitikti Medicinos prietaisų reglamento (MDR (ES) 2017/745) nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. |

_____________________________

# 2. SKYSČIŲ ŠILDYMO APARATO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1. | Pirkimo objekto paskirtis |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Skysčių šildymo aparatas yra skirtas pašildyti transfuzijai skirtus kraujo produktus, kitus intraveninius skysčius. |  |
| 2. | # Bendrieji reikalavimai |  |
| 2.1. | # Prekės, kurios priskiriamos medicinos prietaisų I klasei, IIa, IIb bei III klasei, turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 „Dėl medicinos priemonių“ reikalavimus. |  |
| 2.2. | # Skysčių šildymo aparatas privalo atitikti šios techninės specifikacijos 3 punkte nurodytus reikalavimus. |  |
| 2.3. | # Įrangos dokumentai turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška turi būti pateikiama anglų arba lietuvių kalba. Naudojant aparatą vartotojo vadovas nebus imamas kartu su įranga, o paliekamas centralizuotoje saugojimo vietoje, todėl turi būti galimybė sprendžiant iškilusias problemas naudotis gamintojo interneto svetaine. Užrašai ant įrenginių ir jų dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. |  |
| 2.4. | # Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris registruotas ES šalyje. |  |
| 2.5. | # Pirkime negali dalyvauti tiekėjai, jų subtiekėjai ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, taip pat šių subjektų gaminamos, tiekiamos ar į pirkimo objektą įmontuotos prekės (įskaitant medicininės įrangos komponentus, mikrokompiuterių centrinius procesorius, mikroelektronikos įrenginius, aparatus, mikroschemas ir kitus kompiuterinių sistemų elementus) negali būti pagamintos valstybėse ar teritorijose, įtrauktose į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 (su vėlesniais pakeitimais) patvirtintą Valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sąrašą. |  |
| 3. | # Skysčių šildymo aparatui keliami šie reikalavimai: |  |
| 3.1. | # Pavadinimas | Specifikacija |
| 3.2. | # Prietaiso konstrukciniai ypatumai | Nešiojamasis, įkraunamo akumuliatoriaus dydis ne didesnis nei 20×10×8 cm. Sujungiamas su vienkartiniu šildymo kontūru, kurio dydis ne didesnis nei 10x5x5 cm. Prietaiso svoris su baterija ne daugiau 1 kg. |
| 3.3. | Nustatyta tikslinė temperatūra | Ne žemesnė nei 39°C ± 3°C. |
| 3.4. | Minimali įeinančio skysčio temperatūra | Ne mažesnė nei 5°C. |
| 3.5. | Srauto greitis | Ne mažiau kaip 150 ml/min. |
| 3.6. | Skysčio pašildymas iki tikslinės temperatūros, kai įeinančio skysčio temperatūra 5°C | Ne daugiau kaip 10 sekundžių. |
| 3.7. | Šildytuvo konstrukcija | Turi apsaugoti pašildytą skystį, kad neatvėstų linijoje prieš patenkant į pacientą. |
| 3.8. | Užpildymo tūris | Ne daugiau kaip 4 ml (įskaitant vožtuvą ir vamzdelius). |
| 3.9. | Aparato indikatoriai | Turi būti integruotas LED indikatorius, rodantis ne mažiau nei šias būsenas: pasiruošimo darbinę būseną arba pranešimą dėl per aukštos temperatūros. |
| 3.10. | Aparato fiksavimas | Pageidautina, kad būtų fiksuojamas tiesiai ant paciento odos lipniomis prietaiso nugarinėmis sienelėmis, „velcro“ ar kita technologija. |
| 3.11. | Veikimas | Pageidautina, kad veiktų nuo pakraunamos baterijos. Baterijos veikimo laikas apibūdinamas atliktu darbo kiekiu: pašildo iki ne mažiau nei 37 °C ne mažiau nei 1,5 litro šaltų (5°C) arba 3 litrus vėsių (21°C) skysčių. |
| 3.12. | Baterijos įkrovimo lygio stebėjimas | Pageidautina, kad baterijoje būtų integruoti LED indikatoriai, parodantys baterijos įkrovimo lygį. |
| 3.13. | Baterijos pakeitimas | Turi būti galimybė pakeisti bateriją procedūros metu, nenaudojant papildomų įrankių. |
| 3.14. | Darbinė temperatūra | Privalo dirbti ne siauresnėse temperatūros skalėse kaip nuo 0°C iki 40°C. |
| 3.15. | Apsaugos nuo dulkių ir vandens lygis | Ne mažesnis kaip IP54. |
| 3.16. | Suderinamumas naudoti lėktuvuose ir malūnsparniuose | Turi turėti sertifikatą, atitinkantį EN 13718-1:2014 arba lygiavertį. |
| 3.17. | Turi atitikti šių standartų reikalavimus | IE60601-1, IEC 60601-1-2:2014, IEC 60601-1-12, EN 1789 arba lygiaverčius. |
| 3.18. | Transportinę infuzinių skysčių ir kraujo pašildymo sistemą turi sudaryti: | 3.18.1. 10 vienkartinių sterilių infuzinių skysčių ir kraujo šildytuvų; 3.18.2. 1 pakraunama baterija; 3.18.3. įkroviklis 100-240V AC; 3.18.4. karabinas; 3.18.5. transportinis krepšelis. |
| 4. | Garantija |  |
| 4.1. | Tiekiamoms priemonėms turi būti suteikta garantija ne trumpesniam laikotarpiui nei tam, kurį suteikia priemonės gamintojas, tačiau ne trumpiau kaip 24 mėn. |  |
| 4.2. | Garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo grąžinimo datos. Jei sugedusios priemonės per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. |  |
| 4.3. | Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. |  |
| 4.4. | Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas. |  |
| 4.5. | # Pirkimo objektas: prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis bei prekių ir jų dalių gamintojus), paslaugos ar darbai neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui. |  |
| 5. | Ženklinimas, pakavimas, priėmimas |  |
| 5.1. | Prekių ženklinimas turi atitikti Medicinos prietaisų reglamento (MDR (ES) 2017/745) nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. |  |
| 5.2. | Prekės ar jų pakuotės turi būti pažymėtos CE ženklu. |  |

_______________________________________

# 3.AUTOMATINĖS ŠVIRKŠTINĖS POMPOS

| 1. | Pirkimo objekto paskirtis |
| --- | --- |
| 1.1. | Automatinė švirkštinė pompa – prietaisas, skirtas dozuotai skirti medikamentus į veną. |
| 2. | # Bendrieji reikalavimai |
| 2.1. | # Aparatas yra priskiriamas medicinos prietaisų I klasei, I klasei su matavimo funkcija, II bei III klasėms, turi atitikti Europos Sąjungos direktyvos 93/42/EEB „Medicinos prietaisai“ reikalavimus. |
| 2.2. | # Aparatas privalo atitikti šios techninės specifikacijos 3 punkte nurodytus reikalavimus. |
| 2.3. | # Aparato dokumentai turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška turi būti pateikiama anglų arba lietuvių kalba. Naudojant aparatą vartotojo vadovas nebus imamas kartu su įranga, o paliekamas centralizuotoje saugojimo vietoje, todėl sprendžiant iškilusias problemas turi būti galimybė naudotis gamintojo interneto svetaine. Užrašai ant įrenginių ir jų dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. |
| 2.4. | # Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris registruotas ES šalyje. |
| 2.5. | # Prekė ir jos komponentai turi būti pagaminti patikimų gamintojų (kurie nėra Rusijos Federacijos ar jos aneksuoto Krymo, Baltarusijos Respublikos, Kinijos Liaudies Respublikos (netaikoma Taivano (Penghu, Kinmeno ir Matsu) atskirajai muitų teritorijai), Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamos Padniestrės teritorijos ar Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos gamintojai), kuriems netaikomos ES ir NATO valstybių sankcijos. |
| 3. | # Aparatui keliami šie reikalavimai: |
| 3.1. | Dydis – ne didesnis nei 200x70x50 mm. |
| 3.2. | Svoris – ne didesnis nei 250 g. su baterijomis. |
| 3.3. | # Veikimo trukmė su pilnomis baterijomis – ne trumpesnė nei 70 pilnų infuzijos ciklų vidutiniu greičiu (10–15 ml/val. greičiu). |
| 3.4. | Reguliuojamas infuzijos greičio intervalas – ≤0,1 - ≥33ml/val. |
| 3.5. | # Tinkama naudoti bent su 4 skirtingų gamintojų švirkštais. |
| 3.6. | Paklaida – ne didesnė nei ± 3 %. |
| 3.7. | # Galimybė naudoti boliusavimo režimą – TAIP. |
| 3.8. | # Reguliuojamas okliuzijos lygis – TAIP. |
| 3.9. | # Užrakinamas greičio režimas – TAIP. |
| 4. | Garantija |
| 4.1. | Tiekiamoms priemonėms turi būti suteikta garantija ne trumpesniam laikotarpiui nei tam, kurį suteikia priemonės gamintojas, tačiau ne trumpiau kaip 12 mėn. |
| 4.2. | Garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo grąžinimo datos. Jei sugedusios priemonės per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. |
| 4.3. | Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. |
| 4.4. | Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas. |
| 4.5. | # Pirkimo objektas: prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis bei prekių ir jų dalių gamintojus), paslaugos ar darbai neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui. |
| 5. | Ženklinimas, pakavimas |
| 5.1. | Prekių ženklinimas turi atitikti Medicinos prietaisų reglamento (MDR (ES) 2017/745) nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. |

_____________________________

# 4. GYVYBINIŲ FUNKCIJŲ MONITORIAUS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1. | Pirkimo objekto paskirtis |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Gyvybinių funkcijų monitorius (toliau – monitorius) yra sistema, skirta realiu laiku sekti paciento gyvybines funkcijas (elektrinę širdies veiklą „EKG“, pulsą, neinvazinį arterinį kraujo spaudimą, kraujo įsotinimą deguonimi, kvėpavimo dažnį, kūno temperatūrą, šalutinio srauto CO2. |  |
| 2. | # Bendrieji reikalavimai: |  |
| 2.1. | # Monitorius yra priskiriamas medicinos prietaisų I klasei, I klasei su matavimo funkcija, II bei III klasėms, turi atitikti Europos Sąjungos direktyvos 93/42/EEB „Medicinos prietaisai“ reikalavimus. |  |
| 2.2. | # Monitorius privalo atitikti šios techninės specifikacijos 3 punkte nurodytus reikalavimus. |  |
| 2.3. | # Įrangos dokumentai turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška turi būti pateikiama anglų arba lietuvių kalba. Naudojant monitorių vartotojo vadovas nebus imamas kartu su įranga, o paliekamas centralizuotoje saugojimo vietoje, todėl turi būti galimybė sprendžiant iškilusias problemas naudotis gamintojo interneto svetaine. Užrašai ant įrenginių ir jų dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. |  |
| 2.4. | # Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris registruotas ES šalyje. |  |
| 2.5. | # Prekė ir jos komponentai turi būti pagaminti patikimų gamintojų (kurie nėra Rusijos Federacijos ar jos aneksuoto Krymo, Baltarusijos Respublikos, Kinijos Liaudies Respublikos (netaikoma Taivano (Penghu, Kinmeno ir Matsu) atskirajai muitų teritorijai), Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamos Padniestrės teritorijos ar Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos gamintojai), kuriems netaikomos ES ir NATO valstybių sankcijos. |  |
| 3. | # Monitoriui keliami šie reikalavimai: |  |
| 3.1. | # Pavadinimas | Specifikacija |
| 3.2. | # Prietaiso konstrukciniai ypatumai | 1. Turi atlaikyti kritimą iš ≥ 100 cm aukščio. 2. Atsparumas išoriniams veiksniams ne blogesnis kaip IP33. 3. Integruota rankena transportavimui monitoriaus korpuse arba transportavimo stotelėje. |
| 3.3. | Monitoriaus ekranas | 1. Spalvotas, skystųjų kristalų (LCD arba lygiavertis), jautrus lietimui. 2. Ekrano įstrižainė ≥ 5 colių. 3. Raiška ne prastesnė nei 800 x 480. 4. Skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 3. 5. Įbrėžimams atsparus monitoriaus ekranas. 6. Skaitmeninė klaviatūra paciento informacijai įvesti. 7. Turi būti galimybė nustatyti ekrano ryškumą (užtamsinti). |
| 3.4. | # Maitinimo šaltinis | 1. Įkraunama ličio jonų (arba lygiavertė) baterija. 2. Užtikrina > 3 valandų automatinį darbą iš baterijos. 3. Turi būti tvirtinimo stotelės monitoriui įkrauti arba įkrovimo kabelis. |
| 3.5. | Atitinka standartus (arba lygiaverčius) | 1. EN1789. 2. IEC 60601-1-12. 3. MIL-STD-461. 4. MIL-STD-810G – pageidautina. |
| 3.6. | Transportinio monitoriaus registruojami parametrai: | 1. EKG. 2. Kvėpavimas. 3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD). 4. Neinvazinis kraujospūdis. 5. SpO2. 6. Temperatūra. 7. Šalutinio srauto CO2 matavimas. |
| 3.7. | ŠSD matavimo ribos | Ne siauresnės kaip 20–300 k/min. |
| 3.8. | ST segmento matavimas | Būtinas. |
| 3.9. | Išplėstinis aritmijų monitoravimas | Ne mažiau kaip: 1. Asistolija. 2. Tachikardija. 3. Bradikardija. 4. Pauzė. 5. Bigeminija. 6. Prieširdžių virpėjimas. 7. Skilvelių virpėjimas. 8. Nereguliarus ritmas. 9. Priešlaikiniai susitraukimai. 10. Stimuliacijos aptikimas. |
| 3.10. | EKG derivacijos | Vaizduojamos 12 derivacijų, būtina. |
| 3.11. | Kvėpavimo dažnio matavimo ribos | Ne siauresnės kaip 0–150 k/min. |
| 3.12. | SpO2 matavimo ribos | Ne siauresnės kaip 30–100%. |
| 3.13. | SpO2 matavimo paklaida su komplektuojamu davikliu | Ne daugiau ±2% SpO2 (diapazone 70–100%). |
| 3.14. | Pulso matavimo ribos | Ne siauresnės kaip 30–300 k/min. |
| 3.15. | Temperatūros matavimo diapazonas | Ne siauriau nei 0–45 °C, paklaida ± 0,1 °C . |
| 3.16. | Šalutinio srauto CO2 matavimo diapazonas | Ne mažiau 0–150 mmHg. |
| 3.17. | Transportinio monitoriaus svoris | < 1.5 kg su baterija. |
| 3.18. | Monitoriaus LED (arba lygiaverčiai) indikatoriai | 1. Maitinimo indikatorius. 2. Skirtingų spalvų aliarmų indikatorius. 3. Baterijos krovimo indikatorius. |
| 3.19. | Komplektuojami monitorių priedai: | 1. 3 elektrodų EKG kabelis. 2. 10 elektrodų 12 kanalų EKG kabelis. 2. Vienkartiniai EKG elektrodai. 3. SpO2 matavimo daviklis suaugusiems, daugkartinio naudojimo, dedamas ant piršto, pateikiamas komplekte su jungiamuoju kabeliu. 4. Ne mažiau 2 skirtingų dydžių neinvazinio kraujo spaudimo matavimo manžetės, skirtos suaugusiems, daugkartiniam naudojimui. Komplekte turi būti po 1 vnt. skirtingo dydžio manžetę su jungiamąja žarnele prijungimui prie monitoriaus, daugkartinio naudojimo. 5. Odos temperatūros matavimo daviklis suaugusiems, skirtas daugkartiniam naudojimui. 6. Stemplinis / rektalinis temperatūros daviklis suaugusiems, skirtas daugkartiniam naudojimui. 7. Šalutinio srauto CO2 matavimo daviklis (jeigu nėra integruotas). Kontūras ir jungtis prie kontūro, jei nėra integruotas daviklis į monitorių. 8. CO2 šalutinio srauto monitoravimo linija intubuotam suaugusiajam pacientui, ne mažiau 10 vnt. (jei daviklis integruotas į monitorių). |
| 3.20. | Suderinamumas naudoti lėktuvuose ir malūnsparniuose | Turi turėti tinkamumo skraidinti sertifikatą, patvirtintą EASA arba FAA institucijų. |
| 4. | Garantija |  |
| 4.1. | Tiekiamoms priemonėms turi būti suteikta garantija ne trumpesniam laikotarpiui nei tam, kurį suteikia priemonės gamintojas, tačiau ne trumpiau kaip 24 mėn. |  |
| 4.2. | Garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo grąžinimo datos. Jei sugedusios priemonės per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. |  |
| 4.3. | Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. |  |
| 4.4. | Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas. |  |
| 4.5. | # Pirkimo objektas: prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis bei prekių ir jų dalių gamintojus), paslaugos ar darbai neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui. |  |
| 5. | Ženklinimas, pakavimas, priėmimas |  |
| 5.1. | Prekių ženklinimas turi atitikti Medicinos prietaisų reglamento (MDR (ES) 2017/745) nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. |  |
| 5.2. | Prekės ar jų pakuotės turi būti pažymėtos CE ženklu. |  |

____________________________________