## Pasiūlymas
Pirkimas: Endoskopinė sistema
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Nr. | Pavadinimas | Rinkos dalyvių komentarai / pastabos
1.1. | Endoskopinė sistema | 1 vnt.
1.1.1. | Vaizdo procesorius 1 vnt., a) skirtas naudoti su lanksčiais vaizdo: gastroskopais, kolonoskopais, bronchoskopais, b) kraujagyslių tinklo ir paviršinių audinių struktūros atvaizdavimas naudojant optinį ir skaitmeninį paryškinimus, c) turi integruotą jutiklinį ekraną ir klaviatūrą d) Vaizdų įrašymas į USB atmintinę; HD endoskopinio vaizdo kokybė – būtina
1.1.2. | Integruotas arba atskiras šviesos šaltinis, tyrimų lempa
1.1.3. | Procesoriaus komplekte yra: Klaviatūra - 1 vnt.; Vandens talpa - 1 vnt.; USB atmintinė ne mažiau 16 GB talpos - 1 vnt.; Endoskopų hermetiškumo matuoklis - 1 vnt.
1.1.4. | Vaizdo gastroskopas 2 vnt.: apžiūros laukas laukas ne mažiau 140°; Lenkimo kampai: aukštyn / žemyn ne mažiau 210° / 90°; Kairėn / dešinėn ne mažiau 90° / 90°; Įvedimo vamzdelio diametras - mažiau arba lygu 9,8 mm; Kanalo diametras - daugiau arba lygu 2.8 mm; Darbinis ilgis - daugiau arba lygu 1000 mm; Papildomas vandens padavimo „jet“ kanalas - būtinas
1.1.5. | Vežimėlis endoskopinei įrangai 1 vnt.: laikiklis monitoriui su artikuliuojama alkūne; endoskopo laikiklis ne mažiau 2 endoskopams; lentynos endoskopinei įrangai ne mažiau 3 lentynos; lentynėlė klaviatūrai ištraukiama
1.1.6. | Medicininis LCD arba lygiavertis monitorius 1 vnt.: ekrano įstrižainė ne mažiau 31”; skiriamoji geba ne mažiau 3840 x 2160 taškų; šviesumas ne mažiau 450cd/m2
1.1.7. | Atsiurbėjas 1 vnt.: siurbimo srautas ne mažiau 40 l/min; vakuumas ne mažiau 90 kPa. Komplekte yra daugkartinės, silikoninės žarnelės – 1 kompl.; polisulfoniniai autoklavuojami indai 2 litrų talpos - 2 vnt.; mikrobiologiniai filtrai – 20 vnt.
1.1.8. | Būtinas prekės žymėjimas CE ženklu pagal medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEC reikalavimus: kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinantį dokumentą (paskelbtosios (notifikuotosios) įstaigos ar gamintojo (kaip reikalaujama 93/42/EEC direktyvoje) sertifikatą (atitikties deklaraciją))
1.1.9. | Garantinis laikotarpis ≥ 24 mėn.
1.1.10. | Įrangos instaliavimas ir personalo apmokymas būtinas
1.1.11. | Prietaiso valdymo kalba -lietuvių kalba
1.1.12. | Endoskopinio vaizdo ir to pačio paryškinto vaizdo rodymas monitoriuje – vaizdai vienas šalia kito rodomi realiame laike, vienodu masteliu.
1.1.13. | Suderinamumas – turi būti suderinama su įstaigoje naudojamais Pentax gamintojo vaizdo endoskopais, nes įstaigai yra ekonomiškai naudinga toliau eksploatuoti turimus lanksčius endoskopus ir maksimaliai išnaudoti dar esamus pajėgumus.

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
14109 2024-12-18 13:11:16