Techninė specifikacija
	Nr.
	Pavadinimas
	Mato vienetas
	Kiekis
	Rinkos dalyvių pastabos/ pasiūlymai

	1. dalis 
	Elektrochirurgijos įrenginys
	
	
	

	1.1. objektas
	Elektrochirurgijos įrenginys
	kompl.
	1
	

	1.1.1. parametras
	Su modulinio tipo keičiamais, individualiai konfigūruojamais lizdais, skirtais prijungti įvairių standartų kabelių jungtis
	
	
	

	1.1.2. parametras
	Su galimybe techniškai aptarnauti ir programuoti per bevielį internetą
	
	
	

	1.1.3. parametras
	Pjovimo režimas: Monopoliarinis audinius tausojantis pjovimas su automatiniu įtampos reguliavimu, skirtas visiems elektrai laidiems audiniams: Maksimali galia ≥400 W. Su pikinės galios arba lygiaverte sistema, skirta pjovimo pradžios pagreitinimui
	
	
	

	1.1.4. parametras
	Pjovimo režimas: Monopoliarinis audinius tausojantis pjovimas su automatine elektros lanko intensyvumo kontrole, skirtas riebaliniams audiniams ir pjovimui vandenyje: Maksimali galia ≥400 W. Su pikinės galios arba lygiaverte sistema, skirta pjovimo pradžios pagreitinimui
	
	
	

	1.1.5. parametras
	Pjovimo režimas: Monopoliarinis pjovimas su intensyvia hemostaze skirtas atviroms ir endoskopinėms procedūroms, reikalaujančioms labai geros pradinės hemostazės. Maksimali galia ≥240 W
	
	
	

	1.1.6. parametras
	Pjovimo režimas: Monopoliarinis pjovimas skirtas endoskopinėms procedūroms, susidedantis iš besikeičiančių pjovimo ir koaguliavimo fazių. Maksimali galia ≥330 W
	
	
	

	1.1.7. parametras
	Pjovimo režimas: Bipoliarinis pjovimas su automatiniu  įtampos reguliavimu, skirtas visiems elektrai laidiems audiniams: Maksimali galia ≥120 W
	
	
	

	1.1.8. parametras
	Pjovimo režimas: Bipoliarinis pjovimas, skirtas bipoliarinėms rezekcijoms NaCl tirpale. Maksimali galia ≥400 W
	
	
	

	1.1.9. parametras
	Koaguliavimo režimas: Monopoliarinis švelnus, minkštas koaguliavimas, apsaugantis audinius nuo karbonizavimo, sumažinantis elektrodo lipimą prie audinių. Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu. Su Auto Stop funkcija. Maksimali galia ≥240 W
	
	
	

	1.1.10. parametras
	Koaguliavimo režimas: Monopoliarinis efektyvus, greitas koaguliavimas. Su Auto Stop funkcija. Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu. Maksimali galia ≥144 W
	
	
	

	1.1.11. parametras
	Koaguliavimo režimas: Greitas, efektyvus koaguliavimas, tinkamas audinių preparavimui su aukšta hemostaze. Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu. Maksimali galia ≥240 W
	
	
	

	1.1.12. parametras
	Koaguliavimo režimas: Monopoliarinis purškiantis, bekontaktis koaguliavimas. Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu. Maksimali galia ≥175 W
	
	
	

	1.1.13. parametras
	Koaguliavimo režimas: Monopoliarinis greitas koaguliavimas, tinkamas audinių preparavimui. Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu. Maksimali galia ≥144 W
	
	
	

	1.1.14. parametras
	Koaguliavimo režimas: Greitas, efektyvus koaguliavimas, leidžiantis aktyvuoti du monopoliarinius elektrodus tuo pačiu metu. Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu. Maksimali galia ≥240 W
	
	
	

	1.1.15. parametras
	Koaguliavimo režimas: Bipoliarinis minkštas koaguliavimas, skirtas visoms chirurginėms procedūroms. Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu. Su Auto Start ir Auto Stop funkcijomis. Maksimali galia ≥240 W
	
	
	

	1.1.16. parametras
	Koaguliavimo režimas: Greitas bipoliarinis koaguliavimas, skirtas kraujagyslėms. Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu. Su Auto Start ir Auto Stop funkcijomis. Maksimali galia ≥144 W
	
	
	

	1.1.17. parametras
	Koaguliavimo režimas: Specialus koaguliavimas, skirtas kraujo indų sandarinimui ir audinių koaguliavimui naudojant sandarinimo (sealing) instrumentus. Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu. Su Auto Start ir Auto Stop funkcijomis. Maksimali galia ≥360 W
	
	
	

	1.1.18. parametras
	Priedas vienam komplektui: Kojinis jungiklis –1 vnt. Su 2 pedalais ir režimų perjungimu
	
	
	

	1.1.19. parametras
	Priedas vienam komplektui: Kojinis jungiklis –1 vnt. Su 1 pedalu ir režimų perjungimu
	
	
	

	1.1.20. parametras
	Priedas vienam komplektui: Rankenėlė monopoliniams elektrodams – 3vnt.; Su 2 mygtukais
	
	
	

	1.1.21. parametras
	Priedas vienam komplektui: Kabelis monopolinių elektrodų rankenėlei - 3 vnt.; ≥4 m ilgio
	
	
	

	1.1.22. parametras
	Priedas vienam komplektui: Bipoliarinis pincetas- 3 vnt.; Tiesus, 19-20 cm ilgio, darbinių galiukų plotis 2 -2,5 mm
	
	
	

	1.1.23. parametras
	Priedas vienam komplektui: Kabelis bipoliniam pincetui- 3 vnt.; ≥ 5 m
	
	
	

	1.1.24. parametras
	Priedas vienam komplektui: Vienkartiniai paciento elektrodai ≥50 vnt.; 2-jų kontaktinių zonų, efektyvus paviršiaus plotas ne daugiau 80-90 cm². Su ekvipotencialiniu žiedu
	
	
	

	1.1.25. parametras
	Priedai vienam komplektui: Kabelis vienkartiniams paciento elektrodams- 2 vnt.; ≥5 m
	
	
	

	1.1.26. parametras
	Priedas vienam komplektui: Monopoliarinių elektrodų rinkinys ≥5 vnt.; Peilio formos tiesus
	
	
	

	1.1.27. parametras
	Priedas vienam komplektui: Monopoliarinis elektrodas- 3 vnt.; Peilio formos, lenktas, koto ilgis 10-11 cm
	
	
	

	1.1.28. parametras
	Priedas vienam komplektui: Bipoliarinis kabelis – 5 vnt.; Skirtas Olympus, Storz arba Wolf (pasirinktinai) bipoliariniams rezektoskopams prijungti. ≥ 4,5 m ilgio
	
	
	




