TSD-1176, VPP-6956

Chirurginių antgalių ir mikrovariklių su laidais techninė specifikacija

| Pirkimo dalies Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chirurginis antgalis (kiekis 10 vnt.) | - Siūlomas chirurginis antgalis turi būti techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „BienAir“ konsole „Chiropro 980“; - Tiesus antgalis; - Be šviesos; - Sūkių perdavimo santykis 1:1 (tiesioginis); - Skirta grąžtams, kurių skersmuo 2,35 mm (± 0,1 mm); - Yra grąžtelio aušinimo sistema; - Antgalis sterilizuojamas. (firmos „BienAir“ tiesaus chirurginio antgalio be šviesos kodas 1600052-001 arba lygiavertis) |  |
| 2. | Chirurginis antgalis (kiekis 10 vnt.) | - Siūlomas chirurginis antgalis turi būti techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „NSK“ konsole „Surgic Pro+“; - Tiesus antgalis; - Su šviesa; - Sūkių perdavimo santykis 1:1 (tiesioginis); - Skirta grąžtams, kurių skersmuo 2,35 mm (± 0,1 mm); - Yra grąžtelio aušinimo sistema; - Antgalis sterilizuojamas. (firmos „NSK“ tiesaus chirurginio antgalio su šviesa kodas H1009001 arba lygiavertis) |  |
| 3. | Mikrovariklis su laidu (kiekis 5 vnt.) | - Siūlomas mikrovariklis su laidu turi būti techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „BienAir“ konsole „Chiropro 980“; - Laido ilgis ≥ 2 m; - Didžiausias mikrovariklio greitis ≥ 40 000 aps./min. (firmos „BienAir“ mikrovariklio su laidu kodas 1700074-001 arba lygiavertis) |  |
| 4. | Mikrovariklis su laidu (kiekis 5 vnt.) | - Siūlomas mikrovariklis su laidu turi būti techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „NSK“ konsole „Surgic Pro+“; - Bešepetėlinis; - Su šviesa; - Laido ilgis ≥ 2 m; - Didžiausias mikrovariklio greitis ≥ 40 000 aps./min; - Mikrovariklio šviesos srautas ≥ 32 000 Lux. (firmos „NSK“ mikrovariklio su laidu kodas E1023001 arba lygiavertis) |  |
| 5. | Garantinis terminas | - Chirurginių konsolių priedams suteikiama garantija ≥ 12 mėnesių. - Garantiniu metu antgaliai ir mikrovarikliai gali būti keičiami į naujus arba garantinio remonto metu suteikiami pakaitiniai. |  |
| 6. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 7. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 8. | Prekių pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai visoms pirkimo dalims:

- Lentelėje nurodytas gamintojo pavadinimas ir kataloginiai numeriai (kodai) jokios komercinės reikšmės neturi, tik nurodo perkamų prekių technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūlomos nurodyto gamintojo konkrečiais katalogo numeriais įvardintos prekės arba joms lygiaverčiai, atitinkantys lentelėje pateiktus reikalavimus, kitų firmų gaminiai.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Tiekėjas turi būti oficialus siūlomų prekių atstovas arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu tiekėju (kuris yra oficialus siūlomų prekių atstovas) arba gamintoju dėl prekybos siūlomomis prekėmis.